DT/DM/10/2026 	                                             				   	                                             Załącznik nr 1a do SWZ

Zadanie nr 1

Formularz parametrów wymaganych / opis oferowanego przedmiotu zamówienia – parametry punktowane 
- formularz cenowy - Integralna część Formularza ofertowego

TABELA 1a – Urządzenie do kompresji klatki piersiowej

| Opis urządzenia |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - URZĄDZENIE DO KOMPRESJI KLATKI PIERSIOWEJ |  |  |  |
| Model/Typ: Producent: |  |  |  |
| Lp. | Opis wymaganych minimalnych warunków i parametrów techniczno-użytkowych | Potwierdzenie spełnienia wymagań minimalnych TAK / NIE* | W przypadku spełnienia jednocześnie wymagań minimalnych oraz przy parametrach urządzenia wyższych niż minimalne (korzystniejszych) należy podać parametry oferowane |
| 1 | Urządzenie fabrycznie nowe - rok produkcji minimum 2024. | TAK/NIE* |  |
| 2 | Cykl pracy: 50% kompresja / 50% relaksacja (dekompresja) | TAK/NIE* |  |
| 3 | Tryb ucisków: ciągły lub 30:2 / 30 ucisków – 2 wdechy / | TAK/NIE* |  |
| 4 | Głębokość ucisku w zakresie od 5 cm do 6 cm zgodnie z wytycznymi ERC. | TAK/NIE* |  |
| 5 | Częstość uciśnięć regulowana manualnie w zakresie od 100 do 120 uc./min | TAK/NIE* |  |
| 6 | Prowadzenie uciśnięć klatki piersiowej za pomocą mechanicznego tłoka. | TAK/NIE* |  |
| 7 | Aktywna relaksacja – wspomaganie odprężenia klatki piersiowej np.: poprzez ssawkę (podciśnienie podczas ruchu zwrotnego). | TAK/NIE* |  |
| 8 | Warunki techniczne/zasilanie: |  |  |
|  | a. akumulator wewnętrzny | TAK/NIE* |  |
|  | b. zasilanie z instalacji elektrycznej ambulansu DC 12-24 V | TAK/NIE* |  |
|  | c. zasilanie z gniazda sieci 240 V | TAK/NIE* |  |
|  | d. działanie urządzenia w pełni elektryczne | TAK/NIE* |  |
|  | e. Czas ładowania akumulatora w urządzeniu od 0 do 100% max. 120 min. | TAK/NIE* |  |
|  | f. Czas pracy na akumulatorze minimum 45 min. | TAK/NIE* |  |
|  | g. możliwość automatycznego doładowywania akumulatora wewnętrznego(ładowarka wbudowana w urządzeniu) podczas pracy urządzenia (RKO) z zewnętrznego źródła zasilania (230 V AC lub 12 V DC). | TAK/NIE* |  |
| 9 | Na panelu: sterowanie pracą urządzenia, Wskaźnik naładowania akumulatora, wyświetlany alarm z sygnalizacją dźwiękową. | TAK/NIE* |  |
| 10 | Możliwość wykonania zabiegu odbarczenia odmy i defibrylacji za pomocą tzw. manualnych łyżek defibrylacyjnych bez konieczności zdejmowania urządzenia z pacjenta | TAK/NIE* |  |
| 11 | Funkcja bezprzewodowej (nie karta pamięci, nie pendrive) automatycznej transmisji danych z wbudowanej pamięci, obejmującej raportowanie parametrów zakończonej resuscytacji tj. godzina włączenia, czas pracy, ilość wykonanych przerw, ich długość oraz głębokość i prędkość uciśnięć. Dane przesyłane automatycznie i bezpośrednio z urządzenia na konfigurowalne adresy e-mail np. koordynatora medycznego | TAK/NIE* |  |
| 12 | Bezprzewodowa (nie karta pamięci, nie pendrive) zdalna konfiguracja parametrów pracy urządzenia/urządzeń za pomocą komputera np. koordynatora medycznego | TAK/NIE* |  |
| 13 | Transmisja danych medycznych z przebiegu RKO do urządzenia odbiorczego przez sieć Wi-Fi – parametr punktowany (niewymagany) TAK - 2 pkt. NIE – 0 pkt | TAK / NIE* Parametr punktowany podać |  |
| 14 | Możliwość zdalnej konfiguracji urządzenia np. głębokości, częstości uciśnięć – parametr punktowany (niewymagany) TAK - 2 pkt. NIE – 0 pkt | TAK / NIE* Parametr punktowany podać |  |
| 15 | Waga kompletnego urządzenia z akcesoriami i torbą lub plecakiem < 12 kg | TAK/NIE* |  |
| 16 | Temperatura pracy 0 do 40 st.C | TAK/NIE* |  |
| 17 | Stopień ochrony min. IP 43 | TAK/NIE* |  |
|  | Wyposażenie: torba/plecak, zestaw do stabilnego zainstalowania urządzenia (deska pod plecy, zestaw pasów do mocowania rąk pacjenta), przyssawka min. szt. 2, akumulator szt.1,przwód samochodowy do zasilania 12V DC. Zasilacz/ładowarka 230 AC. | TAK/NIE* |  |
| 18 | Oferowane urządzenie ma spełniać wymagania określone w ustawie o wyrobach medycznych, posiadać Deklarację Zgodności z Normą PN-EN 1789 lub równoważną, potwierdzającą możliwość przewożenia i pracy urządzenia w ambulansie medycznym oraz EN 60601-1-12:2014 lub równoważną, która określa wymagania dotyczące medycznych urządzeń elektrycznych i medycznych systemów elektrycznych przeznaczonych do stosowania w środowisku ratownictwa medycznego. | TAK/NIE* |  |
| 19 | Urządzenie po zainstalowaniu gotowe do pracy bez konieczności dokonywania dodatkowych zakupów za wyjątkiem akcesoriów eksploatacyjnych | TAK/NIE* |  |
| 20 | Urządzenie musi być dopuszczone do obrotu i używania wraz z akcesoriami i urządzeniami peryferyjnymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych. | TAK/NIE* |  |
| 21 | GWARANCJA i SERWIS: |  |  |
|  | a. Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny zlokalizowany na terenie Polski | TAK/NIE* |  |
|  | b. Gwarancja dostępności i sprzedaży części zamiennych, akcesoriów i urządzeń peryferyjnych, przez okres nie krótszy niż pięć (5) lat, liczonych od dostarczenia urządzeń do Zamawiającego. | TAK/NIE* |  |
|  | c. Gwarancja na urządzenia - minimum 36 miesięcy, liczone od dnia dostarczenia urządzenia . | TAK/NIE* |  |
|  | d. W okresie udzielonej gwarancji Wykonawca zapewni bez odrębnego wynagrodzenia wszystkie przeglądy wymagane przez producenta/ wytwórcę/ importera/ dystrybutora oraz wymagane przepisami prawa, nielimitowaną liczbę napraw z uwzględnieniem wszystkich części i robocizny. | TAK/NIE* |  |

TABELA 1b – Defibrylator

| Opis urządzenia |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DEFIBRYLATOR |  |  |  |
| Model / Typ: |  |  |  |
| Lp. | Opis wymaganych minimalnych warunków i parametrów techniczno-użytkowych | Potwierdzenie spełnienia wymagań minimalnych TAK / NIE | W przypadku spełnienia jednocześnie wymagań minimalnych oraz przy parametrach urządzenia wyższych niż minimalne (korzystniejszych dla Zamawiającego) należy podać parametry oferowane |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe - rok produkcji minimum 2025. | TAK / NIE* |  |
|  | Zgodny z normą PN-EN 1789 lub równoważną | TAK / NIE* |  |
|  | Dostępne zakresy energii wyładowania w zakresie minimum 2-200 J | TAK / NIE* |  |
|  | Funkcja metronomu reanimacyjnego | TAK / NIE* |  |
|  | Ocena rytmu serca podczas wykonywania ucisków klatki piersiowej dzięki czemu defibrylator może przygotować się do wstrząsu bądź zdecydować o jego braku bez konieczności przerwania resuscytacji parametr punktowany (niewymagany) – TAK - 2 pkt. NIE – 0 pkt | TAK / NIE* Parametr punktowany podać |  |
|  | Możliwość wykonania kardiowersji i stymulacji | TAK / NIE* |  |
|  | Możliwość wykonania stymulacji przezskórnej w trybie sztywnym i na żądanie | TAK / NIE* |  |
|  | Częstość stymulacji minimum 40-80 impulsów na minutę | TAK / NIE* |  |
|  | Możliwość odczytu wszystkich odprowadzeń EKG na ekranie | TAK / NIE* |  |
|  | Wyświetlacz kolorowy o przekątnej minimum 6,5” | TAK / NIE* |  |
|  | Zapis EKG wyświetlany na podziałce milimetrowej o przesuwie 25 mm/s i 50 mm/s, z możliwością zastosowania wirtualnej linijki kardiologicznej parametr punktowany (niewymagany)– TAK - 2 pkt. NIE – 0 pkt | TAK / NIE* Parametr punktowany podać |  |
|  | Automatyczna interpretacja graficzna i diagnoza 12-to odprowadzeniowego badania EKG uwzględniająca wiek i płeć pacjenta, umieszczona na ekranie oraz wydruku | TAK / NIE* |  |
|  | Automatyczna interpretacja graficzna i diagnoza 15-to odprowadzeniowego badania EKG uwzględniająca wiek i płeć pacjenta, umieszczona na ekranie oraz wydruku. Badanie wykonane na podstawie rzeczywistego zapisu elektrycznego serca za pomocą przewodu 13-to odprowadzeniowego parametr punktowany (niewymagany)– TAK - 5 pkt. NIE – 0 pkt | TAK / NIE* Parametr punktowany podać |  |
|  | Zakres wzmocnienia sygnału EKG minimum 6 poziomów | TAK / NIE* |  |
|  | Alarmy częstości akcji serca z funkcją wyciszenia, bez możliwości wyłączenia systemu alarmowego z poziomu użytkownika | TAK / NIE* |  |
|  | Zakres pomiaru tętna 25-300 u/min. | TAK / NIE* |  |
|  | Wydruk EKG na papierze o szerokości minimum 80 mm | TAK / NIE* |  |
|  | Na wyposażeniu minimum 2 uniwersalne elektrody defibrylacyjne/stymulacyjne dla dorosłych i 2 dla dzieci | TAK / NIE* |  |
|  | Funkcjonalność umożliwiająca nieinwazyjny pomiar ciśnienia tętniczego | TAK / NIE* |  |
|  | Mankiety ciśnieniowe dla pacjentów dorosłych i pediatrycznego | TAK / NIE* |  |
|  | Funkcjonalność umożliwiająca pomiar SpO2, z klipsem dla dorosłych oraz dzieci | TAK / NIE* |  |
|  | Funkcjonalność umożliwiające wykonanie kapnometrii z wyświetleniem krzywej kapnograficznej na ekranie urządzenia | TAK / NIE* |  |
|  | Możliwość ustawienia granic alarmowych dla wszystkich parametrów | TAK / NIE* |  |
|  | Możliwość ładowania akumulatorów za pomocą ładowarki zewnętrznej 230 V lub za pomocą uchwytu karetkowego | TAK / NIE* |  |
|  | Zasilanie akumulatorowe z akumulatorów bez efektu pamięci – minimum 3 sztuki akumulatorów w komplecie. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie defibrylatora w jeden akumulator bez efektu pamięci, pod warunkiem, że oferowany defibrylator konstrukcyjnie przystosowany do pracy z jednym akumulatorem (wymagany drugi akumulator zapasowy) | TAK / NIE* |  |
|  | Zasilanie wszystkich funkcji i modułów defibrylatora możliwe z jednego zainstalowanego akumulatora | TAK / NIE* |  |
|  | Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora lub orientacyjnego czasu na ekranie defibrylatora lub na akumulatorze | TAK / NIE* |  |
|  | Możliwość sprawdzenia na monitorze defibrylatora orientacyjnego czasu pracy osobno dla każdego zainstalowanego akumulatora | TAK / NIE* |  |
|  | Czas pracy urządzenia na jednym akumulatorze minimum 250 minut monitorowania lub minimum 200 defibrylacji x 200 J | TAK / NIE* |  |
|  | Możliwość rejestrowania danych na dysku wewnętrznym z funkcją automatycznej archiwizacji zgromadzonych informacji | TAK / NIE* |  |
|  | Wbudowane moduły komunikacyjne WiFi, Bluetooth, USB oraz modem telefonii komórkowej 4G | TAK / NIE* |  |
|  | Bezpieczna, szyfrowana transmisja wybranych lub wszystkich danych do minimum czterech pracowni kardiologii | TAK / NIE* |  |
|  | Defibrylator w komplecie z uchwytem karetkowym, drukarką, modemem transmisji danych, torbą oraz testerem wyładowań | TAK / NIE* |  |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny zlokalizowany na terenie Polski | TAK / NIE* |  |
|  | Dostępność części zamiennych minimum 8 lat od daty dostawy | TAK / NIE* |  |
|  | Gwarancja minimum 48 miesiące | TAK / NIE* |  |
|  | W okresie udzielonej gwarancji Wykonawca zapewni bez odrębnego wynagrodzenia wszystkie przeglądy wymagane przez producenta/ wytwórcę/ importera/ dystrybutora oraz wymagane przepisami prawa, nielimitowaną liczbę napraw z uwzględnieniem wszystkich części i robocizny. | TAK / NIE* |  |
|  | Dodatkowo 6 zestawów: przedłużacz typu RD EMS wraz z wielorazowym czujnikiem dla dorosłych SpO2 | TAK / NIE* |  |

*niepotrzebne skreślić

Ze złożonego formularza lub załączonej dokumentacji musi w sposób jednoznaczny wynikać, iż zaoferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego.

W przypadku nie zaznaczenia (nie skreślenia) odpowiedzi tak lub nie, w którejś z komórek Zamawiający uzna, że dany parametr oferowany przez Wykonawcę spełnia wymagania minimalne stawiane przez Zamawiającego jeżeli będą miały potwierdzenie w przedmiotowych środkach dowodowych.

Parametry punktowane muszą mieć potwierdzenie w przedmiotowych środkach dowodowych.

__________________________________________________

Niniejszy plik powinien zostać złożony w formie elektronicznej (podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub złożony w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie.

TABELA 2. – Formularz cenowy.

| Formularz cenowy |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Przedmiot zamówienia | Ilość szt. | Cena jednostkowa netto zł (za 1 sztukę) | Wartość netto zł [kol.2xkol.3] | Stawka podatku VAT% | Wartość podatku VAT [kol.4xkol.5] | Wartość brutto zł [kol.4+kol.6] |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| Urządzenie do kompresji klatki piersiowej | 2 |  |  |  |  |  |
| Defibrylator | 2 |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |

__________________________________________________

Niniejszy plik powinien zostać złożony w formie elektronicznej (podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub złożony w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie.