Opis przedmiotu zamówienia

Remont komory fumigacyjnej w siedzibie Archiwum Państwowego w Bydgoszczy

Przedmiotem zamówienia jest remont komory fumigacyjnej KONVAK KF-1 z pulpitem sterowniczym z roku 2005 r.

1. Katalizator

Remont katalizatora firmy KONVAK polegający na:

- wymianie 18 grzałek (1500W/230V typ pętla 02.521) reaktora

- wymianie złoży palladowych

- uszczelnieniu wymiennika ciepła

- wymianie okablowania sygnałowego oraz czujników temperatury i presostatu

2.  Układ wpuszczania gazu

Remont układu wpuszczania gazu S-9 do zbiornika komory polegający na:

- demontażu i utylizacji bojlera z wężownicą do ogrzewania gazu S-9

- montażu dwóch elektrycznych przepływowych ogrzewaczy gazu GVW (P1-200 bar)

- wymianie okablowania sygnałowego oraz montażu elektronicznego czujnika ciśnienia gazu (PT-100-SEG14-A-ZVG/US)

- montażu filtra F2 (32-11RS)

3. Automatyka i system sterowania

Remont polegający na dostosowaniu istniejącej infrastruktury sprzętowej do poniższych standardów użytkowych niezbędnych do obsługi procesu fumigacji z poziomu komputera PC.

Architektura sprzętowa:

•	Sterownik programowalny (PLC) klasy przemysłowej z dedykowanymi modułami wejść/wyjść cyfrowych oraz analogowych o wysokiej rozdzielczości (min. 16-bit) dla dokładnego odczytu temperatur, ciśnienia próżni oraz ciśnienia gazu z wbudowaną obsługa sieci Ethernet zgodny ze standardem bezpieczeństwa IEC/EN 61131-2.

•	Aparatura zabezpieczająca i sterująca w wykonaniu przemysłowym (styczniki mocy, wyłączniki silnikowe oraz zabezpieczenia nadprądowe i różnicowoprądowe.

•	Stacja PC z obsługą receptur, rejestracją cykli  trendami czasowymi oraz zarządzaniem uprawnieniami użytkowników (zgodność z normami audytowalności procesów).

Wymagania funkcjonalne układu automatyki

System sterowania (PLC + SCADA) musi zapewniać pełną, automatyczną realizację receptur procesowych oraz realizować następujące pętle regulacji i sekwencje sterowania:

•	Utrzymanie i regulacja temperatury komory:

◦	Strefowa) regulacja temperatury wewnątrz komory na podstawie wybranego programu dezynfekcji oraz aktualnego kroku procesu.

◦	Zabezpieczenie programowe i sprzętowe przed przekroczeniem dopuszczalnej temperatury maksymalnej.

•	Utrzymanie i regulacja wilgotności względnej

◦	Automatyczna kontrola i regulacja poziomu wilgotności wewnątrz komory zgodnie z wytycznymi aktywnego programu.

◦	Sterowanie układem dozowania pary z korekcją uwzględniającą aktualną temperaturę oraz ciśnienie wewnątrz komory.

◦	Precyzyjny odczyt z czujnika wilgotności przystosowanego do pracy w warunkach zmiennego ciśnienia (od próżni do ciśnienia atmosferycznego).

•	Sterowanie i regulacja podciśnienia w komorze:

◦	Dynamiczna regulacja i utrzymywanie zadanego poziomu podciśnienia w zależności od wybranego programu oraz bieżącego kroku cyklu .

◦	Integracja ze sterowaniem układem pomp próżniowych, zaworów odcinających oraz zaworów dopowietrzających.

◦	Obsługa przetwornika ciśnienia/próżni o wysokiej rozdzielczości i stabilności pomiarowej.

•	Automatyczne dozowanie i bilansowanie gazu procesowego:

◦	Automatyczne wpuszczanie gazu dezynfekcyjnego do wnętrza komory po spełnieniu warunków początkowych (osiągnięcie wymaganej próżni, temperatury i wilgotności).

◦	Kontrola oraz pomiar ilości wpuszczonego gazu:

▪	Pomiar oparty na bilansie ciśnieniowym.

▪	Pomiar bezpośredni za pomocą masowego przepływomierza gazowego.

◦	Automatyczna weryfikacja i porównanie wartości zadanej z faktycznie podaną dawką gazu. W przypadku wykrycia odchyłki przekraczającej zdefiniowany próg tolerancji, system musi natychmiast przerwać proces, przejść do bezpiecznej procedury zrzutu/neutralizacji gazu i zgłosić błąd krytyczny.

•	Sterowanie i regulacja pracy abatora:

◦	Utrzymanie i regulacja temperatury poprzez układ grzałek i tyrystorowy sterownik mocy grzania

◦	Kontrola parametrów pracy oraz przepływu.

4. Systemy ogrzewania zbiornika komory i powietrza

Remont układu ogrzewania zbiornika komory oraz systemu ogrzewania powietrza polegający na:

- demontażu i utylizacji bojlera z wężownicą do ogrzewania zbiornika i powietrza

- montażu kotła elektryczno-wodnego o mocy 4/6kW wyposażonego w opcję C.W.U. odpowietrznik, manometr, pompę elektroniczną, zawór bezpieczeństwa, naczynie przeponowe i opcję sterowania przez Wi-Fi.

- montaż elektrycznej nagrzewnicy powietrza z płynna regulacją mocy (100-500W) wyposażonej w filtr wstępny M5 i filtr HEPA.

5. Stanowisko do obsługi komory

Przebudowa systemu do obsługi komory fumigacyjnej polegająca na:

- demontażu i utylizacji pulpitu sterowniczego

- montażu okablowania sygnałowego z pomieszczenia komory do pomieszczenia sterowni

- instalacji na komputerze PC oprogramowania do zarządzania procesem fumigacji

Oprogramowanie realizowane na dedykowanym komputerze musi spełniać następujące wymagania funkcjonalne:

•	Graficzna Prezentacja Instalacji Procesowej (Synoptyka Systemu). Czytelny, dynamiczny schemat synoptyczny całej instalacji (komora, układ próżniowy, układ ogrzewania, układ nawilżania, dozowanie gazu, abator, zawory i aparatura pomiarowa).

•	Wizualizacja stanu pracy poszczególnych elementów w czasie rzeczywistym (stan zaworów: otwarty/zamknięty/awaria; stan pomp i grzałek; poziomy parametrów pomiarowych).

•	Animacja i sygnalizacja kolorystyczna przepływu mediów, kroku cyklu oraz aktualnego poziomu podciśnienia, temperatury i wilgotności.

•	Wskaźnik postępu cyklu: wyświetlanie nazwy aktualnie realizowanego kroku, czasu trwania kroku oraz przewidywanego czasu do końca procesu.

•	Receptury i Zarządzanie Bazą Programów Dezynfekcji. Zintegrowana baza danych programów procesowych (receptur) przechowywana w bazie SQL.

•	Edytor programów umożliwiający uprawnionym użytkownikom tworzenie nowych oraz modyfikację istniejących programów dezynfekcji. Definiowanie parametrów dla poszczególnych kroków (m.in. docelowe podciśnienie, temperatura zadana, wilgotność, dawka/przyrost ciśnienia gazu, czas poszczególnych kroków, liczba i parametry cykli płukań).

•	System praw dostępu. Wielopoziomowy dostęp do systemu (np. Operator, Serwis, Technolog/Administrator) zabezpieczony indywidualnymi kontami i hasłami.

•	Brak możliwości edycji parametrów programu przez operatora w trakcie trwania procesu lub z poziomu konta o niskich uprawnieniach.

•	Archiwizacja Procesów i Raportowanie. Automatyczna i ciągła archiwizacja wszystkich parametrów procesowych (temperatura, wilgotność, podciśnienie/ciśnienie, statusy zaworów/agregatów).

•	Tworzenie unikalnego rekordu/raportu z każdego przeprowadzonego cyklu, zawierającego: Nagłówek: data i godzina rozpoczęcia/zakończenia, nazwa i ID programu, identyfikator operatora, status końcowy (np. „Proces zakończony pomyślnie” / „Proces przerwany – Alarm”). Zestawienie wartości zadanych i osiągniętych (max/min/średnia) dla każdego kroku. Możliwość eksportu raportów procesowych do plików nieedytowalnych (np. PDF) oraz formatów do analizy danych (np. CSV / Excel).

•	System Alarmów, Powiadomień i Diagnostyka Układu Moduł Alarmowy. Rejestracja i archiwizacja wszystkich alarmów i ostrzeżeń z dokładnością czasową (znacznik czasu z dokładnością do s). Wymóg zatwierdzenia (kwitowania) alarmu przez operatora z zapisem identyfikatora użytkownika w historii alarmów.

•	Diagnostyka Hardware / Software. Ekran diagnostyczny stanu elementów automatyki: kontrola stanu komunikacji ze sterownikiem PLC, modułami I/O, przetwornikami ciśnienia, czujnikami temperatury i wilgotności oraz z abatorem. Sygnalizacja uszkodzeń obwodów pomiarowych (np. przerwanie pętli prądowej 4–20 mA, uszkodzenie czujnika Pt100) oraz stanów awaryjnych napędów i zaworów. Przejrzysty podgląd stanu wejść/wyjść cyfrowych i analogowych PLC dla celów serwisowych.