## Pakiet 1
Nr sprawy: 68-P-26 |  | Załącznik nr 2 do SWZ
Respiratory transportowe- 2szt.
LP | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY
1 | Producent:
2 | Model:
3 | Typ:
4 | Rok produkcji:
BUDOWA I PARAMETRY OGÓLNE:
5 | Respirator transportowy. Waga respiratora max. 7 kg
6 | Zasilanie gazowe w tlen z butli, minimalny zakres 2,8 do 6,0 bar
7 | Respirator przeznaczony do transportu wewnątrzszpitalnego i w karetce
8 | Stopień ochrony: min. IP 34
9 | Zasilanie respiratora z wewnętrznego akumulatora/ akumulatorów min. 360 minut
10 | Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora/ akumulatorów widoczny również na wyłączonym urządzeniu
11 | Wewnętrzna turbina pozwalająca na pracę respiratora bez zasilania sprężonym powietrzem
12 | Zasilanie 100-240 V 50 Hz+/-10% , gniazdo 12 -28 VDC
13 | Zakres temperatury pracy urządzenia min. 0-40 st.C
14 | Złącza do komunikacji z urządzeniami zewnętrznymi umożliwiające przesyłanie danych z respiratora: RS232, USB, Ethernet
TRYBY PRACY:
15 | Tryb RKO - wspomagający czynności ww trakcie resuscytacji
16 | Tryb CPAP
17 | Tryb RSI - wspomagający przeprowadzenie intubacji
TRYBY WENTYLACJI minimum:
18 | V-A/C Wentylacja kontrolowana objętością
19 | P-A/C Wentylacja kontrolowana ciśnieniem
20 | CMV/ Assist
21 | V-SIMV, P-SIMV
22 | CPAP/PSV
23 | VSV
24 | Adaptacyjny tryb wentylacji w zamkniętej pętli oddechowej wg wzoru Otis'a dla pacjentów aktywnych i pasywnych oddechowo
25 | APRV
26 | Wdech manualny. Respirator wyposażony w funkcję umożliwiającą na żądanie podanie mechanicznego oddechu o ustalonych parametrach.
27 | Westchnienia automatyczne z regulacją parametrów
28 | Wentylacja spontaniczna na dwóch poziomach ciśnienia typu: BIPAP, Bilevel, lub równoważne
29 | Wentylacja nieinwazyjna NIV – min. CPAP/PSV, P-A/C, PSV-S/T
30 | Funkcja natlenowania 100% O2 i automatycznego rozpoznawania odłączenia i podłączenia pacjenta przy czynności odsysania z dróg oddechowych z zatrzymaniem pracy respiratora
31 | Funkcja tlenoterapii umożliwiająca podaż pacjentowi mieszanki powietrze/O2 o określonym - regulowanym przez użytkownika poziomie przepływu, zakres min. 2-70 l/min
32 | Tryb wentylacji CPRV przy resuscytacji krążeniowo-oddechowej
PARAMETRY REGULOWANE
33 | Częstość oddechów dla dorosłych i dzieci, minimalny zakres 1–100 odd./min
34 | Objętość pojedynczego oddechu minimalny zakres 20– 2500 ml
35 | Czas wdechu minimalny zakres 0,1 – 10 s
36 | I:E minimalny zakres 9:1 – 1:9
37 | Możliwość wyboru parametrów zależnych tzn. czasu wdechu lub stosunku wdechu do wydechu
38 | Stężenie tlenu w mieszaninie oddechowej regulowane płynnie w zakresie 21 – 100%
39 | Ciśnienie wdechowe Pinsp minimalny zakres 1 – 70 cmH2O
40 | Ciśnienie wspomagania Psupp minimalny zakres 0 –70 cmH2O
41 | PEEP minimalny zakres 0 – 50 cmH2O
42 | Regulacja wysokiego poziomu ciśnienia przy BIPAP, BILEVEL, APRV w zakresie min.: 0-70 cmH2O
43 | Regulacja niskiego poziomu ciśnienia przy BIPAP, BILEVEL, APRV w zakresie min: 0-50 cmH2O
44 | Regulacja czasu wysokiego poziomu ciśnienia przy BIPAP, BILEVEL, APRV. Możliwość stosowania długich czasów górnego wysokiego poziomu ciśnienia w zakresie min: 0,2 do 30 sekund
45 | Regulacja czasu niskiego poziomu ciśnienia przy BIPAP, BILEVEL, APRV w zakresie min: 0,2 do 30 sekund
46 | Czas narastania ciśnienia min. 0 – 2 s
47 | Przepływowy tryb rozpoznawania oddechu własnego pacjenta minimalny zakres 0,5 – 20 l/min
48 | Ciśnieniowy tryb rozpoznawania oddechu własnego pacjenta minimalny zakres 0,5 – 20 cmH2O
49 | Regulowane procentowe kryterium zakończenia fazy wdechowej w trybie PSV minimalny zakres 1 – 80 [%]
OBRAZOWANIE MIERZONYCH PARAMETRÓW WENTYLACJI
50 | Kolorowy, dotykowy monitor obrazowania parametrów wentylacji z funkcją gestów, przekątna minimum 5"
51 | Całkowita częstość oddychania
52 | Częstość oddechów obowiązkowych
53 | Częstość oddechów spontanicznych
54 | Wydechowa objętość pojedynczego oddechu
55 | Wydechowa objętość pojedynczego oddechu spontanicznego
56 | Objętość całkowitej wentylacji minutowej
57 | Wydechowa objętość minutowa wentylacji spontanicznej
58 | Minutowa objętość przecieku
59 | Ciśnienie szczytowe
60 | Średnie ciśnienie w układzie oddechowym
61 | Ciśnienie PEEP/CPAP
62 | Ciśnienie plateau
63 | I:E
64 | Pomiar oporów wdechowych i wydechowych
65 | Pomiar podatności statycznej
66 | Pomiar podatności dynamicznej
67 | Pomiar stałej czasowej wydechowej RCexp
68 | Możliwość równoczesnego obrazowania trzech przebiegów krzywych w czasie rzeczywistym dla ciśnienia, przepływu i objętości w funkcji czasu
69 | Możliwość równoczesnego obrazowania dwóch pętli zamkniętych do wyboru z ciśnienie/objętość, przepływ/objętość lub ciśnienie/przepływ
70 | Prezentacja na ekranie trendów graficznych i tabelarycznych parametrów monitorowanych i nastawianych z min. 72 godzin
71 | Możliwość zrzutu ekranu do pamięci respiratora, min. 20 ekranów. Możliwość zapisu na pamięci USB
ALARMY
72 | Braku zasilania w energię elektryczną
73 | Braku zasilania w tlen
74 | Objętości oddechowej (wysokiej i niskiej)
75 | Całkowitej objętości minutowej (wysokiej i niskiej)
76 | Wysokiego ciśnienia w układzie pacjenta
77 | Częstości oddechowej (wysokiej i niskiej)
78 | Bezdechu
79 | Hierarchia alarmów w zależności od ważności
80 | Pamięć alarmów z ich opisem, minimum 3000 zdarzeń
INNE POŻĄDANE FUNKCJE I WYPOSAŻENIE
81 | Automatyczny test po włączeniu respiratora
82 | Zabezpieczenie przed przypadkową zmianą parametrów wentylacji
83 | Funkcja obliczająca zużycie tlenu z butli O2
84 | Pomiar parametrów wentylacji w czasie rzeczywistym poprzez czujnik proksymalny
85 | Układ oddechowy dla dorosłych jednorazowego użytku – 5 szt.
86 | Czujnik przepływu wielorazowego użytku – 1 szt.
87 | Czujnik przepływu jednorazowego użytku – 5 szt.
88 | Płuco testowe z możliwością sterylizacji
89 | Torba transportowa dedykowana pod oferowane urządzenie
90 | Reduktor do butli z możliwością zastosowania do wysokich przepływów
91 | Przewód ciśnieniowy do podłączenia do zasilania z centrali gazów medycznych
92 | Czas ładowania akumulatora nie więcej niż 240 min. (rozładowany do pełnego naładowania)
POZOSTAŁE
93 | Instrukcja obsługi w języku polskim
94 | Oprogramowanie respiratora w języku polskim

## Pakiet 2
Nr sprawy: 68-P-26 |  | Załącznik nr 2 do SWZ
Defibrylatory zaawansowane z możliwością stosowania w transporcie- 2szt.
LP | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY
1 | Producent
2 | Model, typ urządzenia
3 | Kraj pochodzenia
4 | Rok produkcji
5 | Defibrylator fabrycznie nowy, nie powystawowy/ poleasingowy, kompletny zestaw gotowy do pracy
6 | Defibrylator przeznaczony do zaawansowanych czynności resuscytacyjnych i terapii pacjentów w stanach zagrożenia życia oraz monitorowania pacjentów
| Tryby pracy: | patrz wyjaśnienia treści SWZ
7 | Tryb AED- automatyczny z rozpoznawaniem rytmu i komunikatami
8 | Tryb ręczny - deribrylacja ręczna, kardiowersja, stymulacja i monitorowanie parametrów
9 | Tryb archiwum- dostęp do zapisanych danych
10 | Tryb konfiguracji- zmiana ustawień
11 | Tryb demonstracyjny- symulowanie przebiegów i wykresów
12 | Tryb serwisowy- do wykonywania testów i kalibracji
Budowa:
13 | Zasilanie z sieci 230 V, zasilanie akumulatorowe. Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora. Min. 2 wymienne akumulatory litowo-jonowe
14 | Uchwyt transportowy umożliwiający szybkie przenoszenie i pracę podczas transportu pacjenta
15 | Odporność mechaniczna na wstrząsy, udrzenia i drgania podczas transportu medycznego. Zabezpieczenie złączy przed przypadkowym wypinaniem
16 | Budowa umożliwiająca stosowanie w warunkach zewnętrznych - podać klasę odporności IPX, zakres temperatur dla pracy
17 | Wyświetlacz kolorowy,o przekątnej min. 8 cali, funkcja (tryb) wysokiego kontrastu dla dobrej widoczności danych w warunkach mocnego oświetlenia/ nasłonecznienia, jednoczesna prezentacja min. 3 przebiegów (krzywych) jednocześnie. Warstwa ochronna ekranu zapewniająca wzmożoną odporność na uszkodzenia mechaniczne | patrz wyjaśnienia treści SWZ
18 | Rozdzielczość monitora (wyświetlacza) nie mniej inż. 640 x 480 p
19 | Sterowanie funkcjami za pomocą dedykowanych przycisków
20 | Drukarka termiczna wbudowana/ zintegrowana, możliwość wydruku przebiegów 12-kanałowego EKG, parametrów defibrylacji, zdarzeń i raportów
21 | Możliwość obsługi w rękawiczkach
22 | waga urządzenia (ze wszystkimi wymaganymi modułami i akumulatorami) nie większa niż 8,5kg | patrz wyjaśnienia treści SWZ
23 | wymiary nie większe niż: 32,5 x 40,5 x 25,5 cm
Monitorowanie:
24 | Monitorowanie 12-kanałowego EKG. Rozmiar zapisu EKG: min. 0,5; 1; 1,5; 2; 3 oraz 4 cm/mV 4; 3; 2,5; 2; 1,5; 1; 0,5; 0,25 cm/mV w czasie rzeczywistym, pomiar częstości i rytmu serca, alarm odłączenia elektrod | patrz wyjaśnienia treści SWZ
25 | Możliwość monitorowania 3-odprowadzeniowego EKG i 7- odprowadzeniowego EKG | patrz wyjaśnienia treści SWZ
26 | Monitorowanie odcinka ST- analiza zmian i możliwośc ustawienia alarmów
27 | Pomiar NIBP- pomiar ciśnienia skurczowego, rozkurczowego i średniego, pomiar ręczny, automatyczny i cykliczny. Możliwość ustawienia alarmów
28 | Ciągły pomiar SPO2, częstotliwośc oddechów, puls. Graficzna prezentacja fali pletyzmograficznej. Wyświetlanie wartości liczbowej. Możliwośc konfigurowania alarmów
29 | Monitorowanie EtCO2 - pomiar EtCO2 i częstości oddechow, Graficzna prezentacja fali kapnograficznej, wyświetlanie wartości liczbowej. Możliwość konfigurowania alarmów
30 | Funkcje:
31 | Defibrylacja manualna, regulacja energii defibrylacji do min. 360J | patrz wyjaśnienia treści SWZ
32 | Opcja stymulacji przezskórnej- regulacja czestotliwości oraz natężenia prądu
33 | Kardiowersja synchroniczna- synchronizacja wyładowania z załamkiem R
34 | Raporty min: zdarzeń krytycznych, EKG, trendów, parametrów życiowych
35 | Pamięć danych: EKG, przebiegów krzywych, parametrów życiowych, defibrylacji. Pamięć danych z min. 360 minut ciągłego monitorowania EKG, min. 90 min monitorowania wszystkich danych lub min. 300 pojedynczych zdarzeń.
36 | Funkcja autotestu- automatyczna kontrola gotowości systemu do defibrylacji. Możliwość codziennego przeprowadzania autotestu z zapisywaniem wyników.
37 | Prędkość przewijania krzywych na wyświetlaczu: 25 mm/s dla EKG, SPO2, i 12,5mm dla EtCO2.
38 | Alarmy wizualne i akustyczne dla podanych pomiarów, alarm odłączenia elektrod, alarm niskiego naładowania akumulatora, alarm bezdechu
39 | Transmisja danych- możliwość przekazania danych pacjenta, zapisów EKG i raportów do kompatybilnych urządzeń zewnętrznych
40 | Czas ładowania akumulatora nie więcej niż 240 minut
Wyposażenie:
41 | Akumulatory litowo-jonowe- 2 szt.
42 | Ładowarka do akumulatorów / zasilacz - 1 szt.
43 | Przewód główny EKG 10- żyłowy - 1 szt, Odprowadzenia pacjenta- 1 szt. lub zintegrowany 1 przewód- podać rozwiązanie | patrz wyjaśnienia treści SWZ
44 | Przewód główny EKG 5/7- żyłowy - 1 szt, Odprowadzenia pacjenta- 1 szt. lub zintegrowany 1 przewód- podać rozwiązanie | patrz wyjaśnienia treści SWZ
45 | Przewód główny EKG 3- żyłowy - 1 szt, Odprowadzenia pacjenta- 1 szt. lub zintegrowany 1 przewód- podać rozwiązanie | patrz wyjaśnienia treści SWZ
46 | Przewód główny SPO2- 1 szt., czujnik na palec - 1 szt. lub zintegrowany 1 przewód- podać rozwiązanie
47 | Przewód NIBP - 1 szt.
48 | Mankiet NIBP - rozmiar dorosły "standard" i dorosły "duży" - po 1 szt.
49 | Przewód EtCO2 - 1 szt.
50 | Łyżki wielorazowe (twarde) 1 kpl.
51 | Papier do drukarki - min. 5 rolek / 1 opakowanie zbiorcze- w zależności od sposobu pakowania producenta