Tabela parametrów cz. 3

Sprzęt do realizacji kursu pomiarów elektrycznych, elektronicznych i obsługi przyrządów pomiarowych. Wszystkie parametry należy rozumieć jako minimalne, o ile z treści wymagania nie wynika inaczej.

# 1. Przenośny miernik impedancji pętli zwarcia - ilość: 3 szt.

Przenośny przyrząd do pomiaru impedancji pętli zwarcia w instalacjach elektrycznych, w tym pomiaru w obwodach zabezpieczonych RCD bez zbędnego wyzwalania zabezpieczenia. Przyrząd ma umożliwiać zapis wyników i ich przeniesienie do komputera oraz pracę terenową.

| Lp. | Parametr / wymaganie | Minimalne wymaganie | Należy wpisać model i producenta: ………………………………………………………… Oraz potwierdzić poniżej parametry lub opisać parametry równoważne |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Funkcje pomiarowe | Pomiar impedancji pętli zwarcia/impedancji linii oraz obliczenie spodziewanego prądu zwarciowego; tryb pomiaru pętli bez wyzwalania sprawnego RCD 30 mA lub rozwiązanie równoważne. |  |
| 2 | Zakres napięcia roboczego | Co najmniej 100-440 V AC dla pomiarów w instalacjach niskiego napięcia. |  |
| 3 | Bezpieczeństwo | Kategoria pomiarowa co najmniej CAT IV 300 V oraz zgodność z EN/IEC 61010-1 lub normą równoważną. |  |
| 4 | Odporność obudowy | Stopień ochrony co najmniej IP40. |  |
| 5 | Pamięć | Pamięć wewnętrzna na co najmniej 900 wyników lub rekordów pomiarowych. |  |
| 6 | Transfer danych | Możliwość przeniesienia zapisanych wyników do komputera przez USB, RS-232, Bluetooth lub inny cyfrowy interfejs o równoważnej funkcjonalności. Jeżeli wymagany jest adapter lub przewód, ma być dostarczony w zestawie. |  |
| 7 | Wyświetlacz | Czytelny, podświetlany wyświetlacz. |  |
| 8 | Zasilanie | Zasilanie bateryjne lub akumulatorowe umożliwiające pracę terenową; elementy zasilające w zestawie. |  |
| 9 | Warunki pracy | Zakres temperatury pracy obejmujący co najmniej 0°C do +40°C. |  |
| 10 | Zgodność pomiarowa | Zgodność z właściwymi częściami EN/IEC 61557 dla realizowanych funkcji lub rozwiązanie równoważne. |  |
| 11 | Wyposażenie | Miernik, przewody/sondy wymagane do realizacji wszystkich funkcji OPZ, elementy zasilające, instrukcja obsługi i wyposażenie niezbędne do rozpoczęcia pracy. |  |
| 12 | Gwarancja i stan | Gwarancja co najmniej 24 miesiące. Urządzenie fabrycznie nowe, kompletne, nieużywane i gotowe do użytkowania. |  |

Równoważność: Jeżeli wymaganie odwołuje się do normy lub określonego sposobu realizacji funkcji, dopuszcza się normę/rozwiązanie równoważne zapewniające co najmniej ten sam poziom bezpieczeństwa, funkcjonalności i możliwości weryfikacji.

2. Przenośna tablica demonstracyjna do pomiarów instalacji elektrycznych - ilość: 3 szt.

Przenośne stanowisko dydaktyczne do praktycznej demonstracji pomiarów ochronnych instalacji elektrycznych oraz symulowania typowych usterek. Stanowisko ma umożliwiać prowadzenie ćwiczeń z wykorzystaniem typowych mierników instalacji elektrycznych.

| Lp. | Parametr / wymaganie | Minimalne wymaganie | Należy wpisać model i producenta: ………………………………………………………… Oraz potwierdzić poniżej parametry lub opisać parametry równoważne |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pomiary pętli/impedancji | Możliwość demonstracji pomiaru impedancji linii i pętli zwarcia, w tym metody niewyzwalającej RCD lub rozwiązania równoważnego. |  |
| 2 | Badania RCD | Możliwość demonstracji pomiaru czasu zadziałania, prądu zadziałania i napięcia dotykowego RCD; stanowisko wyposażone w co najmniej jeden RCD o IΔn 30 mA, typu AC lub A. |  |
| 3 | Rezystancja uziemienia | Możliwość demonstracji co najmniej metody 3-przewodowej i 4-przewodowej oraz co najmniej jednej metody z użyciem cęgów albo rozwiązania równoważnego funkcjonalnie. |  |
| 4 | Rezystywność gruntu | Możliwość demonstracji pomiaru rezystywności gruntu metodą Wennera lub metodą równoważną, dla co najmniej 3 różnych symulowanych poziomów rezystywności. |  |
| 5 | Ciągłość połączeń | Możliwość demonstracji pomiaru ciągłości przewodów ochronnych i połączeń wyrównawczych. |  |
| 6 | Rezystancja izolacji | Możliwość demonstracji pomiaru rezystancji izolacji pomiędzy przewodami roboczymi i ochronnym. |  |
| 7 | Pomiar napięcia | Możliwość demonstracji pomiaru napięcia sieciowego. |  |
| 8 | Symulacja usterek | Co najmniej 5 przełączanych usterek/nieprawidłowości obejmujących łącznie: przerwę lub nieprawidłowość PE, nieprawidłowość RCD, obniżoną rezystancję izolacji oraz podwyższoną impedanc pętli zwarcia. |  |
| 9 | Układy sieci | Możliwość ćwiczeń w konfiguracjach TN i TT. |  |
| 10 | Punkty pomiarowe | Co najmniej 3 główne punkty pomiarowe oraz wyprowadzone zaciski/punkty do ćwiczeń z uziemieniem i elektrodami pomiarowymi. |  |
| 11 | Zasilanie i przyłącza | Zasilanie z sieci 230 V AC; stanowisko wyposażone w gniazdo sieciowe i odpowiednie zaciski/gniazda pomiarowe. |  |
| 12 | Konfiguracja | Elementy konfiguracyjne, zworki lub przełączniki umożliwiające zmianę układu ćwiczeniowego i wybór symulowanych nieprawidłowości. |  |
| 13 | Bezpieczeństwo | Wykonanie przeznaczone do szkolenia z instalacji niskiego napięcia; zgodność z EN/IEC 61010-1 i właściwymi wymaganiami EN/IEC 61557 albo normami równoważnymi, w zakresie mającym zastosowanie. |  |
| 14 | Wyposażenie | Tablica/stanowisko, przewód zasilający, przewody i elementy konfiguracyjne niezbędne do realizacji opisanych ćwiczeń, instrukcja obsługi/dydaktyczna. |  |
| 15 | Gwarancja i stan | Gwarancja co najmniej 24 miesiące. Urządzenie fabrycznie nowe, kompletne, nieużywane i gotowe do użytkowania. |  |

Równoważność: Jeżeli wymaganie odwołuje się do normy lub określonego sposobu realizacji funkcji, dopuszcza się normę/rozwiązanie równoważne zapewniające co najmniej ten sam poziom bezpieczeństwa, funkcjonalności i możliwości weryfikacji.

3. Przenośny miernik rezystancji izolacji - ilość: 3 szt.

Przenośny miernik do pomiarów rezystancji izolacji instalacji i urządzeń elektrycznych, pomiarów ciągłości oraz napięcia, przeznaczony do bezpiecznej pracy terenowej.

| Lp. | Parametr / wymaganie | Minimalne wymaganie po korekcie | Oferowane parametry Należy wpisać model i producenta: ………………………………………………………… Oraz potwierdzić poniżej parametry lub opisać parametry równoważne |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Napięcia testowe izolacji | Możliwość wyboru co najmniej: 50 V, 100 V, 250 V, 500 V i 1000 V. |  |
| 2 | Zakres rezystancji izolacji | Dla napięcia 50 V zakres obejmujący co najmniej 50 kΩ do 100 MΩ; dla wyższych napięć zakres odpowiednio rozszerzony zgodnie z dokumentacją producenta. |  |
| 3 | Ciągłość przewodów ochronnych | Pomiar ciągłości prądem co najmniej 200 mA. |  |
| 4 | Pomiar małych rezystancji | Zakres pomiaru rezystancji/ciągłości co najmniej do 1,99 kΩ. |  |
| 5 | Sygnalizacja ciągłości | Akustyczna sygnalizacja ciągłości obwodu, z progiem stałym lub konfigurowalnym przez producenta. |  |
| 6 | Pomiar napięcia | Pomiar napięcia AC i DC do co najmniej 600 V. |  |
| 7 | Bezpieczeństwo po pomiarze | Automatyczne rozładowanie pojemności badanego obiektu po pomiarze rezystancji izolacji. |  |
| 8 | Ochrona przed pomiarem obiektu pod napięciem | Automatyczne ostrzeżenie lub blokada testu izolacji po wykryciu napięcia zewnętrznego na badanym obiekcie. |  |
| 9 | Pomiary czasowe | Timer, wskazanie czasu pomiaru lub funkcja PI/DAR zapewniająca równoważne wsparcie pomiarów czasowych. |  |
| 10 | Wyświetlacz | Podświetlany wyświetlacz. |  |
| 11 | Odporność obudowy | Stopień ochrony co najmniej IP40. |  |
| 12 | Zasilanie | Zasilanie bateryjne lub akumulatorowe; elementy zasilające w zestawie. |  |
| 13 | Zgodność | Zgodność z właściwymi częściami EN/IEC 61557 oraz EN/IEC 61010 lub normami równoważnymi, w zakresie realizowanych funkcji. |  |
| 14 | Wyposażenie | Miernik, komplet przewodów i końcówek pomiarowych, futerał/torba transportowa, elementy zasilające, instrukcja obsługi oraz dokument potwierdzający sprawdzenie/kalibrację przyrządu. |  |
| 15 | Gwarancja i stan | Gwarancja co najmniej 24 miesiące. Urządzenie fabrycznie nowe, kompletne, nieużywane i gotowe do użytkowania. |  |

Równoważność: Jeżeli wymaganie odwołuje się do normy lub określonego sposobu realizacji funkcji, dopuszcza się normę/rozwiązanie równoważne zapewniające co najmniej ten sam poziom bezpieczeństwa, funkcjonalności i możliwości weryfikacji.

4. Przenośny reflektometr TDR do kabli metalowych - ilość: 2 szt.

Przenośny reflektometr w dziedzinie czasu do lokalizacji przerw, zwarć i innych zmian impedancji w przewodach i kablach metalowych, z graficzną prezentacją reflektogramu i możliwością dostosowania parametrów pomiaru do badanego kabla.

| Lp. | Parametr / wymaganie | Minimalne wymaganie po korekcie | Należy wpisać model i producenta: ………………………………………………………… Oraz potwierdzić poniżej parametry lub opisać parametry równoważne |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zakres długości | Maksymalny zakres pomiarowy co najmniej 5 km; urządzenie umożliwia pomiary krótkich odcinków o długości nie większej niż 10 m. |  |
| 2 | Dokładność | Błąd pomiaru odległości nie większy niż 1% wybranego zakresu lub równoważny poziom dokładności zadeklarowany przez producenta. |  |
| 3 | Współczynnik propagacji | Regulowany współczynnik prędkości/propagacji obejmujący co najmniej zakres 20-99%. |  |
| 4 | Impedancja wyjściowa | Wybór impedancji obejmujący co najmniej 50 Ω, 75 Ω i 100 Ω lub automatyczne dopasowanie obejmujące te wartości. |  |
| 5 | Impuls pomiarowy | Automatyczny lub ręczny dobór szerokości impulsu do długości i rodzaju kabla; minimalna dostępna szerokość impulsu nie większa niż 5 ns. |  |
| 6 | Prezentacja wyniku | Graficzny reflektogram z odczytem odległości do anomalii; możliwość ustawienia co najmniej dwóch kursorów/markerów lub równoważna funkcja pomiaru odległości pomiędzy zdarzeniami. |  |
| 7 | Tryby pracy | Pomiar pojedynczy oraz tryb ciągły/odświeżany. |  |
| 8 | Wyświetlacz | Kolorowy wyświetlacz graficzny o rozdzielczości co najmniej 320 x 240 pikseli. |  |
| 9 | Wsparcie interpretacji | Funkcja automatycznej konfiguracji, automatycznej lokalizacji zdarzenia lub pomoc ekranowa wspierająca interpretację reflektogramu. |  |
| 10 | Ochrona wejścia | Zabezpieczenie wejścia pomiarowego przed przypadkowym napięciem co najmniej 150 V AC/DC lub kategoria bezpieczeństwa zapewniająca ochronę na poziomie nie niższym niż CAT IV 150 V. |  |
| 11 | Odporność obudowy | Stopień ochrony co najmniej IP54. |  |
| 12 | Zasilanie i czas pracy | Zasilanie bateryjne lub akumulatorowe; czas pracy co najmniej 8 godzin. |  |
| 13 | Automatyczne wyłączanie | Funkcja automatycznego wyłączania możliwa do włączenia lub konfiguracji. |  |
| 14 | EMC | Zgodność z EN/IEC 61326-1 lub normą równoważną. |  |
| 15 | Wyposażenie | Reflektometr, przewody i zaciski pomiarowe potrzebne do pracy, elementy zasilające/ładowarka odpowiednio do konstrukcji, futerał/torba i instrukcja obsługi. |  |
| 16 | Gwarancja i stan | Gwarancja co najmniej 24 miesiące. Urządzenie fabrycznie nowe, kompletne, nieużywane i gotowe do użytkowania. |  |

Równoważność: Jeżeli wymaganie odwołuje się do normy lub określonego sposobu realizacji funkcji, dopuszcza się normę/rozwiązanie równoważne zapewniające co najmniej ten sam poziom bezpieczeństwa, funkcjonalności i możliwości weryfikacji.

5. Przenośny miernik do badania wyłączników RCD - ilość: 3 szt.

Przenośny przyrząd do kontroli parametrów wyłączników różnicowoprądowych w instalacjach niskiego napięcia, z pomiarem czasu i prądu zadziałania, napięcia dotykowego oraz możliwością wykonywania automatycznych sekwencji badań.

| Lp. | Parametr / wymaganie | Minimalne wymaganie | Należy wpisać model i producenta: ………………………………………………………… Oraz potwierdzić poniżej parametry lub opisać parametry równoważne |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Typy RCD | Obsługa co najmniej RCD typu AC, A i B oraz wyłączników bezzwłocznych i selektywnych/opóźnionych. |  |
| 2 | Prądy znamionowe RCD | Obsługa co najmniej IΔn: 10 mA, 30 mA, 100 mA i 300 mA; dla typu AC lub A dodatkowo co najmniej 500 mA. |  |
| 3 | Mnożniki prądu testowego | Test czasu zadziałania co najmniej przy 0,5 x IΔn, 1 x IΔn i 5 x IΔn. |  |
| 4 | Pomiar czasu zadziałania | Zakres umożliwiający badanie wyłączników ogólnych co najmniej do 300 ms oraz selektywnych/opóźnionych co najmniej do 500 ms; rozdzielczość nie gorsza niż 1 ms. |  |
| 5 | Pomiar prądu zadziałania | Funkcja narastającego prądu testowego (ramp) dla pomiaru prądu zadziałania. |  |
| 6 | Polaryzacja testu | Możliwość testu przy dwóch polaryzacjach/półokresach 0° i 180° lub równoważnie dla obu kierunków prądu testowego. |  |
| 7 | Napięcie dotykowe | Pomiar napięcia dotykowego co najmniej w zakresie 0-50 V lub szerszym. |  |
| 8 | Pomiar napięcia i częstotliwości | Pomiar napięcia AC do co najmniej 500 V oraz częstotliwości obejmującej co najmniej 45-65 Hz. |  |
| 9 | Napięcie instalacji | Praca w instalacjach 230 V AC; zakres roboczy obejmujący co najmniej 180-270 V. |  |
| 10 | Automatyka | Automatyczna sekwencja testów RCD oraz możliwość wykonania pojedynczych testów. |  |
| 11 | Kontrola PE | Funkcja kontroli obecności/poprawności połączenia przewodu ochronnego lub rozwiązanie równoważne zwiększające bezpieczeństwo testu. |  |
| 12 | Pamięć | Pamięć wyników co najmniej 500 rekordów lub równoważna struktura pamięci pozwalająca dokumentować serię pomiarów. |  |
| 13 | Transfer danych | Możliwość przesyłania zapisanych wyników do komputera lub urządzenia mobilnego przez USB, Bluetooth albo inny cyfrowy interfejs; oprogramowanie/aplikacja do odczytu lub raportowania, jeżeli jest wymagane do transferu. |  |
| 14 | Bezpieczeństwo | Kategoria co najmniej CAT IV 300 V oraz CAT III 500 V; zgodność z EN/IEC 61010 i EN/IEC 61557-6 lub normami równoważnymi. |  |
| 15 | Odporność obudowy | Stopień ochrony co najmniej IP40. |  |
| 16 | Zasilanie | Zasilanie bateryjne lub akumulatorowe; elementy zasilające w zestawie. |  |
| 17 | Wyposażenie | Miernik, adapter do gniazda sieciowego lub komplet przewodów realizujący tę samą funkcję, przewody/sondy/zaciski pomiarowe, futerał/torba, elementy zasilające, instrukcja oraz dokument potwierdzający sprawdzenie/kalibrację. |  |
| 18 | Gwarancja i stan | Gwarancja co najmniej 24 miesiące. Urządzenie fabrycznie nowe, kompletne, nieużywane i gotowe do użytkowania. |  |

Równoważność: Jeżeli wymaganie odwołuje się do normy lub określonego sposobu realizacji funkcji, dopuszcza się normę/rozwiązanie równoważne zapewniające co najmniej ten sam poziom bezpieczeństwa, funkcjonalności i możliwości weryfikacji.