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Zakup finansowany z Dotacji-Celowej MRiRW na rok 2026 UMOWA nr DTS.wib.070.3.2026 z dnia 24.06.2026 

Załącznik nr 1a

Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowo/towarowego wraz z laboratoryjną zabudową specjalistyczną
[bookmark: _Hlk162270416]
Szczegółowe, minimalne parametry sprzętu
na: 
Specjalistyczne, mobilne laboratorium pomiarowe 
realizowane jako:
samochód osobowo/towarowy dostosowany do montażu specjalistycznych urządzeń, jak również do transportu aparatury o konstrukcji nadwozia i ładowności pozwalających na wykonie zabudowy laboratoryjnej, wraz ze specjalistycznym wyposażeniem wnętrza laboratoryjnego dla ITP – PIB w Falentach LBTBR Oddział w Poznaniu”

	Lp.
	WARUNKI KONIECZNE DO ROZPATRZENIA OFERTY:
	Ilość
[szt.]

	Opis zaoferowanego urządzenia/podzespołu w odniesieniu do wymagań Zamawiającego z podaniem typu i producenta urządzenia 
wypełnia Wykonawca

	1.
	Warunki konieczne do rozpatrzenia oferty:
	
	

	1.1
	Dostawa musi obejmować:
1. [bookmark: _Hlk243909351]fabrycznie nowy specjalistyczny samochód osobowo-towarowy typu furgon-blaszak, DMC max. 3,5 t, dostosowany do pracy na stojąco oraz montażu specjalistycznych urządzeń badawczych,
	
1 kpl.

	
Tak/Nie*

	
	2. ze względu na funkcję laboratoryjną wymaga się podzielenia trwałego kabiny pasażerskiej i towarowej, 
	1 szt

	Tak/Nie*

	
	3. ze względu na funkcję laboratoryjną wymaga się uzupełnienia wyposażenia o dodatkowe elementy techniczne i instalacje zapewniające właściwe warunki laboratoryjne w czasie jazdy i na postoju;
	1 kpl.

	Tak/Nie*

	
	4. podwyższone parametry techniczne pozwalające na:
- izolację termiczną, 
- utrzymanie temperatury pracy urządzenia, 
- równomierne rozprowadzenie powietrza chłodzącego, 
- odbiór punktowy powietrza ciepłego usuwanego ze spektrometru, 
- pobór prądu, zasilanie postojowe, 
- zabezpieczenie antywstrząsowe wrażliwych przyrządów pomiarowych podczas jazd,
- montaż stelaży do montażu butli z gazami specjalnym, oraz unieruchamiania aparatury,
- montaż szafek narzędziowych i aparaturowych.
	1 kpl.

	
Tak/Nie*
Tak/Nie*
Tak/Nie*
Tak/Nie*
Tak/Nie*
Tak/Nie*

Tak/Nie*

Tak/Nie*

	
	5. wykonanie specjalistycznych, wzmocnionych otworów do montażu zewnętrznych sond pomiarowych oraz stacji meteorologicznej,
	1 kpl.

	Tak/Nie*


	
	6. osobny system klimatyzacji wnętrza towarowego i kabiny osobowej,
	1 kpl.
	Tak/Nie*

	
	7. Kompatybilność złączy z posiadanymi analizatorami SIFT-MS Gen 23 Spektrometr mas i komorami bilansowymi.
	

	Tak/Nie*

	
	8. Instalacja, montaż, uruchomienie aplikacji w konfiguracji z posiadana aparaturą badawczą
	
	Tak/Nie*

	
	9. Zapewnienie dostępu do serwisu.
	
	Tak/Nie*

	
	10. Utrzymanie gwarancji. 
	
	Tak/Nie*

	
	11. Dostęp do części zamiennych i eksploatacyjnych oraz usługi serwisowej w czasie trwałości projektu.
	
	Tak/Nie*




	1.2
	Dostarczone specjalistyczne, mobilne laboratorium musi spełniać następujące wymagania minimalne:
1. Paramenty techniczne i eksploatacyjne samochodu oraz zamontowane wyposażenie techniczne dedykowane do montażu, przewozu oraz użytkowania w czasie jazdy i na postoju posiadanej aparatury pomiarowej – SIFT-MS Gen 23 Spektrometr mas, do monitoringu stężenia gazów w powietrzu atmosferycznym, smugach migrujących zanieczyszczeń inwentarskich i przemysłowych, w powietrzu procesowym i gazach odlotowych do prowadzenia analizy w czasie rzeczywistym
	
	




Tak/Nie*

	
	2. Specjalistyczny samochód laboratoryjny:
- samochód typu van-furgon L3H2, DMC max. 3,5t; kolor biały;
- silnik diesla, o mocy co najmniej 145 KM, pojemność skokowa nie mniej niż 1990 cm3;
- skrzynia biegów manualna dopuszcza się automatyczną;
- koła min. 16” stalowe z oponami wersji zimowej - klasyfikacja „klasa premium” o nośności przekraczającej masę całkowitą pojazdu zgodnej z zaleceniami producenta
- felgi aluminiowe min 16”, kolor srebrny z oponami w wersji letniej – klasyfikacja opon „klasa premium” o nośności przekraczającej masę całkowitą pojazdu, zgodnej z zaleceniami producenta;
- wymagana automatyczna kontrola ciśnienia w oponach;
- koło zapasowe pełnowymiarowe, nie dopuszcza się koła dojazdowego, nie dopuszcza się zestawu naprawczego; 
- hak holowniczy, gaśnice 2 sztuki, w kabinie kierowcy i kabinie laboratoryjnej, wyposażenie bhp i bieżącej eksploatacji: wyposażona apteczka, zestaw do zmiany kół, bezpieczniki, zestaw żarówek itp.
- światła przeciwmgłowe, czujniki światła i deszczu, czujniki parkowania co najmniej tył, przód, boki; kamera cofania, system multimedialny z komfortowym wyświetlaczem,
- kabina 3 osobowa, oddzielona trwale od części laboratoryjnej, tapicerka materiałowa, kolor szary, dywaniki gumowe, fotel kierowcy z podłokietnikiem i wsparciem części lędźwiowej, regulacja co najmniej w 2 płaszczyznach, fotele pasażerskie dopuszczalna kanapa pasażerska,
- klimatyzacje kabiny pasażerskiej i laboratoryjnej jako osobne urządzenia, sterowane niezależnie, 
	
	
Tak/Nie*

Tak/Nie*
Tak/Nie*


Tak/Nie*


Tak/Nie*
Tak/Nie*

Tak/Nie*

Tak/Nie*


Tak/Nie*


Tak/Nie*



Tak/Nie*

	
	- kabina laboratoryjna izolowana termicznie w całości: sufit, ścianki boczne i podłoga, z wykończoną ściana wewnętrzną, podłoga wykończona, z wylewką antypoślizgową, 
- grubość elementów izolacyjnych min. 45 mm, nie gorzej niż pianka kauczukowa ze względu na właściwości hydrostatyczne i antyakustyczne
- wykonanie drzwi tylnych i bocznych izolowane,
- wykończenie wnętrza za pomocą płyty polipropylenowej, ze względów higienicznych,
- nadkola izolowane, z rozstawem wewnątrz kabiny transportowej nie mniej niż 100 cm; 
- oświetlenie wnętrza transportowego LED, w funkcji postojowej,
- wymagane niezależne odgrzewanie/chłodzenie postojowe, 
- montaż min. 1 klimatyzatora zewnętrznego – agregatu dachowego zasilanego z samochodu lub z dodatkowym zasilaniem, z opcją grzania i chłodzenia, z rozpraszaniem strugi powietrza w systemie rozproszenia powietrza w całym wnętrzu kabiny, o parametrach zapewniających stałe utrzymanie temperatury wnętrza 15-25oC,
- montaż systemu odbioru ciepłego powietrza z urządzenia poza kabinę (łącze o wymiarach 55/20cm) 
- w strefie pracy spektrometru mas należy: uwzględnić masę aparatu 230 kg, wymiary 76/92/106 cm sz/g/w; matę antywibracyjna do najazdu kołami, klatkę antywstrząsową montowaną co najmniej na amortyzatorach bocznych zapewniających redukcję drgań urządzenia w czasie pracy oraz zabezpieczających przed przenoszeniem drgań na samochód w czasie jazdy, zabezpieczenie elementów metalowych przeciwuderzeniowo;
- montaż min. 2 gniazd zasilania postojowego;
- niezależna instalacja zasilająca do spektrometru mas wraz z aparaturą dodatkową, instalacja obejmuje zabezpieczenia przeciwprzepięciowe, na minimum 5 godzin, przy zapotrzebowaniu 220-240VAC, 50-60 Hz, 1,5 kVA, z uziemieniem, ochrona 10ARCD,
- dostawa niezależnego agregatu benzynowego o mocy min. 3kW wraz z modułem UPS, skrzynia montażową szczelną z cyrkulacją powietrza z zewnątrz, odprowadzeniem spalin poza kabinę

- montaż 3 sztuk stałych, usztywnionych stelaży do montażu 2 butli z gazami specjalnym (20/120 cm) oraz gaśnicy, wraz gaśnicą;
- montaż stelaży ściennych do mocowania ładunku oraz unieruchamiania aparatury, co najmniej 2 szyny sufitowe, perforowane, 4 punkty kotwienia w podłodze, z zestawem 20 sztuk gum mocujących o wymiarach 0,5-1,5 m, 10 sztuk pasów mocujących 1,5-2 m,
- montaż min. 1 szafki narzędziowej i 1 szafki aparaturowej, co najmniej 3 szufladowe, minimum 50/30/85 cm sz/g/w;
- wykonanie specjalistycznych, wzmocnionych i zabezpieczonych otworów do montażu zewnętrznych sond pomiarowych (6 sztuk o średnicy 0,5-2cm) oraz stacji meteorologicznej;
- moduł komunikacyjny umożliwiający dostęp do Internetu na kartę SIM 5G wraz z udostepnieniem Internetu w pojeździe; 
	
	
Tak/Nie*


Tak/Nie*

Tak/Nie*

Tak/Nie*

Tak/Nie*
Tak/Nie*



Tak/Nie*


Tak/Nie*



Tak/Nie*


Tak/Nie*


Tak/Nie*


Tak/Nie*



Tak/Nie*

Tak/Nie*


Tak/Nie*


Tak/Nie*

Tak/Nie*

	
	3. dostęp do wymaganych materiałów eksploatacyjnych i elementów zużywalnych szczególnie klimatyzacji, filtrów powietrza kabiny transportowej
	1 kpl.
	Tak/Nie*

	1.3.
	Wszystkie wymienione w SIWZ aparaty i urządzenia muszą być fabrycznie nowe i muszą zostać dostarczone wraz z instrukcją użytkowania w języku polskim.
	1 kpl.
	Tak/Nie *

	1.4.
	Urządzenia muszą zostać dostarczone wraz z indywidualnymi dokumentami technicznymi, homologacyjnymi, certyfikatami i świadectwami producenta.
	1 kpl.
	Tak/Nie*

	1.5.
	W przypadku konieczności korzystania z dodatkowych elementów oprogramowania dostawca zapewni bezterminową subskrypcję licencji.
	bezterminowo
	Tak/Nie*

	1.6.
	Dokonanie dostawy, montażu i uruchomienia w Laboratorium LBTBR ITP-PIB Oddział w Poznaniu.
	
	Tak/Nie*

	1.7.
	Uwzględnienie czasu testów eksploatacyjnych i wprowadzenia poprawek ergonomii eksploatacji co najmniej 90 dni kalendarzowych od dnia dostawy. 
	min. 90 dni
	
…………… dni

	1.8.
	Przeprowadzenie szkoleń, w języku polskim, w zakresie obsługi dostarczonego sprzętu 
i oprogramowania, przeprowadzenie demonstracji dla każdego specyfikowanego zastosowania urządzania, dla min. 4 pracowników Laboratorium Oddział w Poznaniu.
	min. 1
	
……. szkoleń

	1.9.
	Udzielenie gwarancji na dostarczony samochód na kres min. 5 lat lub 100 tys. przejechanych kilometrów w zależności od tego co nastąpi wcześniej. 
	min. 5 lat lub 100 tys. 
przejechanych kilometrów
	…………… lat
……….…… przejechanych kilometrów

	1.10.
	Udzielenie gwarancji na okres min. 24 miesięcy na wyposażenie. 
	min. 24 m-cy
	…………… miesięcy

	1.11.
	Zapewnienie reakcji serwisu na zgłoszenie max. 3 dni roboczych.
	max. 3 dni roboczych
	………. dni roboczych

	1.12.
	Zapewnienie dojazdu serwisu max. 5 dni roboczych od dnia przyjęcia zgłoszenia, obsługi klienta w języku polskim.
	max. 5 dni roboczych
	………. dni roboczych

	1.13.
	Zapewnienie czasu naprawy max. 30 dni kalendarzowych.
	max. 30 dni kalendarzowych
	……. dni kalendarzowych

	1.14.
	Zapewnienie ciągłości rozszerzonego serwisu, dostępu do części zamiennych, dla każdego elementu urządzania w okresie trwałości projektu min. 5 lat, nie krócej niż do 31.12.2031.
	min. 5 lat
	………. lat


* - zaznaczyć właściwe

……………………………………….
(data; kwalifikowany podpis elektroniczny)
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