Załącznik nr 6. Formularz cenowy.

Respirator transportowy,  turbinowy do terapii niewydolności oddechowej różnego pochodzenia u dzieci i dorosłych
Producent ……………………………………………………..
Kraj pochodzenia  …………………………………………….
Model , typ ……………………………………………………

	L.p.
	Parametry techniczne
	Parametr wymagany
	Parametr oferowany

	
	Wymagania ogólne
	
	

	1. 
	Respirator do terapii niewydolności oddechowej różnego pochodzenia
	TAK
	

	2. 
	Rok produkcji 2026
	TAK
	

	3. 
	Respirator dla dorosłych i dzieci powyżej 3 kg IBW
	TAK
	

	4. 
	Wstępne ustawienie parametrów wentylacji na podstawie wzrostu i płci pacjenta
	TAK
	

	5. 
	Zasilanie w tlen  z centralnego źródła sprężonych gazów od 3,0 do 6,0 bar lub z butli  < 15 l/min, max 600 hPa 
	TAK
	

	6. 
	Respirator transportowy. Waga respiratora max 6,5 kg 
	TAK
	

	7. 
	Respirator przeznaczony do transportu wewnątrz szpitalnego, w karetce, w transporcie lotniczym. 
	TAK
	

	8. 
	Stopień ochrony IP 54
	TAK
	

	9. 
	Zasilanie 100-240 V 50 Hz+/-10% , gniazdo  12 -24 VDC
	TAK
	

	10. 
	Awaryjne zasilanie respiratora z wewnętrznego akumulatora min 240 minut 
	TAK
	

	11. 
	Wewnętrzna turbina pozwalająca na pracę respiratora bez elektrycznego zasilania zewnętrznego 
	TAK
	

	12. 
	Monitor z kolorowym ekranem, dotykowym min 8” 
	TAK
	

	
	Tryby wentylacji
	
	

	13. 
	S(CMV)+
	TAK
	

	14. 
	PCV+
	TAK
	

	15. 
	Wentylacja spontaniczna wspomagana objętością
	TAK
	

	16. 
	Wentylacja spontaniczna wspomagana ciśnieniem 
	TAK
	

	17. 
	SIMV+
	TAK
	

	18. 
	Adaptacyjny tryb wentylacji w zamkniętej pętli oddechowej wg wzoru Mead’a dla pacjentów aktywnych i pasywnych oddechowo od 3 kg.
	TAK
	

	19. 
	NIV/NIV-ST 
	TAK
	

	20. 
	CPR
	TAK
	

	
	Parametry nastawialne
	
	

	
	Częstość oddechów 1-80 odd/min
	TAK
	

	21. 
	Objętość wdechowa 20 - 2000 ml
	TAK
	

	22. 
	PEEP/CPAP 0-35 cmH2O
	TAK
	

	23. 
	Stężenie tlenu 21-100%
	TAK
	

	24. 
	Stosunek I:E  1:9 do 4:1
	TAK
	

	25. 
	Czas wdechu 0.1 do 12,0 sek
	TAK
	

	26. 
	Wyzwalanie przepływem 1 do 20 l/min
	TAK
	

	27. 
	Ciśnienie wdechu 5 – 60 cm H2O powyżej PEEP/CPAP
	TAK
	

	28. 
	Ciśnienie wspomagania minimalny zakres od 0 do 60 cm H2O powyżej PEEP/CPAP
	TAK
	

	29. 
	Czas narastania ciśnienia 0 – 2000 ms
	TAK
	

	30. 
	Czułość rozpoczęcia fazy wydechu minimalny zakres od 5 do 80% przepływu szczytowego wdechowego
	TAK
	

	31. 
	Przepływ szczytowy >210 l/min
	TAK
	

	
	Monitorowanie i obrazowanie parametrów wentylacji
	
	

	32. 
	Możliwość wyboru parametrów monitorowanych
	TAK
	

	33. 
	Szczytowe ciśnienie 
	TAK
	

	34. 
	Średnie ciśnienie 
	TAK
	

	35. 
	Ciśnienie plateau
	TAK
	

	36. 
	Ciśnienie PEEP/CPAP
	TAK
	

	37. 
	Ciśnienie napędowe – driving pressure wyliczane przez respirator
	TAK
	

	38. 
	Szczytowy przepływ wdechowy
	TAK
	

	39. 
	Szczytowy przepływ wydechowy
	TAK
	

	40. 
	Całkowita objętość wydechowa
	TAK
	

	41. 
	Całkowita objętość wdechowa
	TAK
	

	42. 
	Objętość pojedynczego oddechu 
	TAK
	

	43. 
	Wydechowa objętość minutowa
	TAK
	

	44. 
	Wydechowa objętość minutowa oddechów spontanicznych
	TAK
	

	45. 
	% objętość przecieku
	TAK
	

	46. 
	Stosunek wdechu do wydechu
	TAK
	

	47. 
	Całkowita częstość oddechów
	TAK
	

	48. 
	Całkowita częstość oddechów spontanicznych
	TAK
	

	49. 
	Procentowa ilość oddechów spontanicznych
	TAK
	

	50. 
	Czas wdechu i wydechu 
	TAK
	

	51. 
	Podatność statyczna płuc
	TAK
	

	52. 
	Index dyszenia RSB
	TAK
	

	53. 
	PO.1 
	TAK
	

	54. 
	Wysiłek oddechowy pacjenta PTP 
	TAK
	

	55. 
	Koncentracja O2 (FiO2)
	TAK
	

	56. 
	Stała czasowa wydechowa RCexp 
	TAK
	

	57. 
	Wdechowy opór przepływu Rinsp. 
	TAK
	

	58. 
	AutoPEEP
	TAK
	

	59. 
	Obrazowanie krzywych w czasie rzeczywistym – objętość, przepływ, ciśnienie. Min. trzy krzywe obrazowane jednocześnie
	TAK
	

	60. 
	Pamięć min. 5 000 zdarzeń 
	TAK
	

	61. 
	Możliwość zatrzymania krzywych prezentowanych na monitorze w dowolnym momencie w celu ich analizy
	TAK
	

	62. 
	Wizualizacja pracy płuc pacjenta w czasie rzeczywistym
	TAK
	

	63. 
	Pomiar parametrów wentylacji w czasie rzeczywistym poprzez czujnik proksymalny
	TAK
	

	
	Alarmy
	
	

	64. 
	Niskiej / wysokiej objętości minutowej
	TAK
	

	65. 
	Wysokiego / niskiego ciśnienia wdechowego
	TAK
	

	66. 
	Niskiej / wysokiej objętości oddechowej
	TAK
	

	67. 
	Niskiej / wysokiej częstości oddechów
	TAK
	

	68. 
	Czasu bezdechu
	TAK
	

	69. 
	Poziomu koncentracji tlenu
	TAK
	

	70. 
	Rozłączenia układu pacjenta
	TAK
	

	71. 
	Zatkania gałęzi wydechowej układu pacjenta
	TAK
	

	72. 
	Sensora przepływu
	TAK
	

	73. 
	Brak zasilania elektrycznego
	TAK
	

	74. 
	Niski poziom naładowania baterii
	TAK
	

	75. 
	Brak zasilania w tlen
	TAK
	

	76. 
	Poziom głośności alarmów – ustawialny
	TAK
	

	
	Inne funkcje i wyposażenie
	
	

	77. 
	Pomiar CO2 ze strumienia głównego 
	TAK
	

	78. 
	Możliwość rozbudowy o pomiar SpO2 
	TAK
	

	79. 
	Możliwość rozbudowy o terapię wysokimi przepływami tlenu w zakresie 2 -100 l/min
	TAK
	

	80. 
	Zabezpieczenie przed przypadkową zmianą parametrów – blokada ekranu
	TAK
	

	81. 
	Możliwość rozbudowy o wentylację w pełni automatyczną w zamkniętej pętli oddechowej opartą na odczytach z czujników CO2 i SpO2, IBW, mechanice płuc pacjenta, aktywności. 
	TAK
	

	82. 
	Uchwyt do zawieszenia na łóżku pacjenta
	TAK 
	

	83. 
	Integralna funkcja nebulizacji synchronicznej
	TAK
	

	84. 
	Funkcja „zawieszenia” pracy respiratora (Standby)
	TAK
	

	85. 
	Układ jednorazowy z czujnikiem przepływu – 10 szt.
	TAK
	

	86. 
	Rękaw zabezpieczający układ pacjenta w transporcie
	TAK
	

	87. 
	Komunikacja i instrukcja obsługi w  języku polskim
	TAK
	

	88. 
	Gwarancja min. 24 miesiące 
	TAK
	

	89. 
	Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Podać adres, nr telefonu, e-mail
	TAK
	



Wartość brutto …………………… zł, słownie ………………………………………………………………………………………
Wartość netto …………………….. zł, słownie ………………………………………………………………………………………
Podatek VAT  …….. %, kwotowo ………………………………….., słownie ……………………………………………………...

2

