# TABELA ZGODNOŚCI

Oferowanego przedmiotu zamówienia z wymogami Zamawiającego

| Tytuł postępowania: | Spektrofluorymetr UV-Vis-NIR ze sferą całkującą, laserem pikosekundowym, oprogramowaniem sterującym i wyposażeniem dodatkowym. |
| --- | --- |
| Znak sprawy: | ZP-2401-2/26 |
| Zamawiający: | Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk |
| Tryb udzielenia zamówienia: | Tryb podstawowy bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2026 r. poz. 793) |

Dane Wykonawcy:

| Nazwa Wykonawcy: | …………………………………………….……………………….… |
| --- | --- |
| Adres Wykonawcy: | …………………………………………………………….……….… |
| Osoba upoważniona do reprezentacji: |  |
| Imię i nazwisko | ……………………………………………………….………………. |
| Stanowisko / podstawa do reprezentacji | ………………………………………………………………………. |

Oświadczam, co następuje:

| Lp. | Minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego | Parametry oferowane przez Wykonawcę (Zamawiający wymaga wpisania oferowanych parametrów również w przypadku zaoferowania parametru takiego samego jak w kolumnie „Parametry wymagane”) |
| --- | --- | --- |
| Spektrofluorymetr UV-Vis-NIR ze sferą całkującą, laserem pikosekundowym, oprogramowaniem sterującym i wyposażeniem dodatkowym. |  | Ilość sztuk: Producent: Typ: Model: |
| - Spektrofluorymetr do badan fotoluminescencji w zakresie UV-Vis-NIR (parametry nie gorsze niż minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego): |  |  |
|  | Optyka przyrządu musi być całkowicie refleksyjna, achromatyczna w całym zakresie długości fal, umożliwiająca ogniskowanie dla wszystkich długości fali dla małych próbek. |  |
|  | Czułość spektrofluorymetru oznaczona dla ramanowskiego pasma wody powinna wynosić co najmniej 12 000:1 (FSD) przy parametrach: wzbudzenie 350 nm, szczelinie 5 nm, czasie integracji 1 s. |  |
|  | Aparat musi zapewniać w zaoferowanej konfiguracji wykonywanie pomiarów widm fluorescencyjnych oraz absorpcyjnych. |  |
|  | Zakres spektralny w oferowanej konfiguracji: - wzbudzenie: co najmniej 230-1000 nm, - emisja: co najmniej 230-980 nm. |  |
|  | Źródła światła: (parametry nie gorsze niż minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego): |  |
| a) | fabrycznie nowa, bezozonowa lampa ksenonowa o mocy co najmniej 150W z funkcją wyłączania zasilania pomiędzy pomiarami, |  |
| b) | fabrycznie nowa, impulsowa dioda laserowa o długości fali 375 nm ze zmienna szerokość impulsów, ustawianą w zakresie co najmniej od 70 ns do 1 ms; możliwość pracy w trybie ciągłej emisji, przy średniej mocy optycznej co najmniej 20 mW; dioda laserowa musi posiadać możliwość ustawiania częstotliwości repetycji impulsów w zakresie co najmniej od 0.1 kHz do 1 MHz. |  |
|  | Układ optyczny w torze wzbudzenia: (parametry nie gorsze niż minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego): |  |
| a) | monochromator typu Czerny-Turner o długości ogniskowej co najmniej 225 mm, |  |
| b) | siatka dyfrakcyjna 1200 rowków/mm zoptymalizowana dla długości fali 300 nm, |  |
| c) | korekcja energii lampy wzbudzającej w czasie rzeczywistym - wbudowany dodatkowy detektor fotodiodowy zapewniający korekcję promieniowania wzbudzającego i stabilność pomiarów w całym zakresie pomiarowym, |  |
| d) | szczelina spektralna regulowana z poziomu oprogramowania w zakresie co najmniej od 0,1 do 30 nm, |  |
| e) | automatycznie sterowany zestaw filtrów dla eliminacji efektów optycznych drugiego rzędu, |  |
| f) | dokładność nastawu długości fali nie gorsza niż 0,5 nm, |  |
| g) | maksymalna szybkość skanowania nie gorsza niż 100 nm/s. |  |
|  | Układ optyczny w torze emisji: (parametry nie gorsze niż minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego): |  |
|  | monochromator typu Czerny-Turner o drodze optycznej co najmniej 225 mm, |  |
|  | siatka dyfrakcyjna na zakres UV-Vis o parametrach: 1200 rowków/mm zoptymalizowana dla długości fali 500 nm |  |
|  | szczelina spektralna regulowana z poziomu oprogramowania w zakresie co najmniej od 0,1 do 30 nm, |  |
|  | automatycznie sterowany zestaw filtrów dla eliminacji efektów optycznych drugiego rzędu, |  |
|  | dokładność nastawu długości fali nie gorsza niż 0,5 nm, |  |
|  | maksymalna szybkość skanowania nie mniejsza niż 100 nm/s, |  |
|  | czas integracji – regulowany w zakresie od 1 ms do 200 s, |  |
|  | chłodzony układem Peltiera i stabilizowany fotopowielacz, działający w zakresie co najmniej od 230 nm do 980 nm, pracujący w technice zliczania fotonów, zapewniający maksymalną czułość w zakresie UV-VIS; prąd ciemny nie większy niż 100 zliczeń/s, |  |
|  | moduł elektroniki umożliwiający pracę fotopowielacza w trybie bramkowania (gating), z możliwością konfiguracji parametrów bramkowania z poziomu oprogramowania, |  |
|  | detektor umożliwiający pomiary absorbancji w kuwetach w zakresie co najmniej od 230 nm do 1000 nm. |  |
|  | Układ elektroniczny do zbierania sygnału: (parametry nie gorsze niż minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego): |  |
|  | trzy równolegle pracujące liczniki dla kanałów: fluorescencji, referencyjnego oraz transmisji, |  |
|  | umożliwiający korekcję widma w trakcie pomiaru, |  |
|  | Wielkość przedziału próbek co najmniej 17x30x20 cm. |  |
|  | Wyposażenie spektrofluorymetru- przystawki: (parametry nie gorsze niż minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego): |  |
|  | moduł do pomiarów próbek ciekłych, umieszczanych w standardowych kuwetach spektrofluorymetrycznych 10mm wraz z uchwytami do filtrów pasmowych/krawędziowych w rozmiarach od 25 do 50 mm. |  |
|  | moduł z uchwytem typu "front face" z liniową regulacją położenia spoza przedziału próbek - do próbek silnie absorbujących w kuwetach, z wkładkami do pomiaru proszków i folii/próbek stałych |  |
|  | przystawki muszą być w postaci kompletnych modułów w technologii "plug&play" pozwalającej na szybką wymianę oraz wykrywanie przez oprogramowanie; przystawki muszą być wyposażone w automatyczny wyłącznik aktywowany przy otwarciu pokrywy odcinający promieniowanie w torze emisji w celu zabezpieczenia fotopowielacza przed uszkodzeniem. |  |
|  | zestaw filtrów krawędziowych umożliwiających odcinanie światła wzbudzenia długości fali co najmniej dla 330 nm, 395 nm, 455 nm, 495 nm, 550 nm, 590 nm oraz 645 nm. |  |
|  | Moduły umożliwiające pomiary czasów zaniku fotoluminescencji: (parametry nie gorsze niż minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego): |  |
|  | Metoda TCSPC: - wymagany zakres pomiarów czasu zaniku fluorescencji co najmniej od 150 ps do 10 µs, - układ elektroniczny do rejestracji pojedynczych fotonów posiadający co najmniej 8150 kanałów pomiarowych, z minimalną szerokością kanału nie większą niż 305 fs, - port do wprowadzenia promieniowania z zewnętrznych źródeł wraz z automatycznym lustrem przełączającym, wyposażony w filtr szary z pokrętłem zapewniający płynną zmianę intensywności promieniowania w zakresie co najmniej czterech rzędów wielkości. |  |
|  | Metoda MCS: - wymagany zakres pomiarów czasu zaniku fosforescencji co najmniej od 10 µs do 10 s, - układ elektroniczny do rejestracji pojedynczych fotonów posiadający co najmniej 8000 kanałów pomiarowych, z minimalną szerokością kanału nie większą niż 10 ns, możliwość zastosowania impulsowych źródeł laserowych wyspecyfikowanych w punkcie 5 - „Źródła światła” |  |
|  | Oprogramowanie komputerowe wraz ze stacją sterującą: (parametry nie gorsze niż minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego): |  |
|  | kontrola pracy źródeł światła, monochromatorów oraz detektorów. |  |
|  | kontrola przebiegu pomiarów. |  |
|  | pomiary widm emisji i wzbudzenia, pomiary kinetyczne, pomiary synchroniczne, pomiary map fluorescencji. |  |
|  | przetwarzanie i eksport danych, nakładanie widm. |  |
|  | pomiary map TRES w trybie automatycznym. |  |
|  | analiza czasów zaniku fluorescencji i fosforescencji w tym również uwzględniająca funkcję odpowiedzi przyrządu. |  |
|  | analiza anizotropii dla widm stacjonarnych oraz zaników fluorescencji. |  |
|  | program sterujący spektrometrem powinien zawierać pliki korekcyjne dla widm wzbudzenia oraz emisji fluorescencji w całym zakresie pomiarowym. |  |
|  | przyrząd powinien mieć możliwość przeprowadzania korekcji widm emisji fluorescencji na czułość detektora. |  |
|  | procedury automatycznej kalibracji i automatycznego sprawdzania poprawności działania aparatu. |  |
|  | wyświetlanie i analiza sygnałów ze wszystkich 3 liczników (fotoluminescencji, transmisji oraz referencyjnego) równocześnie. |  |
|  | automatyczne rozpoznawanie akcesoriów pomiarowych w dostępnych w postaci wymiennych modułów. |  |
| Sfera całkująca do pomiarów wydajności kwantowej fotoluminescencji w zakresie UV-Vis-NIR |  | Ilość sztuk: Producent: Typ: Model: |
| - Sfera całkująca o średnicy wewnętrznej minimum 150 mm spełniająca następujące wymogi: (nie gorsze niż minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego): |  |  |
|  | pomiary wydajności kwantowej fotoluminescencji metoda absolutną oraz reflektancji. |  |
|  | przystawka umożliwia pomiary próbek ciekłych w standardowych kuwetach oraz próbek stałych umieszczanych w specjalnych naczynkach. |  |
|  | przystawka wyposażona w uchwyty próbek z możliwością wzbudzania bezpośredniego oraz pośredniego. |  |
|  | powłoka wewnętrzna sfery z materiału BenFlect umożliwiająca wydajne rozpraszanie światła o szerokim zakresie długości fal. |  |
|  | konstrukcja przystawki zapewnia łatwy montaż oraz wyjmowanie z przedziału próbek spektrofluorymetru. |  |
|  | przystawka integruje ze spektrofluorymetrem na zasadzie otwartych wiązek optycznych bez udziału światłowodów. |  |
|  | wraz ze sferą Dostawca dostarczy: co najmniej dwa naczynka do umieszczania próbek w postaci proszków. |  |
|  | sfera musi być w pełni kompatybilna ze spektrofluorymetrem wyspecyfikowanym w części dotyczącej spektrofluorymetru w SOPZ. |  |
|  | sfera musi umożliwiać pełną integrację z procedurą pomiarową dla oznaczania wydajności kwantowej będącą częścią oprogramowania spektrofluorymetru wyspecyfikowanym w części dotyczącej spektrofluorymetru w SOPZ. |  |
|  | podczas uruchomienia i integracji sfery Dostawca przeprowadzi kalibrację emisyjnego toru optycznego dla spektrofluorymetru ze sferą. |  |
| Laser pikosekundowy przeznaczony do pomiarów fotoluminescencji |  | Ilość sztuk: Producent: Typ: Model: |
| - Laser pikosekundowy do pomiarów fotoluminescencji w zakresie UV-Vis-NIR (parametry nie gorsze niż minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego): |  |  |
|  | Laser impulsowy o długości fali 375 nm. |  |
|  | Tryb pracy ze stałą szerokością impulsów: szerokość impulsu nie większa niż 60 ps, możliwość ustawiania częstotliwości repetycji impulsów w zakresie co najmniej od 2.5 kHz do 20 MHz. |  |
|  | Laser musi być w pełni kompatybilny ze spektrofluorymetrem opisanym w części dotyczącej spektrofluorymetru w SOPZ oraz oprogramowaniem do tego spektrofluorymetru. |  |
| - Termin, warunki dostawy oraz wymagane szkolenie: |  |  |
|  | wymagany termin dla realizacji niniejszego zamówienia, w tym instalacji, uruchomienia, testowania i przeszkolenia personelu w zakresie podstawowych operacji fotoluminescencyjnych, zarządzania systemem i konserwacji wynosi 154 dni od daty zawarcia umowy. |  |
|  | dostarczony przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, musi być wolny od wszelkich wad fizycznych i prawnych, nie może być przedmiotem praw osób trzecich. |  |
|  | dostarczony przedmiot zamówienia musi być gotowy do eksploatacji bez konieczności montażu dodatkowych urządzeń oraz musi być wyposażony w wystarczającą liczbę kabli i przewodów elektrycznych oraz przewodów pneumatycznych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania kompletnego urządzenia. |  |
|  | po przeprowadzeniu standardowego szkolenia po instalacji aparatu – dodatkowe szkolenie aplikacyjne w terminie 12 miesięcy od zakończenia instalacji, w uzgodnionym z Zamawiającym terminie |  |
| - Gwarancja |  |  |
|  | okres gwarancji 24 miesiące od daty zakończenia instalacji i podpisania bezusterkowego protokołu odbioru, |  |
|  | w ramach gwarancji Wykonawca pokryje koszty napraw urządzenia, jego wyposażenia i oprogramowania, a także pokryje koszty wymiany uszkodzonych elementów, koszty transportu, ubezpieczenia, koszty robocizny oraz ewentualne koszty podroży i pobytu specjalistów w Polsce. |  |
| - Serwis |  |  |
|  | czas reakcji serwisu w okresie gwarancyjnym maksymalnie 2 dni robocze od momentu zgłoszenia usterki za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany w umowie. Termin ten obowiązuje w okresie gwarancyjnym. |  |
|  | maksymalny czas naprawy wynosi 14 dni roboczych od zgłoszenia usterki, a jeżeli konieczne jest sprowadzenie części zamiennej z zagranicy – nie więcej niż 30 dni roboczych od zgłoszenia usterki. |  |
|  | wykonawca zapewni na terenie Polski serwis gwarancyjny oraz serwis pogwarancyjny oraz zapewni dostęp do części zamiennych do dostarczonego urządzenia przez minimum 5 lat po wycofaniu modelu z produkcji. |  |
| - Parametry dodatkowo punktowane (fakultatywne) - kryteria oceny ofert: |  |  |
|  | wydłużony okres gwarancji o 12 miesięcy |  |
|  | dodatkowe wolno stojące stanowisko komputerowe wraz z monitorem minimum 24" i oprogramowaniem Windows, (Minimum: procesor 8 rdzeni, 24GB RAM, karta graficzna NVIDIA RTX z serii 50 lub równoważne, dysk SSD 1TB, 4 porty USB), mysz optyczna i klawiatura. |  |
|  | zestaw z co najmniej 12 standardowych kuwet o rozmiarach 10x10mm do pomiarów fluorescencji. |  |
|  | w okresie gwarancyjnym, jeżeli przewidywany czas naprawy przekracza 7 dni kalendarzowych, Wykonawca zapewni dostarczenie i zamontowanie sprawnych, kompatybilnych części zastępczych w terminie do 7 dni kalendarzowych od zgłoszenia usterki, na cały okres naprawy, bez dodatkowych kosztów dla Zamawiającego. |  |
|  | dodatkowa, fabrycznie nowa, bezozonowa lampa ksenonowa o mocy co najmniej 150 W, z możliwością wyłączania jej zasilania pomiędzy pomiarami |  |

UWAGA: 	Do wykazu należy dołączyć specyfikację techniczną oferowanego przedmiotu zamówienia, z uwzględnieniem wymagań zawartych w rozdz. V. SWZ.

| ……………………..……… | ….………… | …………………..……….…………………… |
| --- | --- | --- |
| Miejscowość | Data | Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy |