## Arkusz1
WPS.SAG.272-4/2026 |  | Załącznik Nr 3 do SWZ Formularz cenowy wraz z opisem przedmiotu zamówienia
Pakiet I SKANER PŁYTEK OBRAZOWYCH Z AKCESORIAMI
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
L.p | kod CPV | Opis | Pełna nazwa handlowa, Producent W pozycji 1 przy podpunktach od a do n proszę wpisać TAK gdy parametr jest spełniony w podanym zakresie. Gdy produkt posiada inne parametry proszę go opisać samodzielnie. | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto (zł) | Wartość netto (zł) | Stawka podatku VAT (%) | Wartość brutto (zł)
|  | SKANER PŁYTEK OBRAZOWYCH Z AKCESORIAMI |  |  |  |  | Iloczyn kolumn 6 i 7 |  | Suma kolumny 8 i iloczynu kolumn 8 i 9 (8+8*9)
1 | 33111500-1; 33110000-4 | Skaner elastycznych płytek fosforowych (PSP) przeznaczony do stomatologicznej diagnostyki wewnątrzustnej z oprogramowaniem w języku polskim, wraz z instalacją, konfiguracją w programie EzDent-i oraz testami |  | zestaw | 1 |  |  | 8%
a) obsługa elastycznych płytek PSP w rozmiarach co najmniej: 0, 1, 2, 3
b) dwa tryby skanowania o rozdzielczości teoretycznej w przedziale: od minimum 10 lp/mm (tryb High Resolution) do minimum 20 lp/mm (tryb Super Resolution)
c) czas skanowania i odczytu wynoszący maksymalnie 8 sekund dla trybu wysokiej rozdzielczości (HR) oraz maksymalnie 14 sekund dla trybu super rozdzielczości (SR)
d) zakres dynamiczny (przetwornik) - minimum 16 bit.
e) wbudowany kolorowy, dotykowy wyświetlacz LCD o przekątnej minimum 10 cm, umożliwiający bezpośredni podgląd zeskanowanego zdjęcia RTG bez konieczności patrzenia na ekran monitora PC
f) wbudowana pamięć pozwalająca na zapisanie minimum 500 obrazów w trybie HR bezpośrednio na urządzeniu w przypadku braku połączenia z komputerem
g) wbudowane złącze sieciowe Ethernet umożliwiające szybki transfer danych i łatwą pracę w środowisku wielostanowiskowym
h) konstrukcja kompaktowa, nablatowa, umożliwiająca bezproblemową instalację bezpośrednio na asystorze stomatologicznym lub blacie roboczym w gabinecie. Waga urządzenia nie większa niż 3,5 kg
i) automatyczne czyszczenie/kasowanie płytki fosforowej bezpośrednio po procesie skanowania, przygotowujące ją do natychmiastowego ponownego użycia
j) akcesoria w zestawie: komplet fabrycznie nowych, elastycznych płytek fosforowych (płytek obrazowych PSP) wielokrotnego użytku, w pełni kompatybilnych z oferowanym skanerem, w następujących ilościach i rozmiarach: • Rozmiar 0 – 6 szt. • Rozmiar 1 – 6 szt. • Rozmiar 2 – 6 szt. • Rozmiar 3 – 6 szt.
k) akcesoria w zestawie: dedykowane jednorazowe osłonki higieniczne (rękawy ochronne) w ilości: • osłonki higieniczne dopasowane do płytek w rozmiarze 0 – 200 szt. • osłonki higieniczne dopasowane do płytek w rozmiarze 1 – 200 szt. • osłonki higieniczne dopasowane do płytek w rozmiarze 2 – 200 szt. • osłonki higieniczne dopasowane do płytek w rozmiarze 3 – 200 szt.
l) rok produkcji 2025 lub 2026
ł) instrukcja obsługi w języku polskim
m) paszport
n) Skaner musi zapewniać współpracę z posiadanym przez Zamawiającego oprogramowaniem EzDent-i firmy Vatech, umożliwiającą przekazywanie i wykorzystywanie obrazów radiologicznych w dotychczasowym środowisku diagnostycznym, *
|  | *Uwaga - cena oferty musi obejmować wszystkie koszty niezbędne do zapewnienia wymaganej współpracy, uruchomienia i prawidłowego użytkowania skanera. Zamawiający nie przewiduje ponoszenia dodatkowych kosztów związanych z zakupem licencji, oprogramowania ani integracją urządzenia poza ceną oferty, |  |  |  | Razem