Załącznik Nr 1 do SWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia -

Minimalne wymagania techniczno-użytkowe dla ultrasonografu

(Numer referencyjny: ZP/10/2026)

„Zakup ultrasonografu dla Gminnego Ośrodka Zdrowia SP ZOZ w Puchaczowie”

UWAGA:

- Załącznik ten Wykonawca składa wraz z ofertą.

- Wykonawca wypełnia kolumnę „Parametry ofertowane – Propozycja Wykonawcy”.

- W przypadku zaoferowania rozwiązań równoważnych Wykonawca musi w ofercie przedstawić charakterystykę

porównawczą, która będzie zawierała dokładny opis oferowanego towaru, Z podaniem jego konfiguracji technicznej lub użytkowej w odniesieniu do wymagań szczegółowych Zamawiającego.

| Lp. | Wymagane przez Zamawiającego parametry techniczno - użytkowe ultrasonografu (minimalne) | PARAMETRY OFEROWANE - PROPOZYCJA WYKONAWCY Wypełnia Wykonawca - wskazać spełnia lub nie spełnia w wierszach. |
| --- | --- | --- |
|  | Aparat ultrasonograf (USG) fabrycznie nowy, stacjonarny o nowoczesnej konstrukcji i ergonomii pracy. Platforma wprowadzona do produkcji nie wcześniej niż 2026 roku (dotyczy aparatu, nie wersji software). Wyklucza się aparaty powystawowe. Wymagany rok produkcji: 2026 | Spełnia / Nie spełnia*) |
|  | Aparat ze zintegrowaną stacją roboczą, systemem archiwizacji oraz videoprinterem B&W sterowanymi z klawiatury. | Spełnia / Nie spełnia*) |
|  | Cztery koła skrętne z możliwością blokowania min. 2 kół | Spełnia / Nie spełnia*) |
|  | Fabrycznie wbudowany monitor LED, kolorowy, bez przeplotu Przekątna: min. 21 cali Rozdzielczość monitora: 1920x1080x24 bity | Spełnia / Nie spełnia*) |
|  | Aparat wyposażony w panel dotykowy min. 14 cali, rozdzielczość 1920x1080 | Spełnia / Nie spełnia*) |
|  | Możliwość aranżacji panelu dotykowego (personalizacji przez użytkownika) - użytkownik ma możliwość zmienić min.: położenie przycisków funkcyjnych w dowolnym obszarze ekranu dotykowego, dodać/usunąć poszczególne przyciski funkcyjne. Możliwość zapisu stworzonej aranżacji, exportu oraz importu ustawień przycisków min. osobno dla trybów: 2D, 2D Freeze, Color, Color Freeze, PD, PD Freeze, PW, PW Freeze | Spełnia / Nie spełnia*) |
|  | Możliwość tworzenia spersonalizowanych kont użytkowników pozwalających na indywidualne dostosowanie ustawień, w tym konfigurację i zmianę parametrów, ustawień drukarek, interfejsu (np. kolorystyki) oraz personalizację funkcji przycisków, tak aby każdy użytkownik posiadał własne, unikalne ustawienia. | Spełnia / Nie spełnia*) |
|  | Wirtualna klawiatura numeryczna dostępna na ekranie dotykowym. | Spełnia / Nie spełnia*) |
|  | Fizyczna klawiatura numeryczna wysuwana spod pulpitu sterowania. | Spełnia / Nie spełnia*) |
|  | Dostępne menu systemu w j. polskim | Spełnia / Nie spełnia*) |
|  | Regulacja wysokości panelu sterowania. Regulacja Góra /dół Zakres min. 18 cm | Spełnia / Nie spełnia*) |
|  | Panel sterowania z możliwością obrotu lewo/prawo min. +/- 30° | Spełnia / Nie spełnia*) |
|  | Dedykowany, wbudowany podgrzewacz żelu (montowany z prawej lub lewej strony aparatu) z możliwością regulacji temperatury. | Spełnia / Nie spełnia*) |
|  | Cyfrowa regulacja TGC i LGC dostępna na panelu dotykowym, z funkcją zapamiętywania kilku preferowanych ustawień. | Spełnia / Nie spełnia*) |
|  | Cyfrowy układ formowania wiązki ultradźwiękowej min. 23 000 000 kanałów procesowych | Spełnia / Nie spełnia*) |
|  | Zakres pracy dostępnych głowic obrazowych min. 1-22 MHz | Spełnia / Nie spełnia*) |
|  | Ilość aktywnych, równoważnych gniazd do podłączenia głowic obrazowych, min. 4 aktywne | Spełnia / Nie spełnia*) |
|  | Archiwizacja sekwencji filmowych na dysku twardym w czasie badania (równoległe nagrywanie) i po zamrożeniu (pętli CINE). | Spełnia / Nie spełnia*) |
|  | Dysk twardy SSD min. 512 GB | Spełnia / Nie spełnia*) |
|  | Min. 2 aktywne gniazda USB 3.0 (w tym jedno USB typu C) dostępne w obrębie konsoli aparatu do archiwizacji obrazów statycznych oraz ruchomych na przenośnej pamięci USB (Flash, Pendrive). | Spełnia / Nie spełnia*) |
|  | Możliwość zarządzania uprawnieniami użytkowników nim. export obrazów, usuwanie badań | Spełnia / Nie spełnia*) |
|  | Fabrycznie zainstalowany system ochrony antywirusowej. | Spełnia / Nie spełnia*) |
|  | Możliwość exportu obrazów i pętli obrazowych na pamięci Pen-Drive w formatach min. BMP, JPG, TIFF, DICOM, AVI | Spełnia / Nie spełnia*) |
|  | Aktywny moduł komunikacji DICOM 3.0 | Spełnia / Nie spełnia*) |
|  | Waga aparatu Min. 75 kg, Max. 100 kg | Spełnia / Nie spełnia*) |
|  | Tryb B | Spełnia / Nie spełnia*) |
|  | Głębokość penetracji min. 2-55 cm | Spełnia / Nie spełnia*) |
|  | Maksymalna prędkość obrazowania (frame rate) 5000 fps | Spełnia / Nie spełnia*) |
|  | Obrazowanie trapezowe na głowicach liniowych | Spełnia / Nie spełnia*) |
|  | Zoom dla obrazów „na żywo" i zatrzymanych | Spełnia / Nie spełnia*) |
|  | Możliwość rotacji obrazu o 360° w skoku co 90° | Spełnia / Nie spełnia*) |
|  | Zmiana wzmocnienia obrazu zamrożonego | Spełnia / Nie spełnia*) |
|  | Obrazowanie harmoniczne | Spełnia / Nie spełnia*) |
|  | Obrazowanie harmoniczne kodowane z odwróconym impulsem | Spełnia / Nie spełnia*) |
|  | Funkcja automatycznej optymalizacji obrazu B przy pomocy jednego przycisku. | Spełnia / Nie spełnia*) |
|  | Funkcja automatycznej i ciągłej optymalizacji obrazu 2D w czasie rzeczywistym. | Spełnia / Nie spełnia*) |
|  | TrybM | Spełnia / Nie spełnia*) |
|  | Tryb M z Dopplerem Kolorowym | Spełnia / Nie spełnia*) |
|  | Anatomiczny tryb M. | Spełnia / Nie spełnia*) |
|  | Tryb Doppler Kolorowy | Spełnia / Nie spełnia*) |
|  | Zakres PRF dla Dopplera kolorowego Min. od 0,2KHz do 25 KHz | Spełnia / Nie spełnia*) |
|  | Funkcja automatycznej optymalizacji dla trybu Dopplera kolorowego min. automatyczne ustawienie pozycji względem naczynia i pochylenie bramki ROI realizowane po przyciśnięciu dedykowanego przycisku. | Spełnia / Nie spełnia*) |
|  | Obrazowanie złożeniowe (B+B/CD) w czasie rzeczywistym | Spełnia / Nie spełnia*) |
|  | Tryb Power Doppler | Spełnia / Nie spełnia*) |
|  | Tryb Power Doppler z detekcją kierunku | Spełnia / Nie spełnia*) |
|  | Spektralny Doppler Pulsacyjny | Spełnia / Nie spełnia*) |
|  | Zakres PRF dla Dopplera pulsacyjnego Min. od 1.5KHz do 35KHz | Spełnia / Nie spełnia*) |
|  | Regulacja wielkości bramki w Dopplerze Pulsacyjnym 0,5- 25mm | Spełnia / Nie spełnia*) |
|  | tryb Triplex (B+CD/PD+PWD) | Spełnia / Nie spełnia*) |
|  | Funkcja automatycznej optymalizacji parametrów przepływu dla trybu spektralnego Dopplera pulsacyjnego min. dopasowanie skali i poziomu linii bazowej, po przyciśnięciu dedykowanego przycisku. | Spełnia / Nie spełnia*) |
|  | Jednoprzyciskowa funkcja automatycznie umieszczająca bramkę SV w trybie PWD wewnątrz naczynia wraz z automatycznym ustawieniem kąta korekcji. | Spełnia / Nie spełnia*) |
|  | Inne funkcje | Spełnia / Nie spełnia*) |
|  | Oprogramowanie służące do szczegółowego obrazowania drobnych obiektów (w niewielkim stopniu różniących się echogenicznością od otaczających tkanek), umożliwiające dokładną wizualizację struktur anatomicznych, znacznie poprawiające rozdzielczość uzyskanych obrazów. Technologia inna niż filtry do redukcji szumów specklowych oraz niewykorzystująca technologii obrazowania składanego: przestrzennego (obrazowanie krzyżowe) i częstotliwościowego. | Spełnia / Nie spełnia*) |
|  | Obrazowanie krzyżowe na głowicach liniowych i convex min. 4 kroki | Spełnia / Nie spełnia*) |
|  | Aplikacja służąca do uwydatniania granic tkanek w obrazie 2D, poprawiająca ich wyrazistość, eliminująca artefakty i pomagająca zobrazować niewielkie struktury. | Spełnia / Nie spełnia*) |
|  | Możliwość ustawień parametrów obrazowania dla trybu 2D oraz C, dedykowane dla danych struktur diagnostycznych, dostępnych na ekranie dotykowym. Możliwość aktywacji/deaktywacji z poziomu ekranu dotykowego jednego przycisku bez zmiany presetu. | Spełnia / Nie spełnia*) |
|  | Aplikacja wykorzystująca zaawansowane algorytmy AI, służąca do automatycznej detekcji oraz automatycznego śledzenia nerwu w trakcie obrazowania (z zaznaczeniem położenia na obrazie 2D). | Spełnia / Nie spełnia*) |
|  | Zaawansowany tryb służący do detekcji zmian w piersiach działający w trakcie skanowania pacjenta. Aplikacja rozpoznaje i zaznacza podejrzany obszar zmiany „na żywo” w trakcie obrazowania. Dostępny na głowicach liniowych presetach piersiowych | Spełnia / Nie spełnia*) |
|  | Funkcja powiększenia obrazu diagnostycznego - zoom | Spełnia / Nie spełnia*) |
|  | Zaawansowany filtr do redukcji szumów specklowych polepszający obrazowanie w trybie 2D z jednoczesnym uwydatnieniem granic tkanek o różnej echogeniczności | Spełnia / Nie spełnia*) |
|  | Oprogramowanie służące do poprawy wizualizacji struktur likwidujące szumy i cienie akustyczne powstałe na skutek przejścia wiązki ultradźwiękowej Oprogramowanie wykorzystujące 2 naprzemiennie nadawane i odbierane częstotliwości z dolnego oraz górnego pasma pracy głowicy. | Spełnia / Nie spełnia*) |
|  | Oprogramowanie pomiarowe do badań min: • położniczych • echo płodu (w tym Z-score) • ginekologicznych • brzusznych • kardiologicznych • mięśniowo-szkieletowych • pediatrycznych • małych narządów • transkranialnych • urologicznych • tętnice szyjne • żyły kończyn górnych • tętnice kończyn górnych • żyły kończyn dolnych • tętnice kończyn dolnych | Spełnia / Nie spełnia*) |
|  | Pomiary podstawowe na obrazie: • pomiar odległości, • obwodu, • pola powierzchni, • objętości Funkcja automatycznego rozpoczynania kolejnego pomiaru po wykonaniu uprzedniego | Spełnia / Nie spełnia*) |
|  | Automatyczne pomiary biometryczne min. HC, BPD, AC, FL, HL, CRL, NT, AFI, HUM | Spełnia / Nie spełnia*) |
|  | Możliwość stworzenia własnych pomiarów i formuł obliczeniowych. | Spełnia / Nie spełnia*) |
|  | Funkcja obrazująca powiększenie znacznika pomiarowego (lupa), pozwalająca wykonywać pomiary z bardzo dużą precyzją bez konieczności powiększania obszaru zainteresowania. Okno powiększenia wyświetlone poza obrazem diagnostycznym. | Spełnia / Nie spełnia*) |
|  | Możliwość tworzenia protokołów badań - sekwencje następujących po sobie zdarzeń min. pomiary, zmiana trybów obrazowania. | Spełnia / Nie spełnia*) |
|  | Zaawansowany tryb służący do detekcji i obrazowania micronaczyń (średnica < 0,6mm) w położnictwie oraz ginekologii (m.in. tętnice środkowe mózgu, unaczynienie łożyska) z możliwością wycięcia tła obrazu tak aby na ekranie w obszarze zainteresowania ROI widoczne były tylko naczynia. | Spełnia / Nie spełnia*) |
|  | Quazi-przestrzenna mapa przepływu dopplerowskiego w oparciu o obrazowanie dwuwymiarowe | Spełnia / Nie spełnia*) |
|  | Elastografia akustyczna typu Shearwave umożliwiająca wizualizację sztywności tkanek z kodowaną mapą kolorystyczną w obszarze ROI działająca w czasie rzeczywistym w trakcie badania. Możliwość wyboru pomiędzy prędkością obrazowania a jakością uzyskanej mapy rozkładu sztywności. Możliwość pomiaru wielu zaznaczonych obszarów wewnątrz ROI z podaniem wartości max. oraz wartości średniej dla poszczególnych zaznaczonych obszarów pomiarowych. Możliwość wyliczenia stosunku sztywności dwóch różnych zaznaczonych obszarów pomiarowych. Możliwość wyświetlenia mapy jakości w obszarze ROI informującej użytkownika o poprawności wykonanego badania. | Spełnia / Nie spełnia*) |
|  | Funkcja do automatycznej analizy funkcji kurczliwości lewej komory, bazującej na technologii 2D-Strain z ilościową analizą 17 lub 19 segmentowego wykresu typu „Bycze Oko” | Spełnia / Nie spełnia*) |
|  | Oprogramowanie do automatycznego wyznaczania frakcji wyrzutowej | Spełnia / Nie spełnia*) |
|  | Funkcja do automatycznych pomiarów wskazanych przez użytkownika, pomiary mięśnia sercowego w trybach: 2D, M, PW, CW – Automatyczne rozpoznanie fazy skurczu i rozkurczu bez sygnału EKG. | Spełnia / Nie spełnia*) |
|  | Głowice |  |
|  | Głowica endowaginalna do badań ginekologiczno- połoźniczych - Zakres częstotliwości pracy min. 2-11 MHz - Kąt skanowania: min. 180° - Możliwość podłączenia przystawki biopsyjnej - Ilość elementów: min. 192 | Spełnia / Nie spełnia*) |
|  | Głowica convex wykonana w technologii pojedyńczego kryształu do badań brzusznych, położniczych, ginekologicznych, pediatrycznych, naczyniowych - Zakres częstotliwości pracy min. 1-7 MHz - Ilość elementów: min. 192 - Kąt skanowania: min. 65° - Możliwość podłączenia przystawki biopsyjnej | Spełnia / Nie spełnia*) |
|  | Głowica liniowa wykonana w technologii Single Cristal do badań mięśniowo-szkieletowych, małych narządów, naczyniowych - Zakres częstotliwości pracy min. 2-14 MHz -Ilość elementów: min. 256 -szerokość skanu: min 50 mm | Spełnia / Nie spełnia*) |
|  | Głowica kardiologiczna wykonana w technologii pojedynczego kryształu lub matrycowej do badań kardiologicznych, TCD oraz brzusznych - zakres częstotliwości pracy min. 1-5 MHz - ilość elementów: min. 80 - kąt skanowania: min. 90° | Spełnia / Nie spełnia*) |
|  | Głowica microconvex do badań jamy brzusznej, pediatrycznych, naczyniowych - Zakres częstotliwości pracy min. 4-10 MHz - Ilość elementów: min. 128 Szerokość skanu głowicy: min. 90°. | Spełnia / Nie spełnia*) |
|  | Głowica convex wolumetryczna wykonana w technologii pojedynczego kryształu lub matrycowej do badań brzusznych oraz ginekologiczno-położniczych - Zakres częstotliwości pracy min. 1-8 MHz - Ilość elementów: min. 190 - Kąt skanowania: min. 70°x 70° - Możliwość pracy z przystawką biopsyjną | Spełnia / Nie spełnia*) |
| Możliwości rozbudowy aparatu |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o głowicę endorektalną dwupłaszczyznową BI-PLANE do badań urologicznych - zakres częstotliwości pracy 2-14 MHz ( +/- 1 MHz) - liczba elementów min. 192 / 192 - Szerokość pola obrazowego min. 70mm - kąt skanowania min. 200° - możliwość pracy z przystawką biopsyjną | Spełnia / Nie spełnia*) |
|  | Możliwość rozbudowy o głowicę wolumetryczną endokawitarną do badań ginekologicznych, położniczych i urologicznych - Zakres częstotliwości pracy min. 2-10 MHz -Ilość elementów: min. 190 - Kąt skanowania: min. 170° x 120° -możliwość podłączenia przystawki biopsyjnej | Spełnia / Nie spełnia*) |
|  | Możliwość rozbudowy o funkcję sterowania głosem, umożliwiająca podstawową obsługę urządzenia min. zamrożenie obrazu, zapis zdjęcia, wywołanie pomiarów. | Spełnia / Nie spełnia*) |
|  | Możliwość rozbudowy o aplikację wykorzystującą zaawansowane algorytmy AI służące do wykonywania w pełni automatycznych pomiarów pęcherza. Oprogramowanie ma w sposób automatyczny wykrywać pęcherz na obrazie 2D a następnie wykonać pomiary. | Spełnia / Nie spełnia*) |
|  | Możliwość rozbudowy o aplikację wykorzystującą zaawansowane algorytmy AI służące do wykonywania w pełni automatycznego mierzenia prostaty. Oprogramowanie ma w sposób automatyczny wykrywać prostatę na obrazie 2D a następnie wykonać pomiary. | Spełnia / Nie spełnia*) |
|  | Możliwość rozbudowy o aplikację wykorzystującą zaawansowane algorytmy AI służące do automatycznego mierzenia rozmiaru nerki/śledziony. Oprogramowanie ma w sposób automatyczny wykrywać nerkę/śledzionę na obrazie 2D a następnie wykonać pomiary. | Spełnia / Nie spełnia*) |
|  | Możliwość rozbudowy o zaawansowany tryb służący do detekcji zmian w wątrobie działający w trakcie skanowania pacjenta. Aplikacja rozpoznaje i zaznacza podejrzany obszar zmiany „na żywo” w trakcie obrazowania. Tryb dostępny na głowicach convex, presetach brzusznych. | Spełnia / Nie spełnia*) |
|  | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie do automatycznego wykrywania twarzy płodu na zeskanowanej bryle 3D, usuwające wszystkie artefakty oraz struktury przykrywające twarz płodu w rekonstruowanej wizualizacji. | Spełnia / Nie spełnia*) |
|  | Możliwość rozbudowy o obrazowanie, które pozwala na uzyskanie dowolnej płaskiej płaszczyzny z zeskanowanej bryły poprzez cięcie wybranej płaszczyzny odniesienia linią prostą, krzywą lub kilkoma liniami prostymi. | Spełnia / Nie spełnia*) |
|  | Możliwość rozbudowy o wbudowany w aparat moduł obliczający ryzyko nowotworów przydatków macicy wyliczany z 9 wprowadzonych parametrów (zaimplementowany model ryzyka). Wbudowane narzędzie musi posiadać ocenę prawdopodobieństwa czy badana zmiana ma charakter łagodny czy też złośliwy (wraz z podaniem prawdopodobieństwa występowania jednego z 4 rodzajów zmian złośliwych), wynik musi być wyświetlony na ekranie wraz możliwością przesłania do raportu. | Spełnia / Nie spełnia*) |
|  | Możliwość rozbudowy o moduł dedykowany do badania tarczyc w trybie B-Mode, umożliwiająca analizę morfologiczną z automatyczym oraz półautomatycznym obrysem ewentualnych zmian nowotworowych oraz możliwością klasyfikacji nowotworowej według leksykonu TiRADS. Aplikacja zawiera dedykowany raport z badania tarczycy. | Spełnia / Nie spełnia*) |
|  | Możliwość rozbudowy o tryb uśpienia systemu (z wbudowaną baterią podtrzymującą zasilanie) z możliwością szybkiego wznowienia pracy urządzenia. | Spełnia / Nie spełnia*) |
|  | Możliwość rozbudowy o obrazowanie elastograficzne typu Strain dostępne na głowicach liniowych oraz endokawitarnych | Spełnia / Nie spełnia*) |
|  | Możliwość rozbudowy o moduł elastografii uciskowej dedykowany do badań szyjki macicy, z wyliczeniem stosunku elastyczności wewnętrznego ujścia szyjki macicy do zewnętrznego celem oceny ryzyka przedwczesnego porodu. | Spełnia / Nie spełnia*) |
|  | Możliwość rozbudowy o moduł dedykowany do badania piersi w trybie B-Mode, umożliwiający analizę morfologiczną z automatycznym oraz półautomatycznym obrysem ewentualnych zmian nowotworowych oraz możliwością klasyfikacji nowotworowej według Bi-RADS. Aplikacja zawierająca dedykowany raport z badania piersi. | Spełnia / Nie spełnia*) |
|  | Możliwość rozbudowy o aplikację służącą do analizy centralnego układu nerwowego płodu z uzyskanych danych wolumetrycznych w sposób automatyczny wyświetlającą 9 płaszczyzn diagnostycznych (3 axialne, 4 coronalne oraz 2 sagitalne) wraz z automatycznym zmierzeniem HC, BPD, OFD, Vp, CEREB, CM. | Spełnia / Nie spełnia*) |
|  | Możliwość rozbudowy o aplikację służącą do estymacji wagi płodu z uwzględnieniem objętości uda lub ramienia (wyliczoną z uzyskanych danych wolumetrycznych) oraz BPD i AC. Możliwość porównania w raporcie tak wyliczonej wagi płodu z estymowaną wagą uzyskaną ze standardowych pomiarów biometrii płodu (np. Campbell, Hadlock, Hadlockl, Hadlock2, Hadlock3, Hadlock4, Hansmann, Merz, Osaka, Shepard, Shinozuka 1, Shinozuka2) | Spełnia / Nie spełnia*) |
|  | Możliwość rozbudowy o aplikację służącą do automatycznego wykrywania właściwej płaszczyzny pomiarowej przezierności fałdu karkowego (NT) z uzyskanych danych wolumetrycznych wraz z możliwością półautomatycznego pomiaru NT. | Spełnia / Nie spełnia*) |
|  | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie służącego do półautomatycznego znajdowania 9 płaszczyzn diagnostycznych w zeskanowanej bryle (serce płodu w STIC) wraz z równoczesnym wyświetleniem na ekranie. Uzyskane płaszczyzny min: 4 jamy serca, 5 jam serca, drogi odpływu lewej komory, drogi odpływu prawej komory, 3 naczynia, jama brzuszna z żołądkiem, ductal arch, aortic, arch, vena cava. | Spełnia / Nie spełnia*) |
|  | Możliwość rozbudowy o obrazowanie panoramiczne dostępne na głowicach liniowych oraz convex | Spełnia / Nie spełnia*) |
|  | Możliwość rozbudowy o aplikację służącą do pomiaru kompleksu IMT wraz z podaniem współczynnika jakości wykonanego obrysu z opcją obliczania ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego w ciągu 10 lat na podstawie Skali Framingham'a | Spełnia / Nie spełnia*) |
|  | Montaż i uruchomienie aparatu oraz szkolenie personelu medycznego w zakresie eksploatacji i obsługi aparatu przeprowadzone w miejscu instalacji aparatu – w cenie urządzenia | Spełnia / Nie spełnia*) |
|  | Autoryzowany serwis na terenie Polski z dostępem do oryginalnych części zamiennych od producenta | Spełnia / Nie spełnia*) |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |
|  | Okres gwarancji 36 miesięcy | Spełnia / Nie spełnia*) |
|  | Zapewniony serwis pogwarancyjny | Spełnia / Nie spełnia*) |
|  | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych minimum 8 lat | Spełnia / Nie spełnia*) |

*) niepotrzebne skreślić