Specyfikacja techniczna Aparatu USG
Nazwa urządzenia: .......................................
Producent: ............................................................................
Kraj pochodzenia: ................................................................…
Rok produkcji: ……………………………………………………………………..
Kolumnę 4 wypełnia Wykonawca.
	L.p.
	OPIS PARAMETRÓW WYMAGANYCH
	Parametr wymagany
	Odpowiedź Wykonawcy 

- TAK/NIE

parametry oferowane - należy
podać zakresy lub opisać

	Aparat USG

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Aparat ze zintegrowaną stacją roboczą, systemem archiwizacji, videoprinterem B&W
	TAK
	

	2. 
	Rok produkcji min. 2025 lub nowszy dostarczony przez autoryzowanego dystrybutora producenta
	TAK
	

	3. 
	Cztery koła skrętne z możliwością blokowania wszystkich kół
	TAK
	

	4. 
	Aparat wyposażony w elektryczny hamulec kółek przednich (oraz zmiany kierunku jazdy „na wprost”) aktywowany przyciskiem z konsoli oraz na tylnej rączce aparatu
	TAK
	

	5. 
	Aparat wyposażony w akumulator umożliwiający aktywację/dezaktywację elektrycznych hamulców przednich oraz zmianę położenia elektrycznie sterowanego pulpitu operatora (lewo/prawo, góra/dół, przód/tył) bez podłączenia aparatu do sieci elektrycznej.
	TAK
	  

	6. 
	Fabrycznie wbudowany monitor LCD lub OLED, kolorowy, bez przeplotu przekątna ≥ 27 cala

Rozdzielczość monitora≥ 1920 x 1080
	TAK
	

	7. 
	Aparat wyposażony w panel dotykowy z możliwością regulacji kąta pochylenia min. zakres: 35° – 65°

Przekątna min. 15 cali

rozdzielczość≥1920x1080
	Panel dotykowy o przekątnej 15 cali – 0 pkt

Panel dotykowy o przekątnej > 15 cali  - 5pkt
	

	8. 
	Możliwość aranżacji panelu dotykowego (personalizacji przez użytkownika) – użytkownik ma możliwość zmienić min.:  położenie przycisków funkcyjnych w dozwolonym obszarze ekranu dotykowego, dodać/usunąć poszczególne przyciski funkcyjne. Możliwość zapisu stworzonej aranżacji, exportu oraz importu ustawień przycisków min. osobno dla trybów: 2D, 2D Freeze, Color, Color Freeze, PD, PD Freeze, PW, PW Freeze,
	TAK
	

	9. 
	Możliwość tworzenia kont użytkowników z możliwością przydzielania im uprawnień w zależności od potrzeb. Możliwość personalizacji ustawień aparatu, ustawienia setup’u, skrótów klawiszowych, ustawień podłączonych drukarek, personalizacji pulpitu ekranu dotykowego, rodzaju podświetlenia aparatu itp. itd. indywidualnie dla każdego użytkownika w ramach utworzonych kont użytkowników.
	TAK
	

	10. 
	Możliwość wykorzystania panelu dotykowego aparatu do obróbki uzyskanych danych 3D za pomocą gestów wykonanych palcami – tak jak w przypadku dotykowego telefonu komórkowego lub tabletu. M.in. rotacja uzyskanej bryły (względem wszystkich osi), powiększenie/pomniejszenie, przesunięcie bryły, ustawienie położenia wirtualnego źródła światła itd.

	TAK
	

	11. 
	Wirtualna klawiatura numeryczna dostępna na ekranie dotykowym.
	TAK
	

	12. 
	Fizyczna klawiatura numeryczna wysuwana spod pulpitu sterowania.
	TAK
	

	13. 
	Elektryczna regulacja wysokości panelu sterowania. Regulacja Góra /dół

Zakres min 28 cm
	TAK
	

	14. 
	Panel sterowania z możliwością obrotu lewo/prawo oraz regulacji pozycji przód/tył. Blokada pozycji panelu realizowana w sposób elektromechaniczny. Lewo/prawo≥ +/- 90°

Przód/tył ≥ 27cm


	TAK
	

	15. 
	Dedykowany, wbudowany podgrzewacz żelu (montowany z prawej lub lewej strony aparatu) z możliwością regulacji temperatury.
	TAK
	

	16. 
	Cyfrowa regulacja TGC dostępna na panelu dotykowym, z funkcją zapamiętywania kilku preferowanych ustawień
	TAK
	

	17. 
	Cyfrowy układ formowania wiązki ultradźwiękowej min. 1 000 000 000 kanałów procesowych
	Cyfrowy układ formowania wiązki ultradźwiękowej 1000 000 000 – 0 pkt
Cyfrowy układ formowania wiązki ultradźwiękowej > 1000000000 – 5 pkt
	

	18. 
	Zakres pracy dostępnych głowic obrazowych min. 1-22 MHz
	TAK
	

	19. 
	4 aktywne, równoważnych gniazd do podłączenia głowic obrazowych.
	TAK
	

	20. 
	Archiwizacja sekwencji filmowych na dysku twardym w czasie badania (równoległe nagrywanie) i po zamrożeniu (pętli CINE).
	TAK
	

	21. 
	Ilość obrazów pamięci dynamicznej CINE min. 500 000
	TAK
	

	22. 
	Dysk twardy min. 1 TB SSD


	TAK
	

	23. 
	Aktywne gniazdo USB 3.0 do archiwizacji obrazów statycznych oraz ruchomych na przenośnej pamięci USB (Flash, Pendrive).
	TAK
	

	24. 
	Funkcja umożliwiająca automatyczne usuwanie badań po pływie 30/60/90/120 dni, konfigurowalna przez użytkownika
	TAK
	

	25. 
	Fabrycznie zainstalowany system ochrony antywirusowej.
	TAK
	

	26. 
	Możliwość exportu obrazów i pętli obrazowych w formatach min. BMP, JPG, TIFF, DICOM, AVI
	TAK
	


	27. 
	Tryb B
	TAK
	

	28. 
	Głębokość penetracji ≥1-100 cm
	TAK
	

	29. 
	Wyświetlany zakres pola obrazowego ≥0-100 cm
	TAK
	

	30. 
	Obrazowanie trapezowe na głowicach liniowych
	TAK
	

	31. 
	Zoom dla obrazów „na żywo” i zatrzymanych
	TAK
	

	32. 
	Możliwość rotacji obrazu o 360° w skoku co 90°
	TAK
	

	33. 
	Zmiana wzmocnienia obrazu zamrożonego
	TAK
	

	34. 
	Obrazowanie harmoniczne
	TAK
	

	35. 
	Obrazowanie harmoniczne kodowane z odwróconym impulsem
	TAK
	

	36. 
	Funkcja automatycznej optymalizacji obrazu B przy pomocy jednego przycisku.
	TAK
	

	37. 
	Funkcja automatycznej optymalizacji obrazu B realizowana w sposób ciągły „na żywo” w trakcie obrazowania.
	TAK
	

	38. 
	Ogniskowanie wiązki ultradźwiękowej na całej głębokości obrazowania (nie ogniskowanie strefowe lub punktowe).
	TAK
	

	39. 
	Tryb M
	TAK
	

	40. 
	Tryb M z Dopplerem Kolorowym
	TAK
	

	41. 
	Anatomiczny tryb M.
	TAK
	

	42. 
	Anatomiczny M-mode z 3 niezależnych linii na jednym obrazie.
	TAK
	

	43. 
	Tryb Doppler kolorowy
	TAK
	

	44. 
	Zakres PRF dla Dopplera kolorowego

Min.  od 0,8KHz do 25 KHz
	TAK
	

	45. 
	Funkcja automatycznej optymalizacji dla trybu Dopplera kolorowego min. automatyczne ustawienie pozycji względem naczynia i pochylenie bramki ROI realizowane po przyciśnięciu dedykowanego przycisku.
	TAK
	

	46. 
	Obrazowanie złożeniowe (B+B/CD) w czasie rzeczywistym
	TAK
	

	47. 
	Quazi-przestrzenna wizualizacja przepływu dopplerowskiego w oparciu o obrazowanie dwuwymiarowe
	TAK
	

	48. 
	Zakres PRF dla Dopplera kolorowego

Min.  od 0,8KHz do 25 KHz
	TAK
	

	49. 
	Tryb power doppler
	TAK
	

	50. 
	Tryb Power Doppler z detekcją kierunku
	TAK
	

	51. 
	Quazi-przestrzenna mapa przepływu dopplerowskiego w oparciu o obrazowanie dwuwymiarowe
	TAK
	

	52. 
	Spektralny Doppler Pulsacyjny
	TAK
	

	53. 
	Zakres PRF dla Dopplera pulsacyjnego

Min. od 1KHz do 34KHz
	TAK
	

	54. 
	Regulacja wielkości bramki w Dopplerze Pulsacyjnym ≥0,1-40 mm
	Regulacja wielkości bramki w Dopplerze Pulsacyjnym w zakresie 0,1-40 mm – 0 pkt

Regulacja wielkości bramki w Dopplerze Pulsacyjnym w zakresie większym 0,1-40 mm – 5 pkt
	

	55. 
	Tryb Triplex (B+CD/PD+PWD)
	TAK
	

	56. 
	Funkcja automatycznej optymalizacji parametrów przepływu dla trybu spektralnego Dopplera pulsacyjnego min. dopasowanie skali i poziomu linii bazowej, po przyciśnięciu dedykowanego przycisku.
	TAK
	

	57. 
	Jednoprzyciskowa funkcja automatycznie umieszczająca bramkę SV w trybie PWD wewnątrz naczynia wraz z automatycznym ustawieniem kąta korekcji.
	TAK
	

	58. 
	Spektralny CWD 
	TAK
	

	59. 
	Funkcja dostępna na głowicy convex
	TAK
	

	60. 
	Doppler Taknkowy
	TAK
	

	61. 
	Funkcja dostępna na min jednej zaoferowanej głowicy convex
	TAK
	

	62. 
	Oprogramowanie służące do szczegółowego obrazowania drobnych obiektów (w niewielkim stopniu różniących się echogenicznością od otaczających tkanek), umożliwiające dokładną wizualizację struktur anatomicznych, znacznie poprawiające rozdzielczość uzyskanych obrazów.

Technologia inna niż filtry do redukcji szumów specklowych (np. SRI, ClearVision, XRes) oraz niewykorzystująca technologii obrazowania składanego: przestrzennego (obrazowanie krzyżowe) i częstotliwościowego.
	TAK
	

	63. 
	Obrazowanie krzyżowe na głowicach liniowych i convex

Min. 4 kroki
	TAK
	

	64. 
	Funkcja powiększenia obrazu diagnostycznego - zoom
	TAK
	

	65. 
	Zaawansowany filtr do redukcji szumów specklowych polepszający obrazowanie w trybie 2D z jednoczesnym uwydatnieniem granic tkanek o różnej echogeniczności (np. SRI, Xres)
	TAK
	

	66. 
	Oprogramowanie służące do poprawy wizualizacji struktur wewnątrzczaszkowych płodu w 3 trymestrze, likwidujące szumy i cienie akustyczne powstałe na skutek przejścia wiązki ultradźwiękowej przez czaszkę płodu. Oprogramowanie wykorzystujące 2 naprzemiennie nadawane i odbierane częstotliwości z dolnego oraz górnego pasma pracy głowicy.
	TAK
	

	67. 
	Oprogramowanie służące do automatycznego wyostrzania granic struktur różniących się echogenicznością (ściany komór/przedsionków serca, granice łożysko-płyn owodniowy itp.) uwypuklające granicę tkanek.
	TAK
	

	68. 
	Aplikacja służąca do automatycznej selektywnej korekcji prędkości fali ultradźwiękowej zależnej od rodzaju tkanki przez którą fala przechodzi (tkanka tłuszczowa), poprawiająca rozdzielczość, eliminującą zniekształcenia strukturalne obrazowanego płodu w dalszej głębokości obrazowania.
	TAK
	

	69. 
	Funkcja 3D/4D na głowicach wolumetrycznych
	TAK
	

	70. 
	Obrazowanie tomograficzne na obrazie żywym i zamrożonym w trybie 3D/4D z możliwością wyświetlenia minimum 12 równoległych warstw.
	TAK
	

	71. 
	Oprogramowanie do automatycznego wykrywania twarzy płodu na zeskanowanej bryle 3D, usuwające wszystkie artefakty oraz struktury przykrywające twarz płodu w rekonstruowanej wizualizacji.
	TAK
	

	72. 
	Zaawansowane oprogramowanie wykorzystujące algorytmy AI działające w trybie 3D, służące do automatycznego usuwania wszystkich obiektów znajdujących się ponad twarzą płodu, rekonstruujące powierzchnię twarzy zasłoniętą przez kończyny, pępowinę (dające cień akustyczny) umożliwiając uzyskanie zrenderowanego obrazu twarzy płodu bez artefaktów powierzchniowych.
	TAK
	

	73. 
	Oprogramowanie służące do automatycznej detekcji endometrium wraz z uzyskaniem wyraźnego przekroju czołowego (coronal) macicy. Oprogramowanie współpracujące z dostępnymi głowicami endo wolumetryczna aktywowane jednym przyciskiem na panelu dotykowym aparatu. Oprogramowanie ma zawierać moduł klasyfikacji kształtu macicy (ESHREE/ ESGE i ASRM). standard
	TAK
	

	74. 
	Oprogramowanie poprawiające jakość uzyskanych obrazów wolumetrycznych poprzez znaczące poprawienie rozdzielczości przestrzennej rekonstruowanej struktury np. HDVI lub VSRI działające zarówno w trybie 3D jak i 4D.
	TAK
	

	75. 
	Oprogramowanie pomiarowe do badań min:

· położniczych

· echo płodu (w tym Z-score)

· ginekologicznych

· brzusznych

· mięśniowo-szkieletowych

· małych narządów

· urologicznych

· tętnice szyjne

· żyły kończyn górnych

· tętnice kończyn górnych

· żyły kończyn dolnych

· tętnice kończyn dolnych
	TAK
	

	76. 
	Pomiary podstawowe na obrazie:

· pomiar odległości,

· obwodu,

· pola powierzchni,

· objętości

Funkcja automatycznego rozpoczynania kolejnego pomiaru po wykonaniu uprzedniego
	TAK
	

	77. 
	Automatyczne pomiary biometryczne min. HC, BPD, AC, FL, HL, CRL, NT, AFI, Vp, CEREB
	TAK
	

	78. 
	Możliwość stworzenia w ramach jednego konkretnego presetu (np. 2 trymestru) kolejnych półpresetów (ustawień) dla obrazu 2D na konkretne struktury anatomiczne: mózg, kręgosłup, serce płodu, brzuch aktywowane jednym przyciskiem (każdy osobno) z ekranu dotykowego konsoli aparatu.
	TAK
	

	79. 
	Możliwość stworzenia w ramach jednego konkretnego presetu (np. 3 trymestru) kolejnych półpresetów (ustawień) dla trybów Dopplerowskich (Color Doppler, Power Doppler, PW) na konkretne badane naczynie krwionośne: tętnica pępowinowa, tętnica maciczna, tętnice mózgowe, aktywowane jednym przyciskiem (każdy osobno) z ekranu dotykowego konsoli aparatu.
	TAK
	

	80. 
	Oprogramowanie automatycznie określające anatomię płodu i w sposób w pełni automatyczny za pomocą jednego przycisku na konsoli aparatu lub na ekranie dotykowym (wybór użytkownika) mierzący (bez konieczności wyboru pomiaru z menu pomiarowego – aparat określa co mierzy na podstawie uzyskanego obrazu USG) następujące pomiary: BPD, HC, AC, FL, HL, CRL, NT, AFI, CEREB, Vp,
	TAK
	

	81. 
	Możliwość stworzenia własnych pomiarów i formuł obliczeniowych.
	TAK
	

	82. 
	Oprogramowanie służące do automatycznego opisywania projekcji echokardiograficznych płodu. Przy użyciu jednego przycisku aparat samodzielnie dokonuje określenia widoku m.in. 3VT, 3VV, 3VVPA, 4CV, A Arch, Abdomen, Bicaval, D Arch, LVOT, RVOT a następnie podpisuje główne naczynia lub jamy serca na obrazie zamrożonym.
	TAK
	

	83. 
	Funkcja obrazująca powiększenie znacznika pomiarowego (lupa), pozwalająca wykonywać pomiary z bardzo dużą precyzją bez konieczności powiększania obszaru zainteresowania. Okno powiększenia wyświetlone poza obrazem diagnostycznym.
	TAK
	

	84. 
	Moduł komunikacji DICOM 3.0
	TAK
	

	85. 
	Moduł komunikacji DICOM Q/R
	TAK
	

	86. 
	Możliwość tworzenia protokołów badań – sekwencje następujących po sobie zdarzeń min. pomiary, zmiana trybów obrazowania.
	TAK
	

	87. 
	Możliwość uruchomienia w aparacie modułu automatycznie wybierającego głowicę oraz preset w zależności od podanego wieku płodu (GA) - poprzez wpisanie LMP lub EDD w polu pacjenta.
	TAK
	

	88. 
	Funkcja umożliwiająca nagrywanie, w trakcie wykonywania badania ultrasonograficznego, filmów bezpośrednio na pamięci typu pen-drive, zewnętrzne dyski twarde, płyty DVD.
	TAK
	

	89. 
	Zaawansowany tryb służący do detekcji i obrazowania micronaczyń (średnica < 0,6mm) w położnictwie oraz ginekologii (m.in. tętnice środkowe mózgu, unaczynienie łożyska).  Z możliwością wycięcia tła obrazu tak aby na ekranie w obszarze zainteresowania ROI widoczne były tylko naczynia. Oprogramowanie ma umożliwiać wyliczenie współczynnika VI (vacular index) z zaznaczonego przez użytkownika obszaru.
	TAK
	

	90. 
	Wykonawca oświadcza, że bierze pełną odpowiedzialność za kompatybilność oferowanego aparatu USG z posiadanymi przez zamawiającego głowicami:
- LA 2-14A

- EA2-11AV

- CV1-8A
	TAK
	

	91. 
	Wymagania Techniczne

	92. 
	Okres gwarancji na min. 24 m-ce
	TAK
	

	93. 
	Szkolenie personelu w zakresie obsługi dostarczonego sprzętu w terminie uzgodnionym z użytkownikiem
	TAK
	

	94. 
	7 letni okres zagwarantowania dostępności części zamiennych
	TAK
	

	95. 
	Ilość przeglądów technicznych urządzenia zalecanych przez producenta w okresie trwania gwarancji min. 1 przegląd /rok
	TAK
	

	96. 
	Przegląd techniczny w okresie trwania gwarancji wykonywane będą na koszt dostawcy sprzętu
	TAK
	

	97. 
	Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji papierowej i na pendrive
	TAK
	

	98. 
	Wykonawca zapewni bezpłatną dostawę i montaż urządzenia
	TAK
	

	99. 
	Wszystkie przeglądy techniczne w czasie trwania gwarancji udokumentowane będą wpisem do paszportu technicznego
	TAK
	

	100. 
	Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski
	TAK
	

	101. 
	Czas naprawy gwarancyjnej (dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) max 5 dni
	TAK
	



