## Arkusz1
MCUS.DZP.373-34/2026 | [6 empty] | Załącznik nr 2c do SWZ
KALKULACJA CENOWA - CZĘŚĆ 3 ZAMÓWIENIA
LP. | Przedmiot zamówienia | j.m | Ilość | Cena jednostkowa netto w złotych | Stawka podatku VAT w % | Wartość netto w złotych | Wartość podatku VAT w złotcyh | Wartość brutto w złotych
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9.
1. | Dostawa i instalacja wózka transportowo-kąpielowego (wózkowanny prysznicowej) przeznaczonego do higieny mieszkańców,kąpieli pod prysznicem. Wyrób fabrycznie nowy, nieużywany, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2026 roku. Wyrób medyczny dopuszczony do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (ustawą o wyrobach medycznych oraz Rozporządzeniem MDR). Wyrób posiadający deklarację zgodności CE lub równoważny dokument potwierdzający spełnianie wymagań bezpieczeństwa obowiązujących na terenie Unii Europejskiej. Konstrukcja i materiały umożliwiające łatwe czyszczenie oraz dezynfekcję środkami stosowanymi w placówkach medycznych/opiekuńczych. Konstrukcja: Rama wykonana ze stali nierdzewnej lub materiału o równoważnej odporności na korozję, odpornego na działanie wody i wilgoci. Konstrukcja mobilna, wyposażona w 4 koła jezdne, w tym minimum dwa koła z niezależną blokadą jazdy i obrotu (lub centralną blokadą kół). Koła przystosowane technicznie do pracy w środowisku mokrym (nierdzewne/zabezpieczone przed wilgocią). Całość konstrukcji wykonana z materiału wodoodpornego, powierzchnia leża wykonana z materiału trwałego, łatwego do dezynfekcji. Zintegrowany, grawitacyjny system odprowadzania wody (drenaż) z leżanki za pomocą elastycznego węża odpływowego. Konstrukcja w pełni przystosowana do stosowania bezpośrednio pod prysznicem. Zasilanie urządzenia: akumulatorowe (bateryjne) o bezpiecznym napięciu medycznym, zapewniające bezprzewodową pracę wózka pod prysznicem. Urządzenie wyposażone w wizualny lub dźwiękowy wskaźnik poziomu naładowania baterii/akumulatora. Elektryczna regulacja wysokości leża za pomocą kolumn lub siłowników. Zakres regulacji wysokości leża: Regulacja wysokości odpodłogi do leża w zakersoe 60cm do 96 cm. Elektryczna regulacja kąta nachylenia leżanki (funkcja drenażu) w zakresie co najmniej 10°. Maksymalne dopuszczalne obciążenie robocze (nośność): nie mniej niż 175 kg. Wymiary powierzchni leża: długość w przedziale 200–210 cm, szerokość w przedziale 58–60cm,z możliwością kąpieli szerszych mieszkańców w przedziale 75-89 cm Wyposażenie: Materac dedykowany z odpływem (funkcją drenażu) i wysokimi brzegami zabezpieczającymi przed wylewaniem się wody. Pilot przewodowy lub bezprzewodowy (lub panel sterowania) o klasie wodoszczelności min. IPX7 do regulacji elektrycznej. Poduszka pod głowę pacjenta, wodoodporna i łatwa do dezynfekcji. Składane lub opuszczane barierki boczne zabezpieczające pacjenta przed wypadnięciem wzdłuż obu stron leżanki. Dedykowana ładowarka sieciowa (zewnętrzna) do akumulatorów, przeznaczona do montażu lub użytkowania poza strefą mokrą (zasilana napięciem 230V). System wymiennych akumulatorów (baterii) wraz z minimum jednym zapasowym akumulatorem w zestawie (łącznie min. 2 sztuki akumulatorów), umożliwiający ciągłą pracę urządzenia (podczas gdy jeden akumulator zasila wózek, drugi może być ładowany w stacji dokującej). Wymagania funkcjonalne:Konstrukcja umożliwiająca komfortowe mycie mieszkańca w pozycji leżącej oraz bezpieczny transfer pacjenta z łóżka, poręcze z uchwytami dla mieszkańca pozwalającymi na jego podtrzymani się w trakcie przekręcania się. Wysoka stabilność wózka zarówno podczas użytkowania stacjonarnego, jak i przemieszczania pacjenta. Cicha i płynna praca siłowników elektrycznych. Ergonomiczna obsługa przez personel medyczny (wygodne uchwyty do prowadzenia wózka). Serwis i gwarancja:Udzielenie gwarancji na okres minimum 24 miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego bez zastrzeżeń. (Jeżeli gwarancja producenta urządzenia jest dłuższa niż gwarancja udzielona przez Wykonawcę, przyjmuje się okres gwarancji odpowiadający okresowi gwarancji producenta;Zapewnienie autoryzowanego serwisu technicznego prowadzącego obsługę i komunikację w języku polskim oraz gwarancja dostępności części zamiennych przez okres minimum 5 lat od zaprzestania produkcji modelu.) | szt. | 1
RAZEM