## Arkusz1
MCUS.DZP.373-34/2026 | [6 empty] | Załącznik nr 2d do SWZ
KALKULACJA CENOWA - CZĘŚĆ 4 ZAMÓWIENIA
LP. | Przedmiot zamówienia | j.m | Ilość | Cena jednostkowa netto w złotych | Stawka podatku VAT w % | Wartość netto w złotych | Wartość podatku VAT w złotych | Wartość brutto w złotych
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9.
1. | Mobilny podnośnik pacjenta z napędem elektrycznym, wyposażony w zintegrowany system ważenia oraz komplet dedykowanych podwieszek (3 sztuki). Urządzenie przeznaczone jest do bezpiecznego transferu, transportu i pielęgnacji pacjentów o ograniczonej mobilności ruchowej w Domu Pomocy Społecznej w przestrzeniach o ograniczonym metrażu (sale chorych, łazienki). Wymagania techniczne konstrukcyjne i użytkowe: 1. Konstrukcja i mobilność 1.1. Wymiary i zwrotność: Podnośnik jezdny o kompaktowej budowie, dostosowany do pracy w ograniczonych przestrzeniach. Minimalny promień skrętu nie większy niż 72 cm.Kompatybilność przestrzenna: Konstrukcja podwozia umożliwiająca bezpośredni podjazd pod łóżka rehabilitacyjne, medyczne oraz wózki inwalidzkie. Niska wysokość podstawy jezdnej (bazy) umożliwiająca wsunięcie jej pod większość standardowych łóżek medycznych.Regulacja podstawy: Elektryczna, płynna i bezstopniowa regulacja rozstawu ramion podstawy jezdnej. 2. Układ napędowy i zasilanie 2. 1. System podnoszenia: Napęd realizowany za pomocą siłownika elektrycznego. Sterowanie: Zarządzanie funkcjami podnoszenia/opuszczania oraz regulacją rozstawu podstawy za pomocą jednego, wspólnego pilota sterującego (przewodowego lub bezprzewodowego). Zasilanie: Akumulatorowe (bateryjne). 2.2 Wydajność systemu zasilania: Akumulator zapewniający wykonanie minimum 20 pełnych cykli pracy (podnoszenie i opuszczanie przy maksymalnym obciążeniu) na jednym, pełnym ładowaniu. 2.3. Udźwig i stabilność Maksymalne obciążenie robocze (udźwig): Minimum 230 kg.Stabilność: Konstrukcja zapewniająca pełną stabilność i bezpieczeństwo pacjenta oraz personelu podczas manewrowania z maksymalnym dopuszczalnym obciążeniem. 2.4. Zintegrowany system ważenia Konstrukcja wagi: System ważenia pacjenta trwale zintegrowany z konstrukcją podnośnika (waga wbudowana). Funkcjonalność: Pomiar masy ciała realizowany bezpośrednio podczas transferu pacjenta, bez konieczności montowania dodatkowych, zewnętrznych modułów, adapterów lub specjalnych zawieszek wagowych. Odczyt: Wyświetlacz wyniku pomiaru dostępny bezpośrednio na urządzeniu (np. na obudowie lub panelu sterującym). 2.5. Systemy bezpieczeństwa Urządzenie musi być wyposażone jednocześnie w: - Mechaniczny lub elektryczny system awaryjnego opuszczania pacjenta w przypadku braku zasilania. - Wyłącznik awaryjny (przycisk bezpieczeństwa typu „STOP”), natychmiastowo odcinający zasilanie. - Zabezpieczenie przeciążeniowe uniemożliwiające podniesienie pacjenta o wadze przekraczającej maksymalny udźwig urządzenia. - Wizualną lub akustyczną sygnalizację poziomu naładowania baterii (stanu rozładowania akumulatora). 2.6. Ramie wysięgnika i system mocowania Wysięgnik (orczyk) przystosowany do mocowania podwieszek wielopunktowych. Konstrukcja ramienia i orczyka zapewniająca stabilne, ergonomiczne i bezpieczne ułożenie pacjenta. System zaczepów (haczyków) wyposażony w zabezpieczenie chroniące przed przypadkowym, samoczynnym wypięciem się pasów podwieszki. 3. Wymagania dotyczące podwieszek (komplet – 3 sztuki) Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć komplet 3 podwieszek, w pełni kompatybilnych systemowo z oferowanym podnośnikiem, bez konieczności stosowania dodatkowych adapterów lub przejściówek: - Podwieszka kąpielowa z zintegrowanym zagłówkiem (podparciem głowy) – rozmiar M (1 szt.): Wykonana z materiału siatkowego, przepuszczającego wodę, szybkoschnącego, odpornego na działanie medycznych środków dezynfekcyjnych.Podwieszka kąpielowa z zintegrowanym zagłówkiem (podparciem głowy) – rozmiar L (1 szt.): Wykonana z materiału siatkowego, przepuszczającego wodę, szybkoschnącego, odpornego na działanie medycznych środków dezynfekcyjnych. Podwieszka uniwersalna z zintegrowanym zagłówkiem (podparciem głowy) – rozmiar L (1 szt.): Przeznaczona do transferu ogólnego (siedzącego/leżącego), zapewniająca pełną stabilizację tułowia oraz kończyn pacjenta. 4. Wymagania dodatkowe i formalne Dokumentacja: Do urządzenia musi być dołączona instrukcja obsługi w języku polskim oraz deklaracja zgodności CE (wyrób medyczny zgodnie z obowiązującymi przepisami). Gwarancja: Minimum 24 miesiące na całe urządzenie (z wyłączeniem elementów podlegających naturalnemu zużyciu eksploatacyjnemu).Wdrożenie: W cenie oferty Wykonawca zapewni dostawę urządzenia do siedziby Zamawiającego, jego instalację, uruchomienie oraz przeprowadzenie szkolenia z zakresu bezpiecznej obsługi dla personelu medycznego/opiekuńczego. | kpl. | 1
RAZEM