## Pakiet 1
NR POSTĘPOWANIA: SPSR.271.8.2026.DK
| Nazwa wykonawcy: |  |  | Załącznik Nr 1.1
SZCZEGÓŁOWA OFERTA CENOWA
PAKIET NR 1- APARAT RTG
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość ogółem | Cena jednostkowa netto | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto (5+6) | Wartość netto (4x5) | Wartość brutto (4x7)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1. | APARAT RTG | szt. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
RAZEM | [6 empty] | 0 | 0
Razem netto: ….............
Razem brutto: …..............
Lp. | Opis parametru | Wymogi graniczne | Wymogi | Punktacja dotyczy parametrów ocenianych | Parametry oferowane (podać zakresy lub potwierdzić)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Urządzenie zgodne ze Standardam Dostępności AOS |  |  | Tak/ (potwierdzić)
1 | Producent, nazwa i typ, nr katalogowy |  | Tak/ (podać)
2 | Sprzęt nowy (nie demonstracyjny i nie powystawowy) | rok produkcji 2026 | Tak/ (potwierdzić)
3 | Wymagania ogólne: | Certyfikaty urządzenia – CE, zgłoszenie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych | Tak/ (potwierdzić)
|  | Aparat podłogowy cyfrowy z detektorami cyfrowymi sterowany z jednej konsoli operatora | Tak/ (potwierdzić)
|  | Ergonomiczna konstrukcja (możliwość regulacji wysokości i położenia lampy rentgenowskiej - możliwość wykonywania zdjęć na wózkach/łóżkach, szeroki zakres ruchu blatu stołu rtg z zespołem kolumny i lampy rtg, szybkość działania (krótki czas ekspozycji jest istotny dla pacjentów starszych i z niepełnosprawnościami, dla których długotrwałe pozostawanie w jednej pozycji może być problematyczne) | Tak/ (potwierdzić)
4 | Generator: | Generator wysokiej częstotliwości ≥ 200 kHz | Tak/ (podać)
|  | Moc wyjściowa generatora ≥ 65 kW | Tak/ (podać)
|  | Zakres napięcia roboczego ≥ 40 – 150 kV | Tak/ (podać)
|  | Minimalny czas ekspozycji ≤ 1ms | Tak/ (podać)
|  | Maksymalny czas ekspozycji ≥ 6000 ms | Tak/ (podać)
|  | Zakres prądowy ekspozycji ≥ 10 – 800 mA | Tak/ (podać)
|  | Zakres obciążenia prądowo-czasowego ≥ 0,4 – 630 mAs | Tak/ (podać)
|  | Automatyczna kontrola ekspozycji (AEC) | Tak/ (potwierdzić)
|  | Ręczny ustawianie parametrów ekspozycji | Tak/ (potwierdzić)
|  | Synchronizacja nastaw programów anatomicznych z generatorem | Tak/ (potwierdzić)
5 | Lampa RTG, kolimator | Wielkość małego ogniska ≤ 0,6mm | Tak/ (podać)
|  | Moc małego ogniska ≥ 30kW | Tak/ (podać)
|  | Wielkość dużego ogniska ≤ 1,2mm | Tak/ (podać)
|  | Moc dużego ogniska ≥ 75kW | Tak/ (podać)
|  | Pojemność cieplna anody ≥ 300kHU | Tak/ (podać)
|  | Pojemność cieplna kołpaka ≥ 1200kHU | Tak/ (podać)
|  | Prędkość obrotowa anody ≥ 9000obr./ min. | Tak/ (podać)
|  | Prezentacja wartości dawki na konsoli operatora i zapis w pliku DICOM | Tak/ (podać)
|  | Kolimacja manualna i automatyczna | Tak/ (podać)
|  | Zabezpieczenie lampy przed przegrzaniem | Tak/ (podać)
|  | Monitorowanie poziomu wykorzystania pojemności cieplnej lampy | Tak/ (podać)
|  | Obrót kolimatora min. ±45° | Tak/ (podać)
|  | Dotykowy panel LCD na kołpaku z min.: możliwością zmiany warunków ekspozycji i pola komory układu AEC, prezentacją SID, miejsce pracy, kąt obrotu lampy, gotowość do ekspozycji, wielkość pola kolimacji, wyświetlenie danych o badaniu i pacjencie | Tak/ (podać)
|  | Pole promieniowania automatycznie regulowane przy zmianie SID | Tak/ (potwierdzić)
|  | Automatyczne wyłączanie światła kolimatora | Tak/ (potwierdzić)
|  | Oświetlenie pola ekspozycji typu LED | Tak/ (potwierdzić)
|  | Miarka centymetrowa | Tak/ (potwierdzić)
|  | Wskaźnik laserowy centrowania | Tak/ (potwierdzić)
|  | Filtry w kolimatorze w zależności od programów anatomicznych min. 2 filtry | Tak/ (podać)
|  | Ergonomiczny system zwalniania i sterowania ruchami lampy RTG, w tym w osi pionowej i wzdłużnej. | Tak/ (potwierdzić)
|  | Wbudowana kamera HD umożliwiająca monitorowanie pacjenta w czasie rzeczywistym | Tak/Nie | TAK - 10 pkt NIE - 0 pkt
6 | Kolumna lampy podłogowa | Kolumna lampy podłogowa | Tak/ (potwierdzić)
|  | Możliwość wykonywania badań na statywie płucnym, stole i poza nimi (wolna ekspozycja) | Tak/ (potwierdzić)
|  | Zakres ruchu wzdłużnego kolumny lampy ≥ 140cm | Tak/ (podać)
|  | Zakres zmotoryzowanego ruchu pionowego lampy RTG ≥140cm | Tak/ (podać)
|  | Automatyczne nadążanie lampy za ruchem pionowym detektora w statywie płucnym | Tak/ (potwierdzić)
|  | Zmotoryzowany obrót lampy RTG wokół osi poziomej | Tak/ (potwierdzić)
|  | Obrót kołpaka z lampą RTG wokół osi poziomej ≥ ±120° | Tak/ (podać)
|  | Obrót kolumny wokół osi pionowej ≥ 270°, | Tak/ (podać)
|  | Funkcja autocentrowania detektora w statywie do osi lampy | Tak/ (potwierdzić)
|  | Automatyczny dobór ilości ekspozycji oraz automatyczne wykonywanie procedury stitchingu | Tak/ (potwierdzić)
7 | Stół z pływającym blatem | Stół ze zmotoryzowanym ruchem góra-dół | Tak/ (potwierdzić)
|  | Szuflada na detektor bezprzewodowy | Tak/ (potwierdzić)
|  | Zakres ruchu szuflady min. 65cm | Tak/ (podać)
|  | Minimalna odległość blatu od podłogi ≤ 55 cm | Tak/ (podać)
|  | Maksymalna wysokość blatu od podłogi ≥ 85 cm | Tak/ (podać)
|  | Maksymalne obciążenie stołu (ciężar pacjenta na środku stołu) z zachowaniem wszystkich ruchów stołu i blatu ≥300 kg (obciążenie stołu rtg właściwe dla pacjentów bariatrycznych) | Tak/ (podać)
|  | Pochłanialność blatu – ekwiwalent Al. ≤ 0,7 mm Al. | Tak/ (podać)
|  | Długość płyty pacjenta ≥ 230 cm | Tak/ (podać)
|  | Szerokość płyty pacjenta ≥ 80 cm | Tak/ (podać)
|  | Przesuw wzdłużny blatu ≥ 65 cm | Tak/ (podać)
|  | Przesuw poprzeczny blatu ≥ 25 cm | Tak/ (podać)
|  | Nadążanie lampy za zmianą wysokości stołu | Tak/ (potwierdzić)
|  | Automatyczny i ręczny przesuw detektora w poziomie | Tak/ (potwierdzić)
|  | Automatyczny ruch nadążny detektora w stole za ruchem lampy wzdłuż stołu oraz ruchem kątowym lampy z zachowaniem synchronizacji promień centralny – środek detektora | Tak/ (potwierdzić)
|  | Wyjmowana bez użycia narzędzi kratka przeciwrozproszeniowa | Tak/ (potwierdzić)
|  | Stół wyposażony w przycisk bezpieczeństwa umożliwiający zablokowanie ekspozycji i ruchów systemów w dowolnym momencie | Tak/ (potwierdzić)
8 | Stojak do zdjęć odległosciowych | Automatyczna kontrola ekspozycji min. trzypolowa | Tak/ (podać)
|  | Najniższe położenie punktu centralnego detektora w stojaku ≤ 35cm do podłogi | Tak/ (podać)
|  | Zakres zmotoryzowanego ruchu pionowego detektora w Bucky ≥150cm | Tak/ (podać)
|  | Możliwość wykonywania badań odległościowych o zakresie min. 110-180cm | Tak/ (potwierdzić)
|  | Kratka przeciwrozproszeniowa wyjmowana bez użycia narzędzi o parametrach odpowiednich do oferowanego detektora i wykonywanych badań | Tak/ (podać)
|  | Trwałe oznaczenie obszaru aktywnego detektora oraz położenia komór jonizacyjnych systemu AEC | Tak/ (potwierdzić)
|  | Wyprofilowanie obudowy umożliwiające pozycjonowanie podbródka | Tak/ (potwierdzić)
|  | Odległość płyta statywu – detektor ≤ 45mm | Tak/ (podać)
|  | Pochłanialność płyty statywu ≤ 0,7 mm Al. | Tak/ (podać)
|  | Komplet uchwytów pacjenta do projekcji PA i LAT (uchwyt górny, uchwyty boczne) | Tak/ (podać)
|  | Przycisk autocentrowania lampy RTG do pozycji detektora na statywie | Tak/ (potwierdzić)
|  | Podążanie za zmianą pozycji detektora przez lampę RTG | Tak/ (potwierdzić)
|  | Motorowy ruch Bucky góra-dół w stojaku | Tak/ (potwierdzić)
|  | Przyciski załączania pola świetlnego i zmiany rozmiaru pola promieniowania na statywie | Tak/ (potwierdzić)
|  | Wyrównanie pola promieniowania względem pola detektora: centralne, górna krawędź, dolna krawędź | Tak/ (potwierdzić)
|  | Statyw do wykonywania zdjęć łączonych kości długich (stitching) | Tak/ (potwierdzić)
|  | Wyłącznik bezpieczeństwa na kolumnie stojaka płucnego | Tak/ (potwierdzić)
9 | Cyfrowy płaski detektor WIFI Przenośny 2 sztuki | Przenośne lekkie bezprzewodowe detektory cyfrowe umożliwiające elastyczne pozycjonowanie i minimalizujące dyskomfort pacjenta (2 sztuki) | Tak/ (potwierdzić)
|  | Aktywne pole obrazowania ≥43 x 43 ±0,5 cm | Tak/ (podać)
|  | Klasa odporności detektora min. IP56. | Tak/ (potwierdzić)
|  | Maksymalna waga pacjenta do zdjęć, w których detektor jest obciążony na całej powierzchni (np. klatka piersiowa na łóżku) ≥ 300 kg | Tak/ (podać)
|  | Rozdzielczość detektora wyrażona liczbą pikseli ≥12 Megapikseli | Tak/ (podać)
|  | Rozmiar piksela ≤ 130 µm | Tak/ (podać)
|  | Głębokość akwizycji ≥ 16 bit | Tak/ (podać)
|  | Detektor automatycznie podłączany i ładowany w szufladzie stołu i statywu | Tak/Nie | TAK - 10 pkt NIE - 0 pkt
|  | Maksymalna waga detektora z zainstalowanym akumulatorem ≤ 3,7 kg | Tak/ (podać)
|  | Rozdzielczość obrazowa minimum ≥ 4,5 lp/mm | Tak/ (podać)
|  | Czas do pojawienia się obrazu w pełnej rozdzielczości na konsoli ≤ 7s | Tak/ (podać)
|  | Możliwość zamiennego stosowania detektorów w stole i statywie płucnym | Tak/ (potwierdzić)
10 | Konsola (stacja)operatora aparatu rentegowskiego | Obsługa aparatu zintegrowana w jednej konsoli do sterowania generatorem RTG i systemem obrazowania cyfrowego | Tak/ (potwierdzić)
|  | Kolorowy monitor LCD o rozdzielczości min. 1920x1080 pikseli stacji technika do ustalania warunków ekspozycji i wysyłania obrazów o przekątnej min. 23’’ | Tak/ (podać)
|  | Stacja technika, min. 16 GB RAM, dysk min. 1 TB, system operacyjny zgodny z oferownym oprogramowaniem | Tak/ (potwierdzić)
|  | Możliwość obsługi za pomocą klawiatury i myszy | Tak/ (potwierdzić)
|  | Wprowadzanie danych pacjenta za pomocą klawiatury bezpośrednio na stanowisku oraz z systemu RIS z pomocą systemu Dicom Worklist | Tak/ (potwierdzić)
|  | Możliwość przypisywanie konkretnym projekcjom parametrów okna, kontrastu, jasności i ostrości i ich zapamiętanie w systemie | Tak/ (potwierdzić)
|  | Wyświetlanie wskaźnika poziomu dawki wskazującego min następujące poziomy dawki w odniesieniu do dawki oczekiwanej: zbyt niska, prawidłowa, zbyt wysoka (oznaczone kolorami, np. czerwony, żółty, zielony) | Tak/ (potwierdzić)
|  | Ilość obrazów w pamięci (w pełnej matrycy) ≥ 20000 obrazów | Tak/ (podać)
|  | Przypisywanie kodów RIS do poszczególnych procedur | Tak/ (potwierdzić)
|  | Wzmocnienie krawędzi i redukcja szumów | Tak/ (potwierdzić)
|  | Regulacja okna obrazu, jasności, kontrastu | Tak/ (potwierdzić)
|  | Blendowanie, ręczne i automatyczne | Tak/ (potwierdzić)
|  | Funkcja obrotu obrazu o dowolny kąt | Tak/ (potwierdzić)
|  | Powiększenia i odbicia obrazu | Tak/ (potwierdzić)
|  | Funkcja pozytyw – negatyw | Tak/ (potwierdzić)
|  | Pomiary długości i kątów | Tak/ (potwierdzić)
|  | Zarządzanie bazą wykonanych badań oraz listą pacjentów | Tak/ (potwierdzić)
|  | Funkcja wprowadzania tekstu w dowolnym miejscu na obrazie z możliwością predefiniowania własnych | Tak/ (potwierdzić)
|  | Zmiana wielkości czcionki adnotacji tekstowych | Tak/ (potwierdzić)
|  | Interfejs DICOM : DICOM 3.0, Work List Manager(WLM), Print, Send, SC | Tak/ (potwierdzić)
|  | Przypisywanie i zmiana własnych ustawień do programów anatomicznych przez użytkownika | Tak/ (potwierdzić)
|  | Import danych pacjenta systemu RIS poprzez DICOM Worklist | Tak/ (potwierdzić)
|  | Menadżer zdjęć odrzuconych z możliwością tworzenia statystyk i eksportu do zewnętrznego pliku | Tak/ (potwierdzić)
|  | Programy anatomiczne umożliwiające dobór parametrów ekspozycji odpowiednio do wieku i budowy ciała pacjenta. | Tak/ (podać)
|  | Funkcjonalność przywrócenia obrazu do pierwotnej postaci, cofnięcie wprowadzonych zmian wyglądu obrazu | Tak/ (potwierdzić)
|  | Oprogramowanie do automatycznego łączenia obrazów przy obrazowaniu kości długich (stitching) | Tak/ (potwierdzić)
|  | Wbudowany w konsolę aparatu interkom do komunikacji z pacjentem | Tak/ (potwierdzić)
|  | Wyłącznik bezpieczeństwa na konsoli w sterowni | Tak/ (potwierdzić)
|  | Wielopoziomowy dostęp dla użytkowników zabezpieczony hasłem | Tak/ (potwierdzić)
|  | Czytnik kodów kreskowych zintegrowany z systemem | Tak/ (potwierdzić)
|  | Zdalna diagnostyka i usuwanie części usterek bez konieczności wizyt serwisu w miejscu instalacji aparatu rtg. | Tak/ (potwierdzić)
|  | UPS do podtrzymania zasilania konsoli w przypadku braku napięcia | Tak/ (potwierdzić)
|  | Oprogramowanie wykorzystujące funkcje sztucznej inteligencji (AI) do wspomagania pozycjonowania pacjenta podczas badań RTG, umożliwiające automatyczną analizę ułożenia pacjenta oraz wspomagające prawidłowe ustawienie aparatu i ograniczenie konieczności powtarzania ekspozycji. | Tak/Nie | TAK - 10 pkt NIE - 0 pkt
11 | Inne | Okres gwarancji, liczony od daty podpisania ostatecznego protokołu dostawy urządzenia: min 24 m-ce obejmuje wszystkie elementy dostarczonego aparatu RTG, w tym lampę RTG, detektory, stację technika i opisową, oprogramowanie oraz pozostałe wyposażenie | Tak/ (podać)
|  | Czas reakcji na zgłoszenie max 48h | Tak/ (podać)
|  | Integracja z systemem RIS/PACS funkcjonującym u Zamawiającego | Tak/ (potwierdzić)
|  | Stacja opisowa radiologiczna wyposażona w 2 monitory min. 21” zgodna z wymaganiami ministerstwa zdrowia. | Tak/ (potwierdzić)
|  | Szkolenie z obsługi aparatu dla personelu wskazanego przez zamawiającego | Tak/ (potwierdzić)
|  | Min. 10-cio letni okres zagwarantowania dostępności części zamiennych | Tak/ (potwierdzić)
|  | Wykonanie projektu instalacji aparatu; kanały, zasilanie elektryczne wraz z montażem aparatu. | Tak/ (potwierdzić)
|  | Instalacja aparatu RTG wraz z wykonaniem niezbędnych przeróbek i instalacji w pomieszczeniu pracowni RTG, wykonanie testów odbiorczych, specjalistycznych, wykonanie projektu osłon stałych | Tak/ (potwierdzić)
|  | Monitorowanie pacjenta - zestaw min. 2 kamer wraz z monitorem | Tak/ (potwierdzić)
|  | W okresie gwarancji obowiązkowo dokonać nieodpłatnie przeglądy techniczne wraz z materiałami do nich użytymi (nie mniej niż wynika z zaleceń i wskazań producenta, ostatni przegląd na koniec okresu gwarancyjnego); przeglądy każdorazowo potwierdzone raportem serwisowym określającym szczegółowy zakres wykonanych czynności. | Tak/(podać) |  | Ilość przeglądów: …. Częstotliwość przeglądów: …..
Suma punktów

## Pakiet 2
NR POSTĘPOWANIA: SPSR.271.8.2026.DK
| Nazwa wykonawcy: |  |  | Załącznik Nr 1.1
SZCZEGÓŁOWA OFERTA CENOWA
PAKIET NR 2- APARAT USG
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość ogółem | Cena jednostkowa netto | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto (5+6) | Wartość netto (4x5) | Wartość brutto (4x7)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1. | APARAT USG | szt. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
RAZEM | [6 empty] | 0 | 0
Razem netto: ….............
Razem brutto: …..............
Lp. | Opis parametru | Wymogi graniczne | Wymogi | Punktacja dotyczy parametrów ocenianych | Parametry oferowane (podać zakresy lub potwierdzić)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Urządzenie zgodne ze Standardam Dostępności AOS |  |  | Tak/ (potwierdzić)
1 | Producent, nazwa i typ, nr katalogowy |  | Tak/ (podać)
2 | Sprzęt nowy (nie demonstracyjny i nie powystawowy) | rok produkcji 2026 | Tak/ (potwierdzić)
3 | Wymagania ogólne: | Mobilny i kompaktowy, różnorodność głowic (w tym pediatryczna), intuicyjny interfejs z czytelnym menu) Wyposażony w wózek z regulacją. | Tak/ (potwierdzić)
|  | Technologia dynamicznego ogniskowania pikseli lub równoważna, system pracujący bez konieczności ustawiania pojedynczych punktów ogniskowania przez użytkownika | Tak/ (potwierdzić)
|  | Czas uruchomienia aparatu z pełnego wyłączenia: max 60 sekund | Tak/ (potwierdzić)
|  | Czas uruchomienia aparatu z trybu standby, poniżej 20 sekund | Tak/Nie | Tak - 10 pkt, Nie 0 pkt
|  | Modułowa konstrukcja umożliwiająca ławą rozbudowę aparatu, | Tak/ (potwierdzić)
|  | Cztery koła skrętne z możliwością blokowania każdego z osobna. | Tak/ (potwierdzić)
|  | Monitor Full HD LED, kolorowy, o przekątnej ekranu min. 23″, kąt patrzenia minimum 175 stopni, Rozdzielczość min. 1920x1080 | Tak/ (potwierdzić)
|  | Automatyczna regulacja jasności monitora w zależności od warunków otoczenia | Tak/ (potwierdzić)
|  | Możliwość zmiany wysokości, obrotu i pochylenia monitora niezależnie od panelu sterowania | Tak/ (potwierdzić)
|  | Panel dotykowy min 15”, z możliwością zmiany kąta pochylenia i obsługą multitouch i gestów, min rozdzielczości 1920*1080 | Tak/ (potwierdzić)
|  | Panel sterowania z możliwością obrotu i regulacji wysokości, płynnie regulowany. | Tak/ (potwierdzić)
|  | Panel sterowania z możliwością zmiany wysokości - min 300 mm oraz obrotu Lewo/Prawo min +/- 90 stopni (łącznie 180 stopni) | Tak/ (potwierdzić)
|  | Fizyczna klawiatura alfanumeryczna wysuwana spod pulpitu. | Tak/ (potwierdzić)
|  | Panel sterowania wyposażony w uchwyty na głowice w obrysie panelu min.6 | Tak/ (potwierdzić)
|  | Aparat wyposażony w min. 4 porty USB, w tym min. 2 porty USB 3.0 | Tak/ (potwierdzić)
|  | Wyjście obrazowe HDMI, S-Video, VGA | Tak/ (potwierdzić)
|  | Regulacja TGC min. 8 stref | Tak/ (potwierdzić)
|  | Regulacja LGC | Tak/ (potwierdzić)
|  | Minimalna częstotliwość pracy dostępnych głowic - max. 1,2 MHz | Tak/ (potwierdzić)
|  | Maksymalna częstotliwość pracy dostępnych głowic - min. 20 MHz | Tak/ (potwierdzić)
|  | Ilość aktywnych, równoważnych gniazd (portów) dla głowic obrazowych. - Min. 5 portów aktywnych | Tak/ (podać)
|  | Maksymalny czas pamięci dynamicznej CINE - min. 32000 ramek B-Mode | Tak/ (podać)
|  | Archiwizacja danych pacjentów, raportów, obrazów, pętli obrazowych na lokalnym dysku twardym | Tak/ (potwierdzić)
|  | Możliwość zapisu obrazów i pętli obrazowych na dyski zewnętrzne, pamięci PEN w formatach RAW lub JPG (dla obrazów) i AVI (dla pętli obrazowych) poprzez naciśnięcie programowalnego przycisku na konsoli | Tak/ (potwierdzić)
|  | Poziom hałasu podczas pracy w temperaturze około 25°C poniżej 30 dB | Tak/Nie | Tak - 10 pkt, Nie 0 pkt
|  | Wbudowana karta sieciowa Wi-Fi | Tak/ (potwierdzić)
|  | Menu Aparatu USG w języku polskim | Tak/ (potwierdzić)
|  | Fabryczny podgrzewacz żelu | Tak/ (potwierdzić)
|  | Wbudowane zasilanie bateryjne | Tak/ (potwierdzić)
|  | Bateria pozwalająca na minimum 60 minut skanowania | Tak/Nie | Tak - 10 pkt, Nie 0 pkt
4 | Obrazowanie i prezentacja obrazu | Tryb B | Tak/ (potwierdzić)
|  | Głębokość penetracji (obrazowania) min. 40cm. | Tak/ (potwierdzić)
|  | Obrazowanie quasi-convex (trapez) | Tak/ (potwierdzić)
|  | Obrazowanie rombowe - Możliwość zmiany kąta obrazowania w trybie B | Tak/ (potwierdzić)
|  | Możliwość rotowania obrazu co 90⁰ | Tak/ (potwierdzić)
|  | Dynamika w trybie B z wyświetlaniem wartości na obrazie - min. wartość - ≤ 30 dB max. wartość –≥ 260dB | Tak/ (podać)
|  | Maksymalny frame Rate obrazu B - Min 800 Hz | Tak/ (podać)
|  | Obrazowanie full-screen, min. 3 kroki | Tak/ (potwierdzić)
|  | Zoom dla obrazów „na żywo” i zatrzymanych | Tak/ (potwierdzić)
|  | Zmiana wzmocnienia obrazu zamrożonego i obrazu z pamięci CINE | Tak/ (potwierdzić)
|  | Obrazowanie harmoniczne | Tak/ (potwierdzić)
|  | Optymalizacja obrazu B i Spektralnego Dopplera za pomocą jednego klawisza. | Tak/ (potwierdzić)
|  | Tryb M | Tak/ (potwierdzić)
|  | Doppler kolorowy | Tak/ (potwierdzić)
|  | Ugięcie wiązki Dopplera - min. +/- 30st. | Tak/ (podać)
|  | Maksymalny frame rate Dopplera kolorowego - Min. 260 Hz | Tak/ (podać)
|  | Maksymalny PRF dla Dopplera kolorowego - Min 12 kHz | Tak/ (podać)
|  | Doppler mocy | Tak/ (potwierdzić)
|  | Kierunkowy Doppler mocy | Tak/ (potwierdzić)
|  | Doppler Spektralny Fali Pulsacyjnej (Doppler pulsacyjny) | Tak/ (potwierdzić)
|  | Wielkość bramki Dopplera pulsacyjnego regulowana - Min 0,5 mm -30 mm | Tak/ (podać)
|  | Maksymalny PRF dla Dopplera pulsacyjnego - Min. 18 kHz | Tak/ (podać)
|  | Tryb Triplex (B+CD/PD+PWD) | Tak/ (potwierdzić)
|  | Obrazowanie złożeniowe (B+B/CD) w czasie rzeczywistym | Tak/ (potwierdzić)
|  | Obrazowanie krzyżowe | Tak/ (potwierdzić)
|  | Wielostopniowe oprogramowanie redukujące szumy, wygładzające obraz B i wyostrzające kontury - obraz zbliżony do obrazu z MR (np. SONO MR, Full SRI lub ekwiwalent) | Tak/ (potwierdzić)
|  | Obrazowanie częstotliwościowe wykorzystujące technologie obrazowania na kilku częstotliwościach jednocześnie. | Tak/ (potwierdzić)
|  | Aktywne bezterminowo licencje DICOM 3.0 minimum: Storage, Worklist | Tak/ (potwierdzić)
|  | Innowacyjna wizualizacja 3D przepływu kolorowego Dopplera i Dopplera mocy | Tak/ (potwierdzić)
5 | Oprogramowanie: | Badania radiologiczne | Tak/ (potwierdzić)
|  | Badania małych narządów | Tak/ (potwierdzić)
|  | Badania naczyniowe | Tak/ (potwierdzić)
|  | Badania położnicze | Tak/ (potwierdzić)
|  | Badania ginekologiczne | Tak/ (potwierdzić)
|  | Badania kardiologiczne | Tak/ (potwierdzić)
|  | Badania pediatryczne | Tak/ (potwierdzić)
|  | Badania urologiczne | Tak/ (potwierdzić)
|  | Oprogramowanie automatycznie ustawiające położenie i kąt bramki Dopplera kolorowego w trakcie badania oraz bramka automatycznie podążająca za naczyniem. | Tak/ (potwierdzić)
|  | Pomiar odległości, obwodu, pola powierzchni, objętości | Tak/ (potwierdzić)
|  | Oprogramowanie do automatycznego obrysu, pomiaru i obliczeń | Tak/ (potwierdzić)
|  | Elastografia odkształceniowa typu strain | Tak/ (potwierdzić)
|  | Oprogramowanie do automatycznego pomiaru kompleksu intima-media | Tak/ (potwierdzić)
|  | Obrazowanie panoramiczne | Tak/ (potwierdzić)
|  | Oprogramowanie do automatycznego pomiaru bioderek u dzieci | Tak/ (potwierdzić)
|  | Obrazowanie 3D z wolnej ręki na wszystkich zaoferowanych głowicach | Tak/ (potwierdzić)
|  | Wbudowana funkcja samouczka pokazująca podstawowe czynności skanowania z graficznym położeniem sondy, schematem anatomii i przykładem obrazu klinicznego dla aplikacji ABD, SMP, URO, OB, GYN | Tak/ (potwierdzić)
|  | Oprogramowanie do automatycznego pomiaru indeksu wątrobowo-nerkowego do oceny stłuszczenia wątroby | Tak/ (potwierdzić)
|  | Oprogramowanie do automatycznego pomiaru pojemności pęcherza | Tak/ (potwierdzić)
6 | Głowice: | Głowice szerokopasmowe o niezależnym wyborze częstotliwości w trybach B i Dopplera | Tak/ (potwierdzić)
|  | Liczba sztuk: 3 | Tak/ (potwierdzić)
7 | Głowica Convex: | Minimalna częstotliwość pracy - max. 1,2 MHz | Tak/ (podać)
|  | Maksymalna częstotliwość pracy - Min. 6 MHz | Tak/ (podać)
|  | Kąt widzenia głowicy - Min. 74 stopni | Tak/ (podać)
|  | Obrazowanie harmoniczne | Tak/ (potwierdzić)
8 | Głowica liniowa: | Minimalna częstotliwość pracy - max. 3,0 MHz | Tak/ (podać)
|  | Maksymalna częstotliwość pracy - Min. 14 MHz | Tak/ (podać)
|  | Ilość elementów (kryształów) - Min 256 | Tak/ (podać)
|  | Szerokość pola skanowania (FOV) min. 5,08 cm | Tak/ (podać)
9 | Głowica pediatryczna: | Minimalna częstotliwość pracy - max. 3,0 MHz | Tak/ (podać)
|  | Maksymalna częstotliwość pracy - Min. 12,0 MHz | Tak/ (podać)
|  | Kąt skanowania min. 110 stopni | Tak/ (podać)
|  | Obrazowanie harmoniczne | Tak/ (potwierdzić)
|  | Ilość elementów min. 128 | Tak/ (podać)
|  | Wielkość czoła głowicy maks. 15 mm | Tak/ (podać)
10 | Dodatkowe możliwości: | Oprogramowanie do badania tarczycy zgodnie z TIRADS wraz z automatycznym rozpoznawaniem zmian, ich obrysowywaniem i pomiarem. | Tak/ (potwierdzić)
|  | Oprogramowanie do badania piersi zgodnie z BIRADS wraz z automatycznym rozpoznawaniem zmian, ich obrysowywaniem i pomiarem. | Tak/ (potwierdzić)
|  | Oprogramowanie do badania wątroby - eleastografia fali poprzecznej | Tak/ (potwierdzić)
10 | Inne: | Certyfikaty dopuszczenia do stosowania w medycynie: polskie oraz międzynarodowe | Tak/ (potwierdzić)
|  | Montaż, uruchomienie i szkolenie obsługi w cenie urządzenia. | Tak/ (potwierdzić)
|  | Autoryzowany serwis z dostępem do oryginalnych części zamiennych od producenta | Tak/ (potwierdzić)
|  | Okres gwarancji min.24 miesiące. od daty podpisania ostatecznego protokołu dostawy urządzenia | Tak/ (podać)
|  | Aktualizacja oprogramowania do najnowszej istniejącej wersji w ramach przeglądu gwarancyjnego | Tak/ (potwierdzić)
|  | Maksymalnie 3 naprawy gwarancyjne tego samego elementu lub podzespołu - konieczność wykonania kolejnej naprawy uprawnia do wymiany elementu lub podzespołu na nowy. | Tak/ (potwierdzić)
|  | Zapewniony serwis pogwarancyjny - Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych minimum 10 lat | Tak/ (potwierdzić)
|  | W okresie gwarancji obowiązkowo dokonać nieodpłatnie przeglądy techniczne wraz z materiałami do nich użytymi (nie mniej niż wynika z zaleceń i wskazań producenta, ostatni przegląd na koniec okresu gwarancyjnego oraz ); przeglądy każdorazowo potwierdzone raportem serwisowym określającym szczegółowy zakres wykonanych czynności. | Tak/(podać) |  | Ilość przeglądów: …. Częstotliwość przeglądów: …..
Suma punktów

## Pakiet 3
NR POSTĘPOWANIA: SPSR.271.8.2026.DK
| Nazwa wykonawcy: |  |  | Załącznik Nr 1.1
SZCZEGÓŁOWA OFERTA CENOWA
PAKIET NR 3- SYSTEM ALARMOWY, PRZYWOŁAWCZY DO TOALETY
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość ogółem | Cena jednostkowa netto | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto (5+6) | Wartość netto (4x5) | Wartość brutto (4x7)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1. | SYSTEM ALARMOWY, PRZYWOŁAWCZY DO TOALETY | szt. | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
RAZEM | [6 empty] | 0 | 0
Razem netto: ….............
Razem brutto: …..............
Lp. | Opis parametru | Wymogi graniczne | Wymogi | Parametry oferowane (podać zakresy lub potwierdzić)
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Urządzenie zgodne ze Standardam Dostępności AOS |  |  | Tak/ (potwierdzić)
1 | Producent, nazwa i typ, nr katalogowy |  | Tak/ (podać)
2 | Sprzęt nowy (nie demonstracyjny i nie powystawowy) |  | Tak/ (potwierdzić)
3 | Główne cechy: | Zgodność z przepisami i zaleceniami Podwójna pętla cięgna Naklejki o wysokim kontraście Niebieski wskaźnik Szybka i prosta instalacja, o minimalnych wymaganiach co do oprzewodowania Nadruki o wysokim kontraście w celu zwiększenia widoczności Oznakowanie brajlowskie, w celu ułatwienia obsługi przycisku anulowania osobom niedowidzącym Możliwość dodania dodatkowego przycisku dla zapewnienia większej elastyczności systemu | Tak/ (potwierdzić)
4 | Skład zestawu: | Zestaw składa się z: sufitowego przycisku cięgnowego, zasilacza, wskaźnik nad drzwi, przycisku anulowania i naklejki na drzwi. | Tak/ (potwierdzić)

## Pakiet 4
NR POSTĘPOWANIA: SPSR.271.8.2026.DK
| Nazwa wykonawcy: |  |  | Załącznik Nr 1.1
SZCZEGÓŁOWA OFERTA CENOWA
PAKIET NR 4 - PODNOŚNIK PODŁOGOWY
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość ogółem | Cena jednostkowa netto | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto (5+6) | Wartość netto (4x5) | Wartość brutto (4x7)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1. | PODNOŚNIK PODŁOGOWY | szt. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
RAZEM | [6 empty] | 0 | 0
Razem netto: ….............
Razem brutto: …..............
Lp. | Opis parametru | Wymogi graniczne | Wymogi | Parametry oferowane (podać zakresy lub potwierdzić)
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Urządzenie zgodne ze Standardam Dostępności AOS: |  |  | Tak/ (potwierdzić)
1 | Producent, nazwa i typ, nr katalogowy |  | Tak/ (podać)
2 | Sprzęt nowy (nie demonstracyjny i nie powystawowy) |  | Tak/ (potwierdzić)
3 | Parametry ogólne: | Możliwość bezpiecznego podnoszenia i transferu osób z niepełnosprawnością z łóżka, wózka, podłogi lub toalety, łatwa dezynfekcja,
4 | Cechy produktu: | Rączka sterująca w kształcie litery „U” Podwójny system sterowania: za pomocą pilota oraz przycisków wbudowanych w korpus baterii Wykończenie: malowana rama proszkowo-epoksydowa, Bardzo łatwy montaż, Konstrukcja umożliwia łatwe i szybkie składanie do transportu bez używania jakichkolwiek narzędzi, sterowanie elektryczne pilotem Wskaźnik naładowania baterii, ładowarka jednostka sterująca wyposażona w przycisk awaryjny, wyposażony w asekuracyjny system szybkiego opuszczania pozwalający na bezpieczne, mechaniczne opuszczenie pacjenta w przypadku wyładowania baterii, siłownik certyfikowanego producenta, koła przednie obrotowe, koła tylne wyposażone w hamulec, regulowana szerokość nóg podstawy umożliwia podjazd pod łóżka rehabilitacyjne, wanny lub krzesła toaletowe, system podwieszek dostosowanych do różnych pozycji leżącej, siedzącej, pod prysznic, do kąpieli, amputacji lub z niepełnym tułowiem; możliwość użycia z pacjentami nieprzytomnymi, z porażeniami czterokończynowymi lub po zabiegach ortopedycznych W skład podnośnika wchodzi nosidło ze do codziennego użytku. Opcjonalne akcesoria: podwieszki jedno- lub wielopunktowe, specjalne podpory nóg, pilot z funkcją pamięci, wskaźnik przeciążenia, pokrowiec transportowy; certyfikat zgodności z normą ISO 10535 (dla podnośników osób z niepełnosprawnościami). | Tak/ (potwierdzić)
5 | Parametry techniczne: | Długość podstawy: 110 cm (+/- 10cm) Rozstaw podstawy 67 - 92 cm (+/- 10cm) Wysokość podstawy:12,5 cm (+/- 3cm) Zakres podnoszenia ramienia 74-177,5 cm (+/- 10cm) Prędkość podnoszenia min. 3,8 cm/s Średnica kół przednich 7,5 cm (+/- 3cm) Średnica kół tylnych 10 cm (+/- 3cm) Waga podnośnika max. 50 kg Wymiar po złożeniu: 130 x 70 x 30 cm (+/- 10cm) Udźwig minimum 150 kg | Tak/(podać)

## Pakiet 5
NR POSTĘPOWANIA: SPSR.271.8.2026.DK
| Nazwa wykonawcy: |  |  | Załącznik Nr 1.1
SZCZEGÓŁOWA OFERTA CENOWA
PAKIET NR 5- MATERAC EWAKUACYJNY
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość ogółem | Cena jednostkowa netto | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto (5+6) | Wartość netto (4x5) | Wartość brutto (4x7)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1. | MATERAC EWAKUACYJNY | szt. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
RAZEM | [6 empty] | 0 | 0
Razem netto: ….............
Razem brutto: …..............
Lp. | Opis parametru | Wymogi graniczne | Wymogi | Parametry oferowane (podać zakresy lub potwierdzić)
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Urządzenie zgodne ze Standardam Dostępności AOS |  |  | Tak/ (potwierdzić)
1 | Producent, nazwa i typ, nr katalogowy |  | Tak/ (podać)
2 | Sprzęt nowy (nie demonstracyjny i nie powystawowy) |  | Tak/ (potwierdzić)
3 | Wymagania ogólne: | umożliwia szybki i bezpieczny transport osoby leżącej w sytuacji zagrożenia życia; wbudowane pasy mocujące do zabezpieczenia pacjenta (min. 2–3 pasy); materiał zewnętrzny odporny na tarcie, ścieranie i ogień; uchwyty transportowe po bokach i na końcach dla minimum dwóch opiekunów; możliwość transportu po powierzchniach płaskich i schodach; kompatybilność z różnymi rodzajami łóżek, również rehabilitacyjnych; kompaktowe składanie i łatwe przechowywanie; materiał łatwy do dezynfekcji; opcjonalne akcesoria: torba transportowa, poduszka pod głowę, wzmocnienia antypoślizgowe, wersje z funkcją ślizgu jednostronnego lub kierunkowego.
4 | Wymiary: | min. 210cm x 60cm x 7cm | Tak/(podać)
5 | Materiał: | Poliester trudno zapalny, powłoka antybakteryjna / Poliamid / Pianka | Tak/(podać)
6 | Maksymalne obciążenie: | min. 200kg | Tak/(podać)
7 | Klasa wyrobu: | wyrób medyczny nieinwazyjny klasy I | Tak/ (potwierdzić)

## Pakiet 6
NR POSTĘPOWANIA: SPSR.271.8.2026.DK
| Nazwa wykonawcy: |  |  | Załącznik Nr 1.1
SZCZEGÓŁOWA OFERTA CENOWA
PAKIET NR 6- Pętla indukcyjna
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość ogółem | Cena jednostkowa netto | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto (5+6) | Wartość netto (4x5) | Wartość brutto (4x7)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1. | PĘTLA INDUKCYJNA | szt. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
RAZEM | [6 empty] | 0 | 0
Razem netto: ….............
Razem brutto: …..............
Lp. | Opis parametru | Wymogi graniczne | Wymogi | Parametry oferowane (podać zakresy lub potwierdzić)
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Urządzenie zgodne ze Standardam Dostępności AOS |  |  | Tak/ (potwierdzić)
1 | Producent, nazwa i typ, nr katalogowy |  | Tak/ (podać)
2 | Sprzęt nowy (nie demonstracyjny i nie powystawowy) |  | Tak/ (potwierdzić)
3 | Funkcjonalność: | Poprawa jakości odbioru dźwięku w miejscach publicznych; zgodność z normami i standardami dla urządzeń wspomagających słyszenie. zgodność z normą BS EN60118-4. Przenośna pętla indukcyjna - do rozmów indywidualnych Odbiornik pętli - do testowania systemu i dla użytkowników bez aparatów słuchowych Wbudowany mikrofon, wzmacniacz i antena pętli Akumulator NiMH - do 4 godzin pracy ciągłej, 48 godzin w trybie czuwania Zaawansowane przetwarzanie dźwięku: AGC, kompresja, bramka szumów | Tak/ (potwierdzić)
4 | Skład: | Pętla indukcyjna przenośna z odbiornikiem sygnału z pętli oraz słuchawkami | Tak/ (potwierdzić)

## Pakiet 7
NR POSTĘPOWANIA: SPSR.271.8.2026.DK
| Nazwa wykonawcy: |  |  | Załącznik Nr 1.1
SZCZEGÓŁOWA OFERTA CENOWA
PAKIET NR 7- TABLET Z OPROGRAMOWANIEM DO ALTERNATYWNEJ KOMUNIKACJI
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość ogółem | Cena jednostkowa netto | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto (5+6) | Wartość netto (4x5) | Wartość brutto (4x7)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1. | TABLET Z OPROGRAMOWANIEM DO ALTERNATYWNEJ KOMUNIKACJI | szt. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
RAZEM | [6 empty] | 0 | 0
Razem netto: ….............
Razem brutto: …..............
Lp. | Opis parametru | Wymogi graniczne | Wymogi | Parametry oferowane (podać zakresy lub potwierdzić)
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Urządzenie zgodne ze Standardam Dostępności AOS |  |  | Tak/ (potwierdzić)
1 | Producent, nazwa i typ, nr katalogowy |  | Tak/ (podać)
2 | Sprzęt nowy (nie demonstracyjny i nie powystawowy) |  | Tak/ (potwierdzić)
3 | Skład zestawu: | Oprogramowanie, tablet oraz przycisk
3 | Oprogramowanie: | Intuicyjne oprogramowanie do alternatywnej i wspomagającej komunikacji (AAC) wspierające osoby z trudnościami w porozumiewaniu się (m.in. z afazją, spektrum autyzmu, zespołem Downa, dysartrią i niepełnosprawnością intelektualną). Oprogramowanie oparte na bazie symboli PCS lub równoważnym systemie symboli graficznych | Tak/ (potwierdzić)
4 | Tablet: | Ekran min. 10 cali, rozdzielczość Full HD, procesor min 8 rdzenii, ram. min 4gb, pojemność pamięci min. 128GB, Urządzenie o solidnej konstrukcji zabezpieczone etui ochronnym. | Tak/(podać)
5 | Przycisk: | Bezprzewodowy podwójny przełącznik współpracujący z systemami Android, Windows, iOS oraz OS X. Bluetooth pełni funkcję kliknięcia lub wskazanego klawisza. Uczniowie z trudnościami motorycznymi mogą obsługiwać oprogramowanie za pomocą przycisku całkowicie bez dotykania ekranu tabletu. | Tak/ (potwierdzić)

## Pakiet 8
NR POSTĘPOWANIA: SPSR.271.8.2026.DK
| Nazwa wykonawcy: |  |  | Załącznik Nr 1.1
SZCZEGÓŁOWA OFERTA CENOWA
PAKIET NR 8- WYŚWIETLACZ RECEPCYJNY
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość ogółem | Cena jednostkowa netto | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto (5+6) | Wartość netto (4x5) | Wartość brutto (4x7)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1. | WYŚWIETLACZ RECEPCYJNY | szt. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
RAZEM | [6 empty] | 0 | 0
Razem netto: ….............
Razem brutto: …..............
Lp. | Opis parametru | Wymogi graniczne | Wymogi | Parametry oferowane (podać zakresy lub potwierdzić)
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Urządzenie zgodne ze Standardam Dostępności AOS |  |  | Tak/ (potwierdzić)
1 | Producent, nazwa i typ, nr katalogowy |  | Tak/ (podać)
2 | Sprzęt nowy (nie demonstracyjny i nie powystawowy) |  | Tak/ (potwierdzić)
3 | Wyświetlacz: | QLED, Wysoka rozdzielczość UHD 4K 3840 x 2160, 50 cali | Tak/(podać)
4 | Liczba złączy HDMI: | HDMI 2.0 - 4 szt. | Tak/(podać)
5 | Liczba złączy USB: | 3 szt. | Tak/(podać)
6 | Wejście Ethernet RJ 45 (LAN) |  | Tak/ (potwierdzić)
9 | Dołączone akcesoria: | Rama, Dopasowany uchwyt ścienny, Prawie Niewidoczny Przewód (5m), Pilot, Regulowana podstawa | Tak/(podać)
11 | Smart TV |  | Tak/(podać)

## Pakiet 9
NR POSTĘPOWANIA: SPSR.271.8.2026.DK
| Nazwa wykonawcy: |  |  | Załącznik Nr 1.1
SZCZEGÓŁOWA OFERTA CENOWA
PAKIET NR 9- KOMPUTER TYPU ALL IN ONE
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość ogółem | Cena jednostkowa netto | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto (5+6) | Wartość netto (4x5) | Wartość brutto (4x7)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1. | KOMPUTER TYPU ALL IN ONE | szt. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
RAZEM | [6 empty] | 0 | 0
Razem netto: ….............
Razem brutto: …..............
Lp. | Opis parametru | Wymogi graniczne | Wymogi | Parametry oferowane (podać zakresy lub potwierdzić)
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Urządzenie zgodne ze Standardam Dostępności AOS |  |  | Tak/ (potwierdzić)
1 | Producent, nazwa i typ, nr katalogowy |  | Tak/ (podać)
2 | Sprzęt nowy (nie demonstracyjny i nie powystawowy) |  | Tak/ (potwierdzić)
3 | Typ komputera: | Stacjonarny All in One z ekranem min. 23,8 cali oraz regulacją kąta nachylenia | Tak/(podać)
4 | Procesor: | min. 8 rdzeni, pamięć podręczn (Cache) nie mniejsza niż 12MB | Tak/(podać)
5 | Pamięć ram: | min. 16GB DDR5 | Tak/(podać)
6 | Dysk twardy: | min. 512GB SSD Nvme | Tak/(podać)
7 | System operacyjny: | oryginalny Windows 11 | Tak/ (potwierdzić)
8 | Zestaw posiada: | klawiaturę, mysz, zintegrowaną kamerę HD, mikrofon, głosniki, porty USB oraz HDMI | Tak/ (potwierdzić)

## Pakiet 10
NR POSTĘPOWANIA: SPSR.271.8.2026.DK
| Nazwa wykonawcy: |  |  | Załącznik Nr 1.1
SZCZEGÓŁOWA OFERTA CENOWA
PAKIET NR 10- BATERIA ŁAZIENKOWA
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość ogółem | Cena jednostkowa netto | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto (5+6) | Wartość netto (4x5) | Wartość brutto (4x7)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1. | BATERIA ŁAZIENKOWA | szt. | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
RAZEM | [6 empty] | 0 | 0
Razem netto: ….............
Razem brutto: …..............
Lp. | Opis parametru | Wymogi graniczne | Wymogi | Parametry oferowane (podać zakresy lub potwierdzić)
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Urządzenie zgodne ze Standardam Dostępności AOS |  |  | Tak/ (potwierdzić)
1 | Producent, nazwa i typ, nr katalogowy |  | Tak/ (podać)
2 | Sprzęt nowy (nie demonstracyjny i nie powystawowy) |  | Tak/ (potwierdzić)
3 | Typ: | stojąca z głowicą ceramiczną | Tak/ (potwierdzić)
4 | Uchwyt/dźwignia: | jednoramienny | Tak/ (potwierdzić)
5 | Wylewka: | stała, zasięg min. 130mm | Tak/(podać)
6 | Kolor: | chrom | Tak/ (potwierdzić)
7 | W zestawie: | węże ze stali nierdzewnej, komplet odpływowy z cięgłem | Tak/ (potwierdzić)

## Pakiet 11
NR POSTĘPOWANIA: SPSR.271.8.2026.DK
| Nazwa wykonawcy: |  |  | Załącznik Nr 1.1
SZCZEGÓŁOWA OFERTA CENOWA
PAKIET NR 11 - LUSTRO
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość ogółem | Cena jednostkowa netto | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto (5+6) | Wartość netto (4x5) | Wartość brutto (4x7)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1. | LUSTRO | szt. | 7 |  |  | 0 | 0 | 0
RAZEM | [6 empty] | 0 | 0
Razem netto: ….............
Razem brutto: …..............
Lp. | Opis parametru | Wymogi graniczne | Wymogi | Parametry oferowane (podać zakresy lub potwierdzić)
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Urządzenie zgodne ze Standardam Dostępności AOS |  |  | Tak/ (potwierdzić)
1 | Producent, nazwa i typ, nr katalogowy |  | Tak/ (podać)
2 | Sprzęt nowy (nie demonstracyjny i nie powystawowy) |  | Tak/ (potwierdzić)
3 | Wymiary: | szerokość 50cm, wysokość 60cm | Tak/ (potwierdzić)
4 | Lustro dla osób z niepełnosprawnościami: | posiada uchwyt uławtwiający regulację kąta nachylenia | Tak/ (potwierdzić)
5 | Oprawa: | metalowe boczne rurki w kolorze chrom | Tak/ (potwierdzić)
6 | Mocowanie: | solidne ścienne | Tak/ (potwierdzić)