OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 2 do SWZ

Postępowanie przetargowe pn. „Zakup ambulansu transportowego z zabudową medyczną i wyposażeniem medycznym”

Nr postępowania: ZP.272.10.2026.DB

Zestawieniu parametrów użytkowo – technicznych ambulansu transportowego z zabudową medyczną i wyposażeniem medycznym

| Ambulans zgodny z normą 1789 rok produkcji minimum 2025 r., sprzęt medyczny zgodny z normą 1895 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Wymogi co do przedmiotu zamówienia w zakresie dotyczącym pojazdu bazowego i zabudowy oraz sprzętu medycznego ( oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać co najmniej minimalne parametry techniczne, o których mowa poniżej ) |  |  |  | PARAMETR OFEROWANY (Wpisać: TAK/NIE, ewentualnie jeśli oferowany parametr jest inny od określonego – należy go opisać) |
| I. | NADWOZIE |  |  |  |
|  | Typ furgon częściowo przeszklony o DMC powyżej 3.5 t.; pojedyncze koła osi tylnej |  |  |  |
|  | Kabina kierowcy wyposażona w dwa pojedyncze fotele. Fotel kierowcy i pasażera regulowany , z podparciem odcinka lędźwiowego, oraz podłokietnikiem |  |  |  |
|  | Drzwi boczne prawe ze stopniem wewnętrznym oraz zewnętrznym elektrycznym, obrotowym, zintegrowany z drzwiami; drzwi lewe przesuwne bez szyby |  |  |  |
|  | Drzwi tylne wysokie, przeszklone, dwuskrzydłowe, otwierane na boki o minimum 260 stopni z systemem blokowania przy otwarciu (ograniczniki drzwi nie wbudowane w zawiasy). |  |  |  |
|  | Stopień wejściowy tylny, stanowiący zderzak ochronny |  |  |  |
|  | Autoalarm |  |  |  |
|  | Centralny zamek we wszystkich drzwiach |  |  |  |
|  | Reflektory przednie w technologii LED (dzienne, mijania, drogowe) |  |  |  |
|  | Światła przeciwmgielne |  |  |  |
|  | Kolor żółty - zalecany RAL 1016 lub równoważny |  |  |  |
|  | Pojemność zbiornika paliwa min. 80 |  |  |  |
|  | Tempomat |  |  |  |
| II. | SILNIK |  |  |  |
| 1. | Spełniający wymogi normy emisji spalin min. EURO VI |  |  |  |
| 2. | Pojemność silnika minimum 1900 cm3 |  |  |  |
| III. | ZESPÓŁ NAPĘDOWY |  |  |  |
| 1. | Skrzynia biegów automatyczna |  |  |  |
| 2. | Napęd 4x4 |  |  |  |
| IV. | ZAWIESZENIE |  |  |  |
| 1. | Zawieszenie ze wzmocnionymi stabilizatorami |  |  |  |
| V. | UKŁAD HAMULCOWY |  |  |  |
| 1. | Ze wspomaganiem i korektorem siły hamowania |  |  |  |
| 2. | Z elektronicznym systemem stabilizacji toru jazdy ESP |  |  |  |
| 3. | Z systemem zapobiegającym poślizgowi kół w trakcie ruszania np. ASR |  |  |  |
| 4. | Z systemem wspomagania nagłego hamowania oraz z pulsowaniem świateł stop w trakcie nagłego hamowania |  |  |  |
| 5. | system wspomagania ruszania pod górę |  |  |  |
| VI. | INSTALACJA ELEKTRYCZNA |  |  |  |
| 1. | Alternator o mocy min. 250 A |  |  |  |
| 2. | Dwa akumulatory, każdy o pojemności min. 80 Ah |  |  |  |
| VII. | WYPOSAŻENIE POJAZDU |  |  |  |
|  | Czołowe i boczne poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera Dodatkowe poduszki powietrzne kurtynowe w kabinie kierowcy |  |  |  |
|  | W przedziale kierowcy: -radioodbiornik fabryczny bluetooth, z zestawem głośników oraz anteną dachową, Możliwość podłączenia andoridauto/caraplle z telefonu komórkowego |  |  |  |
|  | Elektrycznie sterowane szyby boczne w kabinie kierowcy |  |  |  |
|  | Regulowana kolumna kierownicy w dwóch płaszczyznach |  |  |  |
|  | Elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka zewnętrzne z możliwością elektrycznego złożenia |  |  |  |
|  | Automatyczna klimatyzacja kabiny kierowcy z dodatkowym elektrycznym dogrzewaczem |  |  |  |
|  | Dodatkowy komplet kół zimowych (komplet tj. 4 szt.) z czujnikami ciśnienia powietrza z zachowaniem indeksu nośności opon jak z pierwszego montażu |  |  |  |
|  | Ogrzewana elektrycznie szyba przednia (nie poprzez nadmuch ciepłego powietrza |  |  |  |
|  | Czujnik deszczu |  |  |  |
|  | Funkcja doświetlania zakrętów (montowane na etapie produkcji samochodu bazowego) |  |  |  |
|  | Fabryczny system, który w przypadku spadku czynnika AdBlue poniżej minimalnego wymogu poziomu, umożliwia dalszą jazdę pojazdu nawet do 50 km, nie powodując przy tym spadku mocy silnika lub zatrzymania pojazdu. |  |  |  |
|  | Dodatkowe niezależnego ogrzewanie kabiny kierowcy |  |  |  |
|  | Koło zapasowe pełnowymiarowe zainstalowane pod autem z zestawem kluczy umożliwijacych wymianę |  |  |  |
|  | Chlapacze przednie oraz tylne |  |  |  |
|  | Samochód bez ogranicznika prędkości oraz bez tachografu |  |  |  |
|  | Asystent martwego pola |  |  |  |
| Wymogi co do przedmiotu zamówienia w zakresie ambulansu sanitarnego |  |  |  |  |
| I. | NADWOZIE |  |  |  |
| 1. | Minimalne wymiary przedziału medycznego w mm (długość x szerokość x wysokość) 3200 x 1700 x 1850 |  |  |  |
| 2. | Zewnętrzny schowek za lewymi drzwiami przesuwnymi (oddzielony od przedziału medycznego i dostępny z zewnątrz pojazdu), z miejscem mocowania min. 2 szt. Butli tlenowych 10l, krzesełka kardiologicznego gąsienicowego, noszy podbierakowych, materaca próżniowego i kamizelki KED, torby opatrunkowej z dostępem również z wnętrza przedziału medycznego oraz deski ortopedycznej dla dorosłych, miejsce deski ortopedycznej dla dzieci w przedziale medycznym lub schowku |  |  |  |
| II. | OGRZEWANIE I WENTYLACJA |  |  |  |
| 1. | Nagrzewnica w przedziale medycznym wykorzystująca ciecz chłodzącą silnik z możliwością ustawienia temperatury |  |  |  |
| 2. | Ogrzewanie postojowe – grzejnik elektryczny z sieci 230 V min. Moc grzewcza ok. 1800 W |  |  |  |
| 3. | Niezależny od pracy silnika system ogrzewania przedziału medycznego z możliwością ustawienia temperatury. Zgodny z normą PN EN 17 89 |  |  |  |
| 4. | Mechaniczna wentylacja nawiewno-wywiewna zapewniająca prawidłową wentylację przedziału medycznego. |  |  |  |
| 5. | W przedziale medycznym klimatyzacja automatyczna, z termostatycznym ustawianiem żądanej temperatury |  |  |  |
| 6. | W przedziale medycznym wyświetlacz informujący o temperaturze wewnątrz przedziału oraz temperaturze na zewnątrz pojazdu |  |  |  |
| III. | INSTALACJA ELEKTRYCZNA |  |  |  |
| 1. | W kabinie kierowcy wskaźnik naładowania akumulatorów: rozruchowego i przedziału medycznego |  |  |  |
| 2. | Instalacja elektryczna 230 V: - zasilanie zewnętrzne 230 V (gniazdo, wtyczka + min. 10 metrów bieżących przewodu) - min. 3 gniazda w przedziale medycznym wewnętrznym - zabezpieczenie uniemożliwiające rozruch silnika przy podłączonym zasilaniu zewnętrznym - zabezpieczenie przeciwporażeniowe |  |  |  |
| 3. | Automatyczna ładowarka akumulatorowa umożliwiająca jednoczesne ładowanie dwóch akumulatorów na postoju (podać markę i model ładowarki) |  |  |  |
| 4. | Min. 1 gniazdo zasilające 5V/2A USB w kabinie kierowcy oraz min. 1 gniazdo w przedziale medycznym |  |  |  |
| 5. | Instalacja elektryczna 12 V: - min. 4 gniazda 12 V w przedziale medycznym, do podłączenia urządzeń medycznych - gniazda zabezpieczone przed zalaniem lub zabrudzeniem, wyposażone we wtyki |  |  |  |
| IV. | SYGNALIZACJA ŚWIETLNO – DŹWIĘKOWA I OZNAKOWANIE |  |  |  |
|  | Belka świetlna w przedniej części dachu pojazdu z modułami LED koloru niebieskiego, belka niskoprofilowa, podświetlany napis ambulans. W pasie przednim zamontowany głośnik o mocy min. 100 W, sygnał dźwiękowy modulowany – możliwość podawania komunikatów głosowych |  |  |  |
|  | Sygnalizacja uprzywilejowana w tylnej części dachu pojazdu (belka świetlna niskoprofilowa) z modułami LED koloru niebieskiego |  |  |  |
|  | Włączanie sygnalizacji dźwiękowo-świetlnej realizowane z manipulatora umieszczonego w widocznym, łatwo dostępnym miejscu na desce rozdzielczej kierowcy lub przycisku i klaksonu |  |  |  |
|  | Niebieskie lampy pulsacyjne w technologii LED zamontowane na wysokości pasa przedniego pojazdu |  |  |  |
|  | lampy pulsacyjne w kolorze żółtym zamontowane w szkielecie drzwi tylnych z cyklem pulsowania jak światła awaryjne po otwarciu drzwi tylnych |  |  |  |
|  | Dodatkowe żółte światła awaryjne LED nad tylnymi drzwiami |  |  |  |
|  | Oznakowanie pojazdu: - pas odblaskowy barwy niebieskiej dookoła pojazdu na wysokości linii podziału nadwozia, - dodatkowy pas czerwony pod niebieskim oraz wokół dachu, - napis lustrzany AMBULANS z przodu pojazdu, - standardowe oznaczenie (tło koloru nadwozia) typu karetki literą P lub S (do uzgodnienia) wpisaną w okrąg na bokach i drzwiach tylnych pojazdu, - oznakowanie symbolem Państwowe Ratownictwo Medyczne na dachu, bokach i drzwiach tylnych. Możliwość wykonania dodatkowego oznakowanie w logo i napisy na drzwiach kabiny kierowcy (udostępnione po podpisaniu umowy). |  |  |  |
|  | Reflektory zewnętrzne (LED), po bokach oraz z tyłu pojazdu po 2 szt. Z każdej strony, ze światłem rozproszonym do oświetlenia miejsca akcji, włączanie i wyłączanie reflektorów zarówno z kabiny kierowcy jak i z przedziału medycznego |  |  |  |
|  | Sygnały dodatkowe pneumatyczne lub elektryczne przeznaczone do pracy ciągłej – podać markę i model |  |  |  |
|  | Dodatkowa sygnalizacja niskotonowa min. 1 głośnik |  |  |  |
| V. | OŚWIETLENIE |  |  |  |
| 1. | Lampy sufitowe LED z oświetleniem rozproszonym w kolorze naturalnym zgodnym z normą, dzienne i nocne |  |  |  |
| 2. | Co najmniej 2 sufitowe punktowe LED (zabiegowe) o kolorze neutralnym punkty świetlne nad noszami, z regulacją kąta padania światła i 1 szt. Nad stołem roboczym zgodne z normą |  |  |  |
| 3. | Oświetlenie punktowe blatu roboczego |  |  |  |
| VI. | WYPOSAŻENIE PRZEDZIAŁU MEDYCZNEGO |  |  |  |
|  | Antypoślizgowa podłoga, wzmocniona, połączona szczelnie z zabudową ścian |  |  |  |
|  | Wzmocnione ściany boczne (wzmocnienie nie miejscowe lecz pełne) umożliwiające montaż sprzętu medycznego |  |  |  |
|  | Ściany boczne i sufit pokryte specjalnym tworzywem sztucznym – łatwo zmywalnym i odpornym na środki dezynfekujące, w kolorze białym |  |  |  |
|  | Na prawej ścianie fotel obrotowy regulowany, trzypunktowe pasy bezpieczeństwa i zagłówki (regulowane lub zintegrowane), ze składanymi do pionu siedziskami i regulowanym oparciem pod plecami (regulowany kąt oparcia). Fotel z systemem przesuwu wzdłuż noszy. |  |  |  |
|  | Fotel obrotowy usytuowany tyłem do kierunku jazdy, ze składanym do pionu siedziskiem, zagłówkiem (regulowanym lub zintegrowanym) i bezwładnościowym pasem bezpieczeństwa. |  |  |  |
|  | Przegroda między kabiną kierowcy a przedziałem medycznym zapewniająca możliwość oddzielenia obu przedziałów oraz komunikację pomiędzy personelem medycznym a kierowcą, przegroda ma być wyposażona w drzwi spełniające normę PN EN 1789 |  |  |  |
|  | Zabudowa meblowa na ścianach bocznych – lewej i prawej - zestawy szafek i półek wykonanych z tworzywa sztucznego, zabezpieczone przed niekontrolowanym wypadnięciem umieszczonych tam przedmiotów, z miejscem mocowania wyposażenia medycznego, - półki podsufitowe z przezroczystymi szybkami i podświetleniem umożliwiającym podgląd na umieszczone tam przedmioty bez szuflad, ampularium po lewej stronie u wezgłowia noszy - miejsce do zamocowania urządzenia do masażu klatki piersiowej zgodnie z PN EN 1789 (dopuszcza się inne miejsce np. schowek zewnętrzny) - uchwyt mocujący min. 2 szt. Pudełek na rękawiczki jednorazowe (ściana lewa lub działowa) - na ścianie lewej szafki na drobny sprzęt medyczny |  |  |  |
|  | Zabudowa meblowa na ścianie działowej - zespół szafek z miejscem do zamocowania min. 1 szt. Walizki lub torby medycznej z dostępem z zewnątrz poprzez drzwi boczne - blat roboczy na ścianie działowej wykończony blachą nierdzewną lub innym wytrzymałym materiałem z pojemnikami na zużyte igły, strzykawki – min. 2 szt. - pod blatem roboczym miejsce na plecak, przy ścianie działowej |  |  |  |
|  | Sufitowy uchwyt do kroplówek na min. 4 sztuki pojemników, na wysokości bioder pacjenta |  |  |  |
|  | Sufitowy uchwyt dla personelu medycznego. |  |  |  |
|  | Min. Trzy panele przesuwne na szynach na ścianie lewej, umożliwiające zamocowanie defibrylatora, pompy strzykawkowej, respiratora. |  |  |  |
|  | Centralna instalacja tlenowa: - minimum 2 gniazda poboru tlenu na ścianie lewej monoblokowe typu panelowego - gniazdo poboru tlenu sufitowe monoblokowe typu panelowego - konstrukcja instalacji tlenowej ma zapewnić możliwość swobodnego dostępu do zaworów butli tlenowych oraz obserwacji manometrów reduktorów tlenowych bez potrzeby zdejmowania osłony - konstrukcja instalacji tlenowej ma umożliwiać zasilanie paneli tlenowych równocześnie z obu butli tlenowych bez potrzeby zdejmowania osłony. - uchwyt w przedziale medycznym do butli tlenowych 2,7l |  |  |  |
|  | Podstawa (laweta) pod nosze główne posiadająca przesuw boczny, możliwość pochyłu o min. 10◦ do pozycji Trendelenburga (pozycji drenażowej) z wysuwem na zewnątrz pojazdu umożliwiającym wjazd noszy na lawetę (odblokowanie lawety nie może odbywać się za pomocą linki) |  |  |  |
| VII. WYMAGANIA DODATKOWE |  |  |  |  |
| 1. | Termobox stacjonarny do ogrzewania płynów infuzyjnych (w przedziale medycznym ma znajdować się wyświetlacz informujący o temperaturze wewnątrz termoboxu) |  |  |  |
| 2. | Lodówka sprężarkowa w zabudowie przedziału medycznego |  |  |  |
| 3. | W przedziale medycznym ma być zapewnione miejsce mocowania sprzętu medycznego tj. defibrylator, pompa infuzyjna, ssak elektryczny i wieszak do kroplówek nad głową chorego |  |  |  |
| 4. | - W przedziale medycznym zegar elektroniczny z kalendarzem (data, dzień, godzina) |  |  |  |
| 5. | Przedział medyczny ma być wyposażony w: - urządzenie do wybijania szyb - nóż do przecinania pasów bezpieczeństwa - gaśnicę 1 kg - kosze na śmieci (jeden w szafce ściany działowej drugi na lewej ścianie) - W przedziale medycznym mocowanie dla drukarki zgodnie z PN EN 1789 na ścianie działowej, w specjalnie dedykowanym uchwycie, dostosowanym do przewożenia w nim drukarki w trakcie jazdy |  |  |  |
| 6. | Kabina kierowcy ma być wyposażona w: - sygnalizację akustyczną i/lub optyczną ostrzegającą kierowcę o rozładowaniu akumulatora samochodu bazowego i akumulatora dodatkowego - sygnalizację optyczną informującą kierowcę o włączeniu reflektorów zewnętrznych - sygnalizację optyczną informującą kierowcę o podłączeniu ambulansu do sieci 230 V - sygnalizację optyczną informującą kierowcę o braku możliwości uruchomienia pojazdu z powodu otwartych drzwi między przedziałem medycznym a kabiną kierowcy. W kabinie kierowcy zamontowany uchwyt do stacji dokującej wraz ze stacją dokującą oraz zasilaczem do tabletu Zebra XSLate L10. - Moduł GPS współpracujący z Systemem Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego wraz z montażem do którego podpięte są przewody informujące o działaniu zapłonu i informujące o włączonej sygnalizacji alarmowej (świetlnej). Po stronie Zamawiającego tablet oraz drukarka – cała instalacja wraz z modułem i stacją dokującą po stronie Wykonawcy. |  |  |  |
| 7. | Wykonawca dostarczy kompletny schemat instalacji elektrycznej przedziału medycznego |  |  |  |
| 8. | Wszelkie dodatkowe anteny (GPS, radiowa, FM itp.) muszą posiadać klapy rewizyjne w celach serwisowych |  |  |  |
| 9. | Wszelkie elementy dodatkowej zabudowy przedziału medycznego muszą być wykonane w sposób gwarantujący możliwość dokonywania napraw (wymian) |  |  |  |
| 10. | Szperacz przenośny bezprzewodowy zamontowany w kabinie kierowcy |  |  |  |
| 11. | Szyberdach przystosowany do pełniania funkcji wyjścia ewakuacyjnego o wymiarach min. 900x500 |  |  |  |
| 12. | Siatki w drzwiach tylnych pod oknami |  |  |  |
| XI | GWARANCJA |  |  |  |
| 1. | Gwarancja mechaniczna na ambulans min.24 miesięcy (bez limitu km) |  |  |  |
| 2. | Gwarancja na powłoki lakiernicze min. 24 miesiące |  |  |  |
| 3. | Gwarancja na perforację min. 60 miesięcy |  |  |  |
| 4. | Gwarancja na zabudowę medyczną min. 24 miesiące |  |  |  |
| VIII. | SERWIS / GWARANCJA / DOSTAWA |  |  |  |
| 1. | Serwis pojazdu bazowego realizowany w najbliższym ASO oferowanej marki – koszt po stronie Zamawiającego, nie należy wliczać przeglądów do oferty. |  |  |  |
| 2. | Serwis zabudowy specjalnej sanitarnej w okresie gwarancji – po stronie Wykonawcy, w miejscu stacjonowania ambulansu łącznie z przeglądami gwarancyjnymi (min. 2 wliczone w ofertę). |  |  |  |
| 3. | Dostawa ana kołach lub lawecie na koszt i ryzyko Wykonawcy. |  |  |  |
| 4. | Przy dostawie komplet dokumentów umożliwiających rejestrację w na terenie RP, deklaracje zgodności z normą oraz paszporty i gwarancje do sprzętu medycznego; instrukcję obsługi samochodu, sprzętu oraz adatpacji medycznej |  |  |  |
| IX. | SPRZĘT MEDYCZNY |  |  |  |
| 1. | Nosze główne: Urządzenie dopuszczone do użytkowania w karetce (ambulansie medycznym), na terenie Polski. Wraz z urządzeniem dostarczyć wszystkie wymagane dokumenty w języku polskim w szczególności: instrukcja obsługi, uzupełniony o wymagane dane paszport techniczny. Urządzenie posiada certyfikat CE i jest zarejestrowane w Urzędzie Rejestracji Wyrobów Medycznych – dostarczyć wymagane dokumenty wraz z urządzeniem. Przystosowane do prowadzenia reanimacji, wyposażone w twardą płytę na całej długości pod materacem umożliwiającą ustawienie wszystkich dostępnych funkcji Nosze potrójnie łamane z możliwością ustawienia pozycji przeciwwstrząsowej i pozycji zmniejszającej napięcie mięśni brzucha Z możliwością płynnej regulacji kąta nachylenia oparcia pod plecami do min. 80 stopni Rama noszy pod głową pacjenta umożliwiająca odgięcie głowy do tyłu, przygięcie głowy do klatki piersiowej, ułożenie na wznak Z zestawem pasów zabezpieczających pacjenta o regulowanej długości mocowanych bezpośrednio do ramy noszy Z dodatkowym zestawem pasów lub uprzęży służącej do transportu małych dzieci na noszach w pozycji siedzącej lub leżącej. Nosze muszą posiadać trwałe oznakowanie elementów związanych z ich obsługą, najlepiej graficznie Ze składanymi poręczami bocznymi, z chowanymi rączkami do przenoszenia umieszczonymi z przodu i tyłu noszy Z możliwością wprowadzania noszy na transporter przodem lub tyłem do kierunku jazdy Wykonane z materiału odpornego na korozją lub innego odpowiedniego materiału i zabezpieczone środkami antykorozyjnymi Z cienkim niesprężynującym materacem z tworzywa sztucznego nieabsorbującym krwi, brudu, wydzielin, przystosowanym do dezynfekcji, umożliwiającym ustawienie wszystkich dostępnych pozycji transportowych Dopuszczalne obciążenie min. 250 kg Waga noszy max. 23 kg |  |  |  |
| 2. | Transporter noszy: Wyposażony w system niezależnego składania podwozia (goleni przednich i tylnych, umożliwiający bezpieczny załadunek i rozładunek do/z ambulansu noszy z pacjentem nawet przez jedną osobę Z systemem szybkiego i bezpiecznego połączenia z noszami Z regulacją wysokości w min. sześciu poziomach Z możliwością zapięcia noszy na transporterze przodem lub tyłem do kierunku jazdy Z możliwością ustawienia pozycji drenażowych (Trendelenburga i Fowlera na min 3 poziomach pochylenia) Wyposażony w min. 4 kółka obrotowe w zakresie 360 stopni, min. 2 kółka wyposażone w hamulce wszystkie kółka jezdne skrętne o średnicy min. 150 mm i szerokości min. 50 mm., umożliwiające prowadzenie transportera bokiem do kierunku jazdy na wprost. Kółka mają umożliwiać jazdę zarówno w pomieszczeniach zamkniętych, jak i poza nimi (na otwartych przestrzeniach); Blokada kółek do jazdy na wprost uruchamiana przez operatora w momencie, w którym jest to wymagane i potrzebne, uniemożliwiająca przypadkowe zablokowanie do jazdy na wprost Obciążenie dopuszczalne transportera min. 275 kg Waga transportera max. 28 kg Transporter musi posiadać trwałe oznakowanie elementów związanych z ich obsługą, najlepiej graficznie Transporter musi być zabezpieczony przed korozją poprzez wykonanie z odpowiedniego materiału lub poprzez zabezpieczenie środkami antykorozyjnymi System mocowania transportera do lawety ambulansu musi być zgodny z wymogami normy PN-EN 1789 lub równoważnej Deklaracja zgodności CE z normą PN-EN 1789 i PN-EN 1865 lub równoważną transportera noszy głównych Certyfikat zgodności z normą PN-EN 1789 oraz PN-EN 1865 lub równoważną na oferowany system transportowy (nosze i transporter) – załączyć najpóźniej w dniu zawarcia umowy |  |  |  |
| X. | Defibrylator dwufazowy z monitorem wuelofunkcyjnym |  |  |  |
|  | Zasilanie |  |  |  |
|  | bateryjne/akumulatorowe i AC 230 V 50 Hz +/- 10% |  |  |  |
|  | średni czas pracy z baterii (przy monitorowaniu) min. 6 godz. |  |  |  |
|  | ilość defibrylacji z energią 200 J przy pracy z baterii min. 400 |  |  |  |
|  | możliwość ładowania akumulatorow z AC 220 V 50 Hz +/- 10% |  |  |  |
|  | Funkcje / cechy |  |  |  |
|  | urządzenie przenośne |  |  |  |
|  | ciężar monitora z możliwością defibrylacji max. 10 kg |  |  |  |
|  | Monitorowanie funkcji życiowych : EKG |  |  |  |
|  | ilość kanałów ekg: min. 12 |  |  |  |
|  | interpretacja i analiza przebiegu ekg w zależności od wieku pacjenta |  |  |  |
|  | Pomiar uniesienia odcinka S-T na każdym odprowadzeniu ekg |  |  |  |
|  | # Monitorowanie funkcji życiowych : SpO2 Pomiar saturacji krwi tętniczej |  |  |  |
|  | zakres pomiaru min. 50 -100% |  |  |  |
|  | czujnik wielorazowego użytku typu klips na palec |  |  |  |
|  | # Monitorowanie funkcji życiowych : NIBP Pomiar ciśnienia metodą nieinwazyjną |  |  |  |
|  | # zakres pomiaru min. 40 – 210 mm Hg |  |  |  |
|  | # tryb ręczny i automatyczny |  |  |  |
|  | # metoda pomiaru : oscylometryczna |  |  |  |
|  | # Monitorowanie funkcji życiowych : EtCO2 # Pomiar stężenia CO2 w powietrzu wydychanym |  |  |  |
|  | # zakres pomiaru EtCO2 : min 1 – 99 mm |  |  |  |
|  | # zakres pomiaru częstości oddechu : min. 1 -60 odd./min. |  |  |  |
|  | # Defibrylacja |  |  |  |
|  | # łyżki defibrylatora dla dorosłych i dla dzieci |  |  |  |
|  | # elektrody defibrylująco-stymulująco- monitorujące min. 2 kpl. |  |  |  |
|  | # defibrylacja ręczna |  |  |  |
|  | # defibrylacja półautomatyczna AED |  |  |  |
|  | # zakres dostarczanej energii min. 5 – 360 J |  |  |  |
|  | # ilość poziomów energetycznych dla defibrylacji zewnętrznej: min 23 |  |  |  |
|  | # dwufazowa fala defibrylacji |  |  |  |
|  | # kardiowersja |  |  |  |
|  | # Ekran |  |  |  |
|  | # przekątna ekranu min. 8 cala |  |  |  |
|  | # Kolorowy LCD TFT |  |  |  |
|  | # Funkcja – dobrej wudoczności w dużym oświetleniu |  |  |  |
|  | # Alarmy |  |  |  |
|  | # alarmy wszystkich monitorowanych funkcji |  |  |  |
|  | # Drukarka |  |  |  |
|  | # szerokość papieru min. 90 mm |  |  |  |
|  | # ilość kanałów jednocześnie drukowanych: min. 3 |  |  |  |
|  | # prędkość przesuwu papieru: min. 2 (25 i 50 mm/sek) |  |  |  |
|  | # Inne wymagania |  |  |  |
|  | # możliwość archiwizacji przebiegu pracy aparatu, stanu pacjenta, odcinków krzywej EKG wykonanych czynności i wydarzeń w pamięci oraz wydruk tych informacji |  |  |  |
|  | # Możliwość transmitowania danych medycznych i badań diagnostycznych ekg przez internet |  |  |  |
|  | # Odporny na wstrząsy (upadki) i drgania |  |  |  |
|  | # Odporność na wilgoć i kurz nie mniejsza niż IP44 |  |  |  |
|  | # Certyfikowany uchwyt do montażu w karetce lub na ścianie oddziału |  |  |  |
|  | # Impregnowana torba do noszenia na ramieniu z kieszeniami na akcesoria i materiały zużywalne |  |  |  |
| XI. | # Ssak elektryczny |  |  |  |
|  | Ssak elektryczny akumulatorowy przenośny zasilany 12V DC i 230V AC w zestawie kabel 12V i mocowanie ścienne spełniające standardy PN EN 1789, mocowanie ścienne umożliwia ładowanie zaraz po wpięciu ssaka Wyposażony w zintegrowany uchwyt do przenoszenia Przewód silikonowy z zaworkiem chroniony przed uszkodzeniem przez elementy obudowy ssaka Obudowa wykonana z tworzywa o wysokiej odporności Przepływ 34 l/min +/- 4 l/min Elektroniczny nadzór ciśnienia ssania zapobiegający przypadkowemu zassaniu tkanek miękkich Słój na jednorazowe pojemniki o pojemność 1,0 l Podświetlane wskaźniki przy klawiszach sterujących umożliwiające odczyt wybranego podciśnienia w warunkach ograniczonej widoczności Skokowo regulowana siła ssania w zakresie -0,1 do -0,8 bar realizowana za pomocą dedykowanych klawiszy Informacja o stanie naładowania baterii na panelu kontrolnym ssaka - możliwość sprawdzenia poziomu naładowania baterii bez włączania urządzenia Temperatura pracy od - 5 do 50 ºC Temperatura przechowywania od - 40 do 70 ºC Ciężar kompletnego ssaka ok 4,3 kg Czas pracy 60 min Żywotność akumulatora 500 cykli Ładowanie akumulatora do poziomu 80% 2 h 45 min Wielostopniowe zabezpieczenie przed wnikaniem płynów do wnętrza ssaka Ochrona IP34 |  |  |  |

UWAGA: DOKUMENT NALEŻY PODPISAĆ ELEKTRONICZNIE