ZAŁĄCZNIK NR. 1.

Ambulans furgon typ C – 1  szt.

Pojazd skompletowany (specjalny sanitarny): Marka/Typ/Oznaczenie handlowe: …………………….

Rok produkcji min. 2026 r.:(podać) : ………….

Nazwa i adres producenta: ………………………………………………………………………………

| Lp. | Wymagane warunki (parametry) | Warunek graniczny: | (Opisuje Wykonawca) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Oferowane przez Wykonawcę parametry |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |
| I. | NADWOZIE | ------ | ----------------------------------------------- |  |  |
| 1 | Pojazd kompletny (bazowy) typu furgon, z nadwoziem samonośnym, zabezpieczonym antykorozyjnie, z izolacją termiczną inakustyczną obejmującą ściany oraz sufit zapobiegającą skraplaniu się pary wodnej. Ściany i sufit wyłożone łatwo zmywalnymi szczelnymi elementami z tworzywa sztucznego w kolorze żółtym (bez ogranicznika prędkości i rejestratora czasu pracy kierowcy) | Tak/Podać |  |  |  |
|  | Ściany i sufit wyłożone łatwo zmywalnymi szczelnymi tłoczonymi elementami z tworzywa sztucznego w kolorze białym obejmującymi całe powierzchnie łącznie z pośrednimi i końcowymi słupkami nadwozia - parametr dodatkowo punktowany | Tak |  |  |  |
|  | Podłoga ze sklejki wodoodpornej dodatkowo izolowana materiałem izolacyjnym posiadającym współczynnik przenikalności cieplnej nie gorszy jak materiał izolujący ściany i sufit (podać typ materiału izolacyjnego i jego grubość)- parametr dodatkowo punktowany. | Tak |  |  |  |
|  | DMC powyżej 4,0 t | Tak |  |  |  |
|  | Częściowo przeszklony (wszystkie szyby termoizolacyjne) z możliwością ewakuacji pacjenta i personelu przez szybę drzwi tylnych i bocznych. Szyba przednia z przyciemnianym pasem przy górnej krawędzi , dodatkowe elektryczne ogrzewanie szyby przedniej. Półki nad przednią szybą. Półka po stronie kierowcy wyposażona w min. 1 szt. gniazdo USB i 1 szt. gniazdo 12V. | Tak/Podać |  |  |  |
|  | Kabina kierowcy dwuosobowa zapewniająca miejsce pracy kierowcy zgodnie z PN EN 1789 lub równoważną. Sufitowe lampki do czytania dla kierowcy i pasażera, wnęka nad przednią szybą na radiotelefon, fotele kierowcy i pasażera wyposażone w regulowane podłokietniki i regulowane oparcia oraz przesuw wzdłużny. W kabinie kierowcy zamontowany uchwyt do stacji dokującej dla tabletu ZEBRA XPLORE. | Tak |  |  |  |
|  | W komorze silnika złącze rozruchowe (dodatkowy biegun dodatni) | Tak |  |  |  |
|  | Furgon-lakier w kolorze żółtym | Tak |  |  |  |
| 2 | Nadwozie przystosowane do przewozu min. 4 osób w pozycji siedzącej oraz 1 osoba w pozycji leżącej na noszach. | Tak |  |  |  |
| 3 | Wysokość przedziału medycznego min.1,85 m | Tak/Podać |  |  |  |
| 4 | Długość przedziału medycznego min. 3,20 m | Tak/Podać |  |  |  |
| 5 | Szerokość przedziału medycznego min.1,75 m | Tak/Podać |  |  |  |
| 6 | Drzwi tylne przeszklone otwierane na boki do kąta min. 260 stopni, wyposażone w ograniczniki położenia drzwi, wys. min. 1,80 m, kieszenie siatkowe na tylnych drzwiach. | Tak/Podać |  |  |  |
| 7 | Drzwi boczne prawe przeszklone, przesuwane, z otwieraną szybą, | Tak |  |  |  |
| 8 | Drzwi boczne prawe z fabrycznym systemem elektrycznym wspomagającym zamykanie drzwi (podać kod opcji producenta pojazdu bazowego tego wyposażenia). Stopień zewnętrzny, mechaniczny wysuwany/wsuwany przy otwarciu/zamknięciu drzwi. Stopień nie może być chowany do kasety. | Tak . |  |  |  |
| 9 | Uchwyt sufitowy dla pasażera w kabinie kierowcy | Tak |  |  |  |
| 10 | Zewnętrzne okna przedziału medycznego pokryte w 2/3 wysokości folią półprzeźroczystą. | Tak |  |  |  |
| 11 | Przegroda oddzielająca kabinę kierowcy od przedziału medycznego wyposażona w otwierane drzwi z oknem zgodnie z PN EN 1789 lub równoważną | Tak |  |  |  |
| 12 | Centralny zamek wszystkich drzwi (łącznie z drzwiami do zewnętrznego schowka) z alarmem obejmujący wszystkie drzwi pojazdu | Tak |  |  |  |
| 13 | Drzwi boczne lewe przesuwane do tyłu, bez szyby | Tak |  |  |  |
| 14 | Drzwi boczne lewe z fabrycznym systemem elektrycznym wspomagającym zamykanie drzwi (podać kod opcji producenta pojazdu bazowego tego wyposażenia). | Tak |  |  |  |
| 15 | Wzmocnione szyny drzwi przesuwnych prawych i lewych (podać kod opcji producenta pojazdu bazowego tego wyposażenia). | Tak/podać |  |  |  |
| 15 | Zewnętrzny schowek za lewymi drzwiami przesuwnymi z oświetleniem zapewniający mocowania: - 2 szt. butli tlenowych 10l z reduktorami, - krzesełka kardiologicznego z systemem płozowym, - noszy podbierakowych, - deski ortopedycznej dla dorosłych, - deski ortopedycznej dla dzieci, - materaca próżniowego, - szyn Kramera, - kamizelki unieruchamiającej typu KED, - min. 2 kasków ochronnych, - torby opatrunkowej z dostępem również z przedziału medycznego, - pojemnika reimplantacyjnego o pojemności min. 7l, z możliwością jego zasilania z instalacji 12V ambulansu, - pasów do desek, krzesełka i noszy oraz systemów unieruchamiających głowę, - wyposażenia technicznego (łom, łopata). | Tak |  |  |  |
| 16 | Poduszka powietrzna dla kierowcy i pasażera, dwie poduszki boczne dla kierowcy i pasażera | Tak |  |  |  |
| 17 | Stopień wejściowy tylny zintegrowany ze zderzakiem. | Tak |  |  |  |
| 18 | Stopień wejściowy do przedziału medycznego wewnętrzny pokryty wykładziną antypoślizgową z podświetleniem | Tak |  |  |  |
| 19 | Elektrycznie otwierane szyby boczne w kabinie kierowcy | Tak |  |  |  |
| 20 | Światła boczne pozycyjne | Tak |  |  |  |
| 21 | Dzielone wsteczne lusterka zewnętrzne elektrycznie podgrzewane i regulowane. | Tak |  |  |  |
| 22 | Kamera cofania oraz kamera w przedziale medycznym, wyświetlacz LCD w formie dodatkowego monitora zamontowany w kabinie kierowcy. | Tak |  |  |  |
| 23 | Układ wydechowy fabrycznie przedłużony do końca pojazdu przystosowany do pełnienia funkcji samochodu specjalnego sanitarnego | Tak |  |  |  |
| 24 | Elektrycznie podgrzewana szyba przednia (podać kod opcji producenta pojazdu bazowego tego wyposażenia). | TAK . |  |  |  |
| 25 | Przednie reflektory przeciwmgielne z funkcją doświetlania zakrętów | Tak |  |  |  |
| 26 | Zbiornik paliwa o pojemności min. 90 l. | Tak/Podać |  |  |  |
| 27 | Parametryzowany moduł specjalny pojazdu bazowego typu PSM, KFG, itp. do którego muszą być podłączone urządzenia elektryczne zabudowy specjalnej (podać kod opcji producenta pojazdu bazowego tego wyposażenia) | Tak/Podać |  |  |  |
| 28 | Radioodtwarzacz CD z głośnikami w kabinie kierowcy i przedziale medycznym, zasilany z 12V z eliminacją zakłóceń i anteną dachową ze wzmacniaczem antenowym. | Tak |  |  |  |
| 29 | Kabina kierowcy ma być wyposażona w panel wyposażony w przełączniki typu micro switch sterujący następującymi funkcjami (Zamawiający nie dopuszcza panelu z ekranem dotykowym): -sterowanie oświetleniem zewnętrznym (światła robocze) -sygnalizacja graficzna niskiego poziomu naładowania akumulatorów -sterowanie sygnalizacja uprzywilejowaną -sygnalizacja niedomknięcia którychkolwiek drzwi ambulansu, -sterowanie układem klimatyzacji, sterowanie układem ogrzewania dodatkowego niezależnego od pracy silnika -sygnalizacja podłączenia ambulansu do sieci 230V | Tak |  |  |  |
| 30 | Pojemnik reimplantacyjny o pojemności min. 7l zasilany z instalacji 12V/230V ambulansu z możliwością chłodzenia i grzania wyposażony w pasek do noszenia na ramieniu. | Tak/Podać |  |  |  |
| II. | SILNIK | -------------- | ---------------------------------------------- |  |  |
| 1 | Z zapłonem samoczynnym, wtryskiem bezpośrednim typu Common Rail lub równoważny, turbodoładowany, elastyczny, zapewniający przyspieszenie pozwalające na sprawną pracę w ruchu miejskim | Tak |  |  |  |
| 2 | Silnik o pojemności min. 1900 cm³ | Tak/Podać |  |  |  |
| 3 | Silnik o mocy min. 140 KW | Tak/Podać |  |  |  |
| 4 | Moment obrotowy min. 400 Nm | Tak/Podać |  |  |  |
| 5 | Norma emisji spalin Euro 6 lub Euro VI | Tak/Podać |  |  |  |
| III. | ZESPÓŁ PRZENIESIENIA NAPĘDU | -------------- | ----------------------------------------------- |  |  |
| 1. | Skrzynia biegów automatyczna (Zamawiający nie dopuszcza skrzyni półautomatycznej i zautomatyzowanej) | Tak |  |  |  |
| 2 | Min. 7-biegów do przodu i bieg wsteczny | Tak/Podać |  |  |  |
| 3 | Napęd 4x4 |  |  |  |  |
| 4 | • Min. prześwit 19 cm, • Min. kat natarcia 25º, • Min. kąt zejścia 16º, • Min. kat rampowy 20º | Tak/Podać |  |  |  |
| IV. | UKŁAD HAMULCOWY i SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA | -------------- | ----------------------------------------------- |  |  |
| 1 | Układ hamulcowy ze wspomaganiem, wskaźnik zużycia klocków hamulcowych | Tak |  |  |  |
| 2 | Z systemem zapobiegającym blokadzie kół podczas hamowania - ABS lub równoważny | Tak/Podać |  |  |  |
| 3 | Elektroniczny korektor siły hamowania | Tak |  |  |  |
| 4 | Z systemem wspomagania nagłego (awaryjnego) hamowania | Tak |  |  |  |
| 5 | Hamulce tarczowe na obu osiach (przód i tył), przednie wentylowane, | Tak |  |  |  |
| 6 | System stabilizacji toru jazdy typu ESP adaptacyjny tzn. uwzględniający obciążenie pojazdu, | Tak/Podać |  |  |  |
| 7 | System zapobiegający poślizgowi kół osi napędzanej przy ruszaniu typu ASR | Tak |  |  |  |
| 8 | System zapobiegający niespodziewanym zmianom pasa ruchu spowodowanym nagłymi podmuchami bocznego wiatru wykorzystujący czujniki systemu stabilizacji toru jazdy lub równoważny. | TAK |  |  |  |
| 9 | Asystent wspomagania ruszania pod górę | Tak |  |  |  |
| 10 | Czujnik deszczu i zmierzchu | Tak |  |  |  |
| 11 | Tempomat | Tak |  |  |  |
| 12 | W kabinie kierowcy kamera z czujnikiem monitorującym zmęczenie kierowcy | Tak |  |  |  |
| V. | ZAWIESZENIE |  |  |  |  |
| 1 | Fabryczne zawieszenie posiadające wzmocnione drążki stabilizacyjne obu osi (podać kod opcji producenta pojazdu bazowego tego wyposażenia). Zawieszenie przednie i tylne wzmocnione zapewniające odpowiedni komfort transportu pacjenta. | Tak |  |  |  |
| 2 | Zawieszenie gwarantujące dobrą przyczepność kół do nawierzchni, stabilność i manewrowość w trudnym terenie oraz zapewniające odpowiedni komfort transportu pacjenta | Tak |  |  |  |
| VI. | UKŁAD KIEROWNICZY | -------------- | ----------------------------------------------- |  |  |
| 1. | Ze wspomaganiem i regulacją kolumny kierowniczej w dwóch płaszczyznach. | Tak |  |  |  |
| VII. | OGRZEWANIE I WENTYLACJA | -------------- | ----------------------------------------------- |  |  |
| 1. | Fabryczne będące wyposażeniem pojazdu bazowego pomocnicze ogrzewanie elektryczne o maksymalnej mocy grzewczej min. 1,5 kW uzyskiwanej w czasie max. 1 min. od momentu uruchomienia silnika. | Tak |  |  |  |
|  | Ogrzewanie wewnętrzne postojowe – grzejnik elektryczny z sieci 230 V z możliwością ustawienia temperatury i termostatem, min. moc grzewcza 2000 W. | Tak/Podać |  |  |  |
| 2. | Mechaniczna wentylacja nawiewno – wywiewna | Tak |  |  |  |
| 3 | Niezależny od silnika system ogrzewania przedziału medycznego (typu powietrznego) z możliwością ustawienia temperatury i termostatem, o mocy min. 5,0 kW . umożliwiający ogrzanie przedziału medycznego zgodnie z PN EN 1789 pkt. 4.5.5.1 lub równoważną (podać markę i model) | Tak/Podać |  |  |  |
| 4 | Nagrzewnica wodna wpięta w układ chłodzenia silnika o maksymalnej mocy grzewczej min. 6 kW. | Tak/Podać |  |  |  |
| 5 | Otwierany szyberdach, pełniący funkcję doświetlania i wentylacji przedziału medycznego o minimalnych wymiarach 500 mm x 500 mm. (dopuszcza się szyberdach o wymiarach max. 900x600 mm) wyposażony w roletę oraz moskitierę. | Tak/Podać |  |  |  |
| 6 | Klimatyzacja dwuparownikowa i dwusprężarkowa tzn. oddzielna sprężarka i parownik dla kabiny kierowcy i oddzielna sprężarka i parownik dla przedziału medycznego. W przedziale medycznym klimatyzacja automatyczna tj. po ustawieniu żądanej temperatury systemy chłodzące lub grzewcze automatycznie utrzymują żądaną temperaturę w przedziale medycznym umożliwiając klimatyzowanie przedziału medycznego. | Tak |  |  |  |
| 7 | Dodatkowy fabryczny wodny dogrzewacz niezależny od pracy silnika o mocy min. 5 kW umożliwiający ogrzewanie przedziału medycznego oraz silnika (rozwiązanie fabryczne to znaczy producenta pojazdu bazowego i objęte jego gwarancją – podać kod opcji fabrycznej) | Tak/Podać |  |  |  |
| 8 | System oszczędzania energii polegający na możliwości ogrzewania i chłodzenia przedziału medycznego tylko przy zamkniętych wszystkich drzwiach a po ich otwarciu automatycznie wyłączający urządzenia. Po zamknięciu drzwi system automatycznie powraca do ustawionych parametrów termicznych. | Tak |  |  |  |
| III. | INSTALACJA ELEKTRYCZNA | -------------- | ----------------------------------------------- |  |  |
| 1 | Zespół 2 fabrycznych akumulatorów o łącznej pojemności min. 180 Ah do zasilania wszystkich odbiorników prądu. | Tak/Podać |  |  |  |
| 2 | Wzmocniony alternator spełniający wymogi obsługi wszystkich odbiorników prądu i jednoczesnego ładowania akumulatorów - min 180 A. | TAK (określić) |  |  |  |
| 3 | Automatyczna ładowarka akumulatorowa (zasilana prądem 230V) sterowana mikroprocesorem ładująca akumulatory prądem odpowiednim do poziomu rozładowania każdego z nich | Tak |  |  |  |
| 4 | Instalacja elektryczna 230 V: a) zasilanie zewnętrzne 230 V b) min. 2 zerowane gniazda w przedziale medycznym c) zabezpieczenie uniemożliwiające rozruch silnika przy podłączonym zasilaniu zewnętrznym d) zabezpieczenie przeciwporażeniowe e) przewód zasilający min. 10 m | Tak/Podać |  |  |  |
| 5 | Na zewnątrz pojazdu zamontowana wizualna sygnalizacja informująca o podłączeniu ambulansu do sieci 230V | Tak |  |  |  |
| 6 | Grzałka w układzie chłodzenia cieczą silnika pojazdu zasilana z sieci 230V | Tak |  |  |  |
| 7 | Instalacja elektryczna 12V w przedziale medycznym: - min. 4 gniazda 12 V w przedziale medycznym (w tym jedno 20A), do podłączenia urządzeń medycznych. - gniazda wyposażone w rozbieralne wtyki | Tak |  |  |  |
| 8 | Atestowana przetwornica prądu stałego 12V na zmienny 230V/50Hz o mocy ciągłej min. 1000VA (czysta sinusoida). W przedziale medycznym 2 oddzielne gniazda 230V zasilane z tej przetwornicy do obsługi sprzętu medycznego i drukarki systemu wymagających zasilania 230V w czasie jazdy, z możliwością wyłączenia napięcia. | Tak |  |  |  |
| 9 | Skrzynka bezpieczników instalacji przedziału medycznego zintegrowana ze ścianą działową za fotelem kierowcy lub pasażera z łatwym dostępem po odsunięciu fotela i sygnalizacją usterki bezpieczników oraz ich wymianą bez użycia narządzi. | Tak . |  |  |  |
| IX. | SYGNALIZACJA ŚWIETLNO-DŹWIĘKOWA I OZNAKOWANIE | -------------- | ----------------------------------------------- |  |  |
| 1 | Belka świetlna umieszczona na przedniej części dachu pojazdu wypełniona modułami świetlnymi LED koloru niebieskiego. W pasie przednim zamontowany głośnik o mocy min. 100 W, sygnał dźwiękowy modulowany - zmiana modulacji klaksonem, możliwość podawania komunikatów głosowych. | Tak |  |  |  |
| 2 | Belka świetlna umieszczona w tylnej części dachu pojazdu wypełniona modułami świetlnymi LED koloru niebieskiego, dodatkowe światła robocze LED do oświetlania przedpola za ambulansem | Tak |  |  |  |
| 3 | Włączanie sygnalizacji dźwiękowo-świetlnej realizowane z panelu sterującego lub manipulatora umieszczonego w widocznym, łatwo dostępnym miejscu na desce rozdzielczej kierowcy. | Tak |  |  |  |
| 4 | Światła awaryjne zamontowane na drzwiach tylnych włączające się po otwarciu drzwi widoczne przy otwarciu o 90, 180 i 260 stopni | Tak |  |  |  |
| 5 | Dodatkowe sygnały dźwiękowe pneumatyczne | Tak |  |  |  |
| 6 | Dwie niebieskie lampy LED na wysokości pasa przedniego, barwy niebieskiej, | Tak |  |  |  |
| 7 | Po dwa reflektory zewnętrzne LED po bokach pojazdu w górnej części ścian bocznych, do oświetlenia miejsca akcji, z możliwością włączania/wyłączania zarówno z kabiny kierowcy jak i z przedziału medycznego, włączające się automatycznie razem ze światłami roboczymi tylnymi po wrzuceniu biegu wstecznego przez kierowcę. | Tak |  |  |  |
| 8 | Oznakowanie pojazdu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 03.01.2023 r.: 1) wzorem graficznym systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne o średnicy 50 cm, umieszczonym na tylnych drzwiach oraz na dachu i po bokach, w tylnej części pojazdu; 2) napisem lustrzanym „AMBULANS” barwy czerwonej, o wysokości liter co najmniej 22 cm, umieszczonym z przodu pojazdu; dopuszczalne jest umieszczenie napisu „AMBULANS” barwy czerwonej, o wysokości liter co najmniej 10 cm także z tyłu pojazdu; 3) po bokach literą barwy czerwonej „P” – umieszczoną w okręgu o średnicy co najmniej 40 cm; grubość linii okręgu i liter wynosi 4 cm; 4) trzema pasami odblaskowymi: a) pasem typu 3 – barwy czerwonej, o szerokości co najmniej 15 cm, umieszczonym wokół dachu, b) pasem typu 3 – barwy niebieskiej, umieszczonym bezpośrednio nad pasem, o którym mowa w lit. c, c) pasem typu 3 – barwy czerwonej, o szerokości co najmniej 15 cm, umieszczonym między linią okien a nadkolami; 5) logotypem zawierającym nazwę dysponenta „Zespół Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku umieszczonym po bokach pojazdu w dolnej części drzwi kierowcy i pasażera. 6) kryptonimem zespołu ratownictwa medycznego określonym w wojewódzkim planie działania systemu, barwy czerwonej, o wysokości liter 10 cm, umieszczonym po bokach i z tyłu pojazdu, pod okręgami z oznaczeniem zespołu, D01 14 o których mowa w pkt 3 | Tak |  |  |  |
| X. | OŚWIETLENIE PRZEDZIAŁU MEDYCZNEGO | ------------- | -------------------------------------------------- |  |  |
| 1 | OŚWIETLENIE PRZEDZIAŁU MEDYCZNEGO -oświetlenie zgodne z PN EN 1789 pkt. 4.5.6 lub normą równoważną oraz charakteryzujące się parametrami nie gorszymi jak poniżej 1) światło rozproszone umieszczone po obu stronach górnej części przedziału medycznego min. 6 lamp sufitowych, z funkcja ich przygaszania na czas transportu pacjenta (tzw. oświetlenie nocne) 2) oświetlenie halogenowe regulowane umieszczone w suficie nad noszami punktowe (min. 2 szt.) 3) halogen zamontowany nad blatem roboczym | Tak/Podać |  |  |  |
| XI. | PRZEDZIAŁ MEDYCZNY I JEGO WYPOSAŻENIE | -------------- | ----------------------------------------------- |  |  |
| 1 | WYPOSAŻENIE PRZEDZIAŁU MEDYCZNEGO (pomieszczenia dla pacjenta)-pomieszczenie powinno pomieścić urządzenia medyczne wyszczególnione w zharmonizowanej normie PN EN 1789 lub równoważnej dla ambulansu typu C |  |  |  |  |
| 2 | 1/ Zabudowa specjalna na ścianie działowej (dopuszcza się zabudowę równoważną z opisaną funkcjonalnością pod warunkiem wykazania tej równoważności przez Wykonawcę – załączyć do oferty schemat zabudowy ściany działowej potwierdzony przez jednostkę badawczą): - szafka przy drzwiach prawych przesuwnych z blatem roboczym do przygotowywania leków wyłożona blachą nierdzewną (Zamawiający nie dopuszcza wyłożenia blatu tworzywem sztucznym), min. trzy szuflady na trzech poziomach, w jednej z szuflad miejsce i system mocowania drukarki systemu SWD PRM z zasilaniem 12V/230V oraz złączem USB (Zamawiający dopuszcza montaż drukarki w certyfikowanym uchwycie na ścianie działowej nad blatem roboczym), w dwóch szufladach system przesuwnych przegród porządkujący przewożone tam leki. - dodatkowa szuflada/szafka na narkotyki zamykana na klucz, - miejsce na pojemnik na zużyte igły, - wysuwany kosz na odpady, - termobox – elektryczny ogrzewacz płynów infuzyjnych, - miejsce i system mocowania plecaka ratunkowego z dostępem zarówno z zewnątrz jak i z wewnątrz przedziału medycznego, - jeden fotel dla personelu medycznego obrotowy o kąt min. 90 stopni mocowany do podłogi umożliwiający nieskrępowane obejście noszy jak i bezproblemowe przejście do kabiny kierowcy, posiadający możliwość dosunięcia lub odsunięcia do/od wezgłowia noszy w zakresie umożliwiającym prawidłowe wykonywanie czynności medycznych przy pacjencie (np. intubowanie), wyposażony w zintegrowane bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa, zagłówek i regulowany kąt oparcia pleców. - przy drzwiach bocznych zamontowany panel sterujący oświetleniem roboczym po bokach i z tyłu ambulansu oraz oświetleniem przedziału medycznego | Tak |  |  |  |
|  | 2/ Zabudowa specjalna na ścianie prawej (dopuszcza się zabudowę równoważną z opisaną funkcjonalnością pod warunkiem wykazania tej równoważności przez Wykonawcę – załączyć do oferty schemat zabudowy ściany działowej potwierdzony przez jednostkę badawczą): - min. dwie podsufitowe szafki z przezroczystymi frontami otwieranymi do góry i podświetleniem uruchamianym automatycznie po ich otwarciu, wyposażonymi w cokoły zabezpieczające przed wypadnięciem przewożonych tam przedmiotów oraz przegrody do segregacji przewożonego tam wyposażenia. - podsufitowa szafka z półką zamykana roletą - min. jeden fotel dla personelu medycznego, obrotowy w zakresie kąta 90 stopni (umożliwiający jazdę przodem do kierunku jazdy jak i wykonywanie czynności medycznych przy pacjencie na postoju), wyposażony w dwa podłokietniki, zintegrowane 3 – punktowe bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa, regulowany kąt oparcia pod plecami, zagłówek, składane do pionu siedzisko. - uchwyt na butlę tlenową o min. pojemności 400l przy ciśnieniu 150 at. - uchwyty ułatwiające wsiadanie; przy drzwiach bocznych i drzwiach tylnych, - przy drzwiach tylnych zamontowany panel sterujący oświetleniem roboczym po bokach i z tyłu ambulansu oraz oświetleniem przedziału medycznego | Tak |  |  |  |
|  | 3/ Na prawej ścianie przy fotelu zamontowany uchwyt (uchylny/otwierany) na drugi plecak ratunkowy umożliwiający korzystanie z zawartości plecaka po jego otwarciu przez osobę siedzącą na fotelu. Uchwyt w pozycji zamkniętej jako system podtrzymujący wyposażenie w przedziale medycznym odpowiada wymogom: normy PN EN 1789 w zakresie pkt. 4.5.8 i 5.3. lub normy równoważnej oraz jest elementem cało pojazdowej homologacji oferowanej marki i modelu ambulansu | Tak |  |  |  |
|  | 4/ Zabudowa specjalna na ścianie lewej (dopuszcza się zabudowę równoważną z opisaną funkcjonalnością pod warunkiem wykazania tej równoważności przez Wykonawcę – załączyć do oferty schemat zabudowy ściany działowej potwierdzony przez jednostkę badawczą): - min. trzy podsufitowe szafki z przezroczystymi frontami otwieranymi do góry i podświetleniem uruchamianym automatycznie po ich otwarciu, wyposażonymi w cokoły zabezpieczające przed wypadnięciem przewożonych tam przedmiotów oraz przegrody do segregacji przewożonego tam wyposażenia, - pod szafkami panel z gniazdami tlenowymi (min. 2 szt.) i gniazdami 12V (min. 3 szt.), - system min. dwóch paneli służących do zamocowania sprzętu medycznego (defibrylator, respirator, pompa infuzyjna dwustrzykawkowa). System przesuwu musi odbywać się w każdym momencie eksploatacji . - szafa z pojemnikami i szufladami do uporządkowanego transportu - i segregacji leków, miejscem na torbę ratunkową, miejscem zamontowania ssaka elektrycznego i gniazdem 12V, zamykana roletą, u dołu szafki kosz na odpady medyczne, - nad szafką duży płaski panel informacyjny umożliwiający umieszczenie materiałów informacyjnych dotyczących; procedur medycznych, dawkowania leków, procedur dezynfekcji przedziału medycznego i jego wyposażenia posiadający funkcję tablicy suchościeralnej w celu zapisywania na bieżąco pozyskiwanych podczas akcji ratunkowej informacji o pacjencie, - mocowanie urządzenia do masażu klatki piersiowej o masie do 12 kg zgodne z PN EN 1789 lub równoważną na lewej ścianie - lodówka sprężarkowa o poj. ok 7 l do transportu leków z możliwością chłodzenia do +4 ºC (+/- 1,5 ºC) z możliwością płynnej regulacji parametrów termicznych i wyświetlaczem aktualnie utrzymanej temperatury, z łatwym dostępem poprzez drzwi wykonane ze stali nierdzewnej otwierane o kąt 180 stopni. | Tak/Podać |  |  |  |
| 3 | Uchwyt do kroplówki na min. 3 szt. mocowane w suficie, uchwyt do pompy infuzyjnej Ascor AP14 zgodny z PN EN 1789 lub normą równoważną. | Tak |  |  |  |
| 4 | Zabezpieczenie wszystkich urządzeń oraz elementów wyposażenia przed przemieszczaniem się w czasie jazdy, gwarantujące jednocześnie łatwość dostępu i użycia. | Tak |  |  |  |
| 5 | Centralna instalacja tlenowa: a) z zamontowanym na ścianie lewej panelem z min. 2 punktami poboru typu AGA (oddzielne gniazda pojedyncze), b) sufitowy punkt poboru tlenu zamontowany w specjalnej wnęce przystosowanej do montażu respiratora, z regulacją przepływu tlenu przez przepływomierz ścienny zamontowany obok przedniego fotela na ścianie prawej przedziału medycznego; c) 2 szt. butli tlenowych 10 litrowych w zewnętrznym schowku, 2 szt. reduktorów wyposażonych w manometry, manometry reduktorów zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, d) konstrukcja zapewniająca możliwość swobodnego dostępu z wnętrza ambulansu do zaworów butli tlenowych oraz obserwacji manometrów reduktorów tlenowych bez potrzeby zdejmowania osłony. e) uchwyt na butle tlenową 2,7 l. w tylnej części zabudowy medycznej | Tak |  |  |  |
| 6 | Uchwyty ścienne i sufitowe dla personelu | Tak |  |  |  |
| 7 | Dedykowana laweta pod nosze z przesuwem bocznym. | Tak |  |  |  |
| 8 | Instalacja do podłączenia modułu GPS Teltonica FMC640 w systemie SWD PRM - antena GPS 1575 MHz o wzmocnieniu pow. 25 dbi wraz z okablowaniem o długości min. 6 mb zakończonych wtykiem kablowym SMA - antena GSM w paśmie GPRS, GSM, LTE o wzmocnieniu 5 dbi i długości kabla min. 6 mb zakończonych wtykiem SMA - przyłącze elektryczne do modułu GPS Teltonica FMC640 | Tak/Podać |  |  |  |
| 9 | Kabina kierowcy wyposażona w instalację elektryczną dla dwóch radiotelefonów (stacjonarnego i przenośnego) wraz z radiotelefonami | Tak |  |  |  |
| 10 | Wmontowana dachowa krótka antena radiotelefonu o parametrach: a) zakres częstotliwości 168-170 Mhz b) impedancja wejścia 50 Ohm c) współczynnik fali stojącej 1,6 d) charakterystyka promieniowania dookólna AMBULANS ŁĄCZNOŚĆ RADIOWA W ambulansie powinny być zainstalowane 2 sztuki radiotelefonów VHF radiotelefon przewoźny oraz przenośny wraz zainstalowanymi niezbędnymi antenami. RADIOTELEFON PRZEWOŹNY : zakres pracy VHF 136-174Mhz, możliwość pracy analogowej z modulacją 12K0F3E oraz cyfrowej w standardzie DMR a w nim samo przełączania się (roamingowania) pomiędzy stacjami przekaźnikowymi, powinien posiadać możliwość pozycjonowania GPS wbudowanego w radiotelefonie oraz poprzez dołączoną bezpośrednio do niego antenę tego systemu, moc nadajnika regulowana 1-25W - zamontowany na stałe, podłączony do instalacji elektrycznej pojazdu 12V - dołączonymi do niego dwoma antenami. Antena VHF zamontowana na dachu pojazdu, zestrojona do częstotliwości 168.900Mhz charakterystyka promieniowania dookólna, polaryzacja pionowa impedancja 50 Ohm. Antena systemu GPS zamontowana na dachu pojazdu współpracująca bezpośrednio z zamontowanym radiotelefonem. RADIOTELEFON PRZENOŚNY : zakres pracy VHF 136-174Mhz, do radiotelefonu podłączona fabryczna antena, możliwość pracy analogowej z modulacją 12K0F3E oraz cyfrowej w standardzie DMR. Moc nadajnika regulowana 1-5W -do radiotelefonu w kabinie kierowcy powinna być zamontowana na stałe ładowarka podłączona do instalacji elektrycznej pojazdu 12V Do wszystkich wymienionych wyżej środków powinny być dołączone przez producenta opakowania, instrukcje, opisy techniczne oraz aktualne deklaracje zgodności. W ambulansie oddanym do użytku radiotelefony powinny być zaprogramowane według poniższej tabeli: Nr kanał; Nazwa kanału; Częstotliwość Rx MHz; CTCSS Rx; Częstotliwość Tx MHz; CTCSS Tx HZ. 1; Szpital Kłodzko 1; 168.550; -; 168.550; -. 2; Szpital Kłodzko 2; 168.600; -; 168.600; -. 3; Szpital Kłodzko 3; 168.6125; -; 168.6125; -. 4; Szpital Kłodzko 4; 168.6375; -; 168.6375; -. 5; Szpital Kłodzko 5; 168.6875; -; 168.6875; -. 6; Szpital Kłodzko 6; 168.700; -; 168.700; -. 7; Szpital Kłodzko 7; 168.7125; -; 168.7125; -. 8; Szpital Kłodzko 8; 168.800; -; 168.800; -. 9; Szpital Kłodzko 9; 169.100; -; 169.100; -. 10; Ogólnopolski; 169.000; 186.2; 169.000; 186.2. 11; Ogólnopolski rezerwa; 168.5625; 110.9; 168.5625; 110.9. 12; B112; 164.650; -; 164.650; -. Radiotelefon Przewoźny – moc nadajnika ustawiona na 10W Radiotelefon przenośny – moc nadajnika ustawiona na 2W | Tak |  |  |  |
| XIII. | DODATKOWE WYPOSAŻENIE POJAZDU | ------- | ----------------------------------------------- |  |  |
| 1 | Dodatkowa gaśnica w przedziale medycznym | Tak |  |  |  |
| 2 | Urządzenie do wybijania szyb w przedziale medycznym. | Tak |  |  |  |
| 3 | W kabinie kierowcy przenośny szperacz akumulatorowo sieciowy z możliwością ładowania w ambulansie | Tak |  |  |  |
| 4 | Dwa trójkąty ostrzegawcze, komplet kluczy, podnośnik samochodowy | Tak |  |  |  |
| 5 | Komplet dywaników gumowych w kabinie kierowcy | Tak |  |  |  |
| 6 | Zbiornik paliwa w ambulansie przy odbiorze ma być napełniony powyżej stanu ,,rezerwy” | Tak |  |  |  |
| 7 | Serwis zabudowy specjalnej (łącznie z wymaganymi okresowymi przeglądami zabudowy) sanitarnej realizowany w siedzibie Zamawiającego. | Tak |  |  |  |
| 8 | Czujniki ciśnienia w oponach. | Tak |  |  |  |
| 9 | Intercom umożliwiający komunikację kabiny kierowcy z przedziałem medycznym | Tak |  |  |  |
| 10 | Fabryczny system multimedialny z ekranem min. (10 cali) z możliwością obsługi z kierownicy ze zintegrowaną nawigacją. Integracja smartfona przy użyciu systemu Android Auto, Apple CarPlay lub interfejs Bluetooth z funkcją zestawu głośnomówiącego, umożliwiającą kierowcy rozmowę przez telefon podczas jazdy (objęty gwarancją pojazdu bazowego) | Tak |  |  |  |
| 11 | Pakiet parkowania z kamerą 360° z asystentem parkowania do prędkości wynoszącej 10 km/h ostrzega wizualnie i dźwiękowo przed przeszkodami przed i za pojazdem(objęty gwarancją pojazdu bazowego) | Tak |  |  |  |
| 12 | Bezpieczny dla ludzi sposób dezaktywacji patogenów obecnych w pomieszczeniu. Urządzenie zamontowane na stałe powinno działać bezustannie również podczas transportu pacjenta przy obecności personelu medycznego. Możliwość ręcznego wyłączenia urządzenia. Technologia zastosowana w urządzeniu powinna zapewniać dezaktywację wirusów, bakterii, grzybów, pleśni i związków organicznych obecnych w powietrzu. Urządzenie powinno być skuteczne zarówno przeciwko kolifagowi MS-2 (surogat Norowirusa - jest to wirus bez otoczki), jak i wirusom z otoczką lipidową jak SARS-CoV-2. Urządzenie powinno być też skuteczne w dezaktywacji wirusa grypy, czy innych wirusów przenoszących się drogą kropelkową. | Tak/Nie |  |  |  |
| 13. | Ambulans fabrycznie wyposażony w pełnowymiarowe koło zapasowe i dodatkowo komplet 4 kół tej samej marki co zamontowane na osiach pojazdu. W przypadku dostawy w sezonie letnim, dodatkowy komplet opon zimowych; w przypadku dostawy w sezonie zimowym dodatkowy zestaw opon letnich Ambulans wyposażony w fartuchy przeciwbłotne przednie i tylne (tzw. chlapacze). | Tak |  |  |  |
| XIV. | GWARANCJA | -------------- | ------------------------------------------- |  |  |
| 1 | Gwarancja mechaniczna – min. 24 miesięcy bez limitu km | Tak (określić ilość miesięcy) |  |  |  |
| 2 | Gwarancja na powłoki lakiernicze ambulansu – min. 24 miesiące | Tak (określić ilość miesięcy) |  |  |  |
| 3 | Gwarancja na perforację – min. 120 miesięcy | Tak (określić ilość miesięcy) |  |  |  |
| 4. | Gwarancja na zabudowę medyczną – min. 36 miesięcy | Tak (określić ilość miesięcy) |  |  |  |
| 5. | Podać adres najbliższego serwisu pojazdu bazowego oferowanej marki ambulansu | Podać |  |  |  |
| 6. | Podać adres najbliższego serwisu zabudowy specjalnej oferowanego ambulansu. | Podać |  |  |  |
| XV | DODATKOWE WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO |  |  |  |  |
| 1 | Gwarancja dostarczenia do siedziby Zamawiającego ambulansu zastępczego o parametrach równoważnych, jeśli czas naprawy ambulansu zabudowy, który uległ awarii będzie przekraczał 5 dni. | Tak |  |  |  |
| 2 | Reakcja serwisu zabudowy specjalnej sanitarnej na zgłoszoną awarię w dni robocze w ciągu 48 godzin od jej zgłoszenia tzn. rozpoczęcie naprawy w siedzibie Zamawiającego w czasie nie krótszym jak 48 godziny od zgłoszenia. | Tak |  |  |  |

| XVI | WYPOSAŻENIE MEDYCZNE AMBULANSU |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | NOSZE MONOBLOKOWE ELEKTRYCZNE |  |  |
| 1 | Wielofunkcyjne samojezdne nosze monoblokowe zgodne normą PN:EN 1865-2 lub równoważną, z ruchomą podstawą z przesuwem bocznym zgodnie z normą PN:EN 1865-5 lub równoważną. Fabrycznie nowe rok produkcji min. 2025 r. Prosimy o dołączenie certyfikatów zgodności do oferty. | Tak |  |
| 2 | Nosze z automatycznym, hydrauliczno - elektrycznym systemem podnoszenia, obniżania noszy z pacjentem oraz załadunkiem noszy z/do ambulansu , eliminujący konieczność ręcznego podnoszenia pacjenta wraz z noszami. | Tak |  |
| 3 | Materac noszy powinien: - być wykonany z mocnego materiału, odpornego na bakterie, grzyby, plamy i zgniliznę, łatwego do czyszczenia, zmywalnego, odpornego na wodę , olej napędowy, itp. ; - posiadać powierzchnie antypoślizgową, nie absorbującą krwi i płynów, odporną na środki dezynfekujące; - w środkowej części dodatkowo stabilizować miednicę w trakcie transportu pacjenta; -umożliwiać ustawienie wszystkich dostępnych pozycji transportowych. Dodatkowe wyposażenie: Uprząż pediatryczna do transportu dzieci. Zamawiający nie określa wymogów w zakresie wagi przewożonego dziecka. | Tak |  |
| 4 | Konstrukcja noszy wraz z systemem umożliwiającym ich poszerzenie w sposób bezpieczny i wygodny dla pacjenta, spełniające normę PN:EN 1865 - 2 lub równoważną. | Tak |  |
| 5 | Regulowane poręcze boczne, składane na boki, umożliwiające powiększenie powierzchni dla pacjenta do minimum 82 cm szerokości. Ze względu na różny kształt poręczy bocznych Zamawiający nie określa na jakiej długości ma być poszerzone leże noszy. | Tak |  |
| 6 | W zestawie komplet dwóch akumulatorów ( praca + zapas ) z ładowarką. Ładowanie akumulatorów z zasilania 12V i 230 V AC W komplecie uchwyt/mocowanie dodatkowej ładowarki do zamontowania w ambulansie i zasilania z instalacji elektrycznej 12V / 230V Wskaźnik stanu naładowania akumulatora. Zamawiający dopuszcza akumulator zamontowany na stałe lub z możliwością wymiany z użyciem narzędzi. Zamawiający dopuszcza również konstrukcję umożliwiającą szybką wymianę akumulatora bez konieczności używania narzędzi z pacjentem na noszach. Zamawiający nie określa minimalnej ilości cykli podnoszenia pacjenta bez konieczności ładowania akumulatora. Zamawiający nie określa minimalnej wymaganej pojemności akumulatora. Możliwość wymiany akumulatora bez użycia narzędzi z pacjentem na noszach . System bezprzewodowego, indukcyjnego ładowania akumulatora noszy po wpięciu w mocowanie. | Tak |  |
| 7 | Konstrukcja noszy bezpieczna dla pacjenta i użytkownika, ma zapobiegać uszkodzeniom ciała. | Tak |  |
| 8 | System ręcznego podnoszenia, opuszczania, załadunku i wyładunku noszy działający zarówno przy naładowanych jak i rozładowanych akumulatorach. | Tak |  |
| 9 | Bezpieczne obciążenie noszy min. 315 kg. | Tak |  |
| 10 | Dopuszczalna waga noszy max. 75 kg. wraz z akumulatorem oraz uchwytem na kroplówki. Nosze zgodnie z normami :PN-EN 1865-3 lub równoważny ( nosze o zwiększonej wytrzymałości stosowane do dużych obciążeń – bariatryczne); PN-EN 1865-2 lub równoważny ( nosze z zasilaniem elektrycznym)oraz potwierdzenie spełnienia dynamicznej normy zderzeniowej PN-EN 1789 lub równoważny, Dokumenty potwierdzające spełnienie w/w norm wystawione przez niezależną jednostkę notyfikacyjną ( załączyć do ofert) | Tak |  |
| 11 | Przystosowane do prowadzenia reanimacji, wyposażone w twardą płytę na całej długości noszy. | TAK |  |
| 12 | Trwałe graficzne oznakowanie elementów związanych z obsługą noszy. | TAK |  |
| 13 | Płynna regulacja nachylenia oparcia pod plecy do minimum 75°. | TAK |  |
| 14 | Płynna automatyczna regulacja na wszystkich wysokościach. | TAK |  |
| 15 | Stabilizator głowy pacjenta. | TAK |  |
| 16 | Nosze wyposażone w 4 kółka obrotowe w zakresie 360° z min. 15 cm średnicą, min. 2 kółka wyposażone w hamulce. | TAK |  |
| `17 | 2 koła z systemem blokady toczenia (koła kierunkowe). | TAK |  |
| 18 | Skracana część ramy noszy celem ułatwienia manewrowania w wąskich przestrzeniach. | TAK |  |
| 19 | Całkowita długość noszy min. 200 cm. | TAK |  |
| 20 | Szerokość całkowita noszy min. 50 cm. | TAK |  |
| 21 | Całkowita długość noszy po skróceniu max 160 cm długości. | TAK |  |
| 22 | Całkowita długość noszy po skróceniu mniejsza niż 160 cm. | TAK |  |
| 23 | Składany teleskopowo wieszak na płyny infuzyjne. | TAK |  |
| 24 | Nosze wyposażone w zagłówek umożliwiający ich przedłużenie w celu transportu pacjenta o wyższym wzroście. | TAK |  |
|  | System mocowania noszy z możliwością jego montażu bezpośrednio do podłogi ambulansu lub lawety umożliwiający załadunek i rozładunek pacjenta bez wysiłku fizycznego o udźwigu minimum nawet w sytuacji jego awarii. System załadunku zgodny z normą PN-EN 1865-5 ( certyfikat załączyć do oferty) oraz normą zderzeniową PN-EN 1789 | TAK |  |
| 25 | Wymagany paszport techniczny, karta gwarancyjna instrukcja obsługi w języku polskim. | TAK |  |
| 26 | Możliwość mycia ciśnieniowego noszy. Stopień ochrony: IP 66 lub IPX 6. | Tak |  |
| 27 | Okres gwarancji na nosze i system załadunku min. 48 miesięcy Gwarancja obejmuje nosze z osprzętem | Tak |  |
| 28 | Liczba gwarancyjnych przeglądów serwisowych: według zaleceń producenta. Dodatkowy jeden bezpłatny przegląd przed upływem gwarancji. | Tak |  |
| 29 | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii w okresie gwarancji: max. 72 godziny. Zgłaszanie usterek w okresie gwarancyjnym w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach: 7-15 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. | Tak |  |
| 30 | Czas usunięcia awarii w okresie gwarancji: max 14 dni roboczych. | Tak |  |
| 31 | W okresie trwania gwarancji na nosze Zamawiający wymaga pozostawienia w siedzibie Zamawiającego do jego dyspozycji 1 szt. kompletnych noszy elektrycznych zastępczych wraz z układem ładowania umożliwiającym ładowanie akumulatora, które będą przez Zamawiającego używane w trakcie usuwania awarii, trwania napraw i przeglądów noszy zamontowanych w ambulansie. Nosze zastępcze muszą być identyczne jak nosze zamontowane w oferowanych ambulansach (ten sam model). | Tak |  |
| 32 | Czas naprawy gwarancyjnej przedłuża okres gwarancji liczony od momentu zgłoszenia. Minimalna liczba napraw powodująca wymianę urządzenia na nowe 3-naprawy w okresie gwarancyjnym. Szkolenie personelu z zakresu użytkowania oraz min. 1 osoby z działu technicznego – z obsługi technicznej urządzenia. Szkolenie potwierdzone zaświadczeniem lub certyfikatem dla pracownika technicznego. Dostępność części zamiennych i opieka serwisowa przez min.7 lat po upływie gwarancji. Gwarancja na nosze min.24 miesiące. Przeglądy w okresie gwarancji wliczone w cenę oferty. | Tak |  |
|  | Krzesełko płozowe |  |  |
| 1 | - - wykonane z materiału odpornego na korozję lub z materiału zabezpieczonego przed korozją - - wyposażone w system płozowy do transportu pacjenta po schodach - - wyposażone w siedzisko i oparcie mocowane fabrycznie na stałe z twardego materiału typu ABS o wysokiej odporności na ścieranie, pęknięcia, odporne na bakterie, grzyby, zmywalne i umożliwiające dezynfekcję - - możliwość złożenia do transportu w ambulansie - - wysuwane uchwyty przednie blokowane w 3 pozycjach - - wyposażone 4 koła o szerokości 30mm w tym 2 obrotowe w zakresie 360° - - średnica tylnych kół120 mm - - średnica przednich kół 100 mm - - 2 hamulce na tylnych kołach - - uchylne rączki tylne, blokowane - - wysuwany uchwyt ramy oparcia blokowany w 2 pozycjach - - kąt pomiędzy płozami, a ramą krzesełka ≥ 30˚ - - rozstaw zewnętrzny płóz 37 cm - - stabilizator głowy pacjenta - - podnóżek na stopy pacjenta zintegrowany o wymiarze 7 cm x 30 cm - - 3 pasy poprzeczne - - waga krzesełka z zainstalowanym system płozowym 14.9 kg - - maksymalne wymiary po złożeniu: 96 cm x 52 cm x max 20 cm - - udźwig 227 kg - - dopuszczone do mycia ciśnieniowego (potwierdzenie w instrukcji obsługi) - możliwość instalacji akcesoriów w dowolnym momencie: - uchwyt na butlę tlenową - uchwyt na płyny infuzyjne - dodatkowy rozkładany podnóżek - Deklaracja zgodności CE | Tak |  |
|  | - WIDEOLARYNGOSKOP |  |  |
| 2 | - 3,5 calowy, kolorowy wyświetlacz LED w rozdzielczości 640 x 480, - wysokiej rozdzielczości kamera (2 mega piksele) z szerokim zakresem widzenia w zakresie 66 stopni, - źródło światła: 3 diody LED, barwa biała, - waga urządzenia – około 250 g, - ładowalna bateria litowa, - czas pracy baterii do 200 minut, - stopień ochrony względem płynów IPX8, - port micro USB do ładowania i przesyłania materiałów między wideolaryngoskopem a innymi urządzeniami, - miejsce na kartę SD (pamięć wewnętrzna) do 32 GB, - port micro HDMI do łączenia z urządzeniami z portem HDMI (np. telewizor, monitor). - port micro HDMI do łączenia z urządzeniami z portem HDMI (np. telewizor, monitor). - - minimum 3 łyżki jednokrotnego użytku: 2 MAC (dzieci),MAC(dorośli), 4 MAC (trudna intubacja), - solidna walizka ochronna do transportu, - ładowarka na USB / lub do gniazdka, - instrukcja obsługi w języku polskim, - gwarancja producenta na 12 miesięcy z możliwością płatnego - przedłużenia. | Tak |  |
|  | - PLECAK RATOWNICZY |  |  |
| 3 | - Plecak ratowniczy z trzema kieszeniami przednimi oraz trzema bocznymi - wzmocniony i wyściełany - przejrzyste rozmieszczenie potrzebnych akcesoriów ratunkowych - możliwość dodatkowego doposażenia w oddzielnie dostępne torby modułowe - saszetki modułowe można zamocować we wnętrzu na rzepy - - wbudowane w obramowanie elastyczne pętelki i przezroczyste kieszonki na akcesoria - - dwa wygodne, zdejmowane i regulowane pasy naramienne - - Wymiary: 57 x 53,5 x 33 cm (wys. x szer. x gł.) - - maksymalna pojemność: 68 l - - waga: 3,5 kg - - łatwy do pielęgnacji, wytrzymały materiał - - wyraźny efekt ostrzegawczy dzięki paskom odblaskowym po pięciu stronach - - podbity metalowymi nóżkami, które zapewniają odstęp np. od brudnego podłoża - - wyposażony w wysokiej jakości, lekko pracujące zamki błyskawiczne - - dostarczany z panelem środkowym WK Infuzja /Intubacja - -do przejrzystego rozmieszczenia akcesoriów do intubacji i infuzji - - z łatwego do utrzymania w czystości, wytrzymałego materiału - wymiary: 48 x 33,5 x 9,5 cm (wys. x szer. x gł.) - - Pojemność: do 15,2 l - - Waga: do 1,30 kg - - zestaw toreb modułowych - - wytrzymały, łatwy do utrzymania w czystości materiał - - kompatybilny z plecakiem - do przejrzystego rozmieszczenia materiałów ratunkowych - - również do plecaków bez systemu mocowania na rzepy - - materiał odporny na działanie środków do dezynfekcji - - z wytrzymałymi, lekko pracującymi zamkami błyskawicznymi - - doskonały do codziennego użytku przez ratowników medycznych | Tak |  |
|  | - PŁACHTA TRANSPORTOWA |  |  |
| 4 | # Nosze płachtowe z kieszenią na nogi 80cm. x 200cm. Wysoka nośność umożliwiająca transport pacjentów, których nie można przenieść na innym urządzeniu. - kieszeń na nogi gwarantująca bezpieczeństwo podczas transportu po schodach. - wyprodukowane z łatwozmywalnego i dezynfekowalnego materiału - nosze mają być lekkie i wygodne w użytkowaniu, zajmujące niewiele miejsca podczas transportu oraz przechowywania. - wzmocnione poprzecznymi pasami z ośmioma uchwytami do przenoszenia pacjenta - umiejscowiona kieszeń na nogi. - dopuszcza się +/- 2 cm różnicy w długości. | Tak |  |