## Pakiet nr 1-3
Załącznik nr 1 do SWZ – Formularz cenowy, opis przedmiotu zamówienia – zestawienie wymagań i oferowanych przedmiotów i parametrów INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA 1. Wykonawca winien określić, dla poszczególnych pozycji ofertowych, ceny jednostkowe netto oraz stawkę procentową VAT, a następnie obliczyć dla poszczególnych pozycji ofertowych wartość netto przez przemnożenie ceny jednostkowej netto (kolumna cena netto) przez ilość/j.m oraz dla poszczególnych pozycji ofertowych wartość brutto przez przemnożenie wartości netto danej pozycji przez stawkę procentową VAT (uzyskany iloczyn dodać do wartości netto danej pozycji). Suma wartości (odpowiednio: netto /brutto) poszczególnych pozycji ofertowych z kolumn (odpowiednio: wartość netto / wartość brutto) stanowić będzie wartość (netto, brutto) dla pozycji RAZEM. Wszystkie wartości, Wykonawca zobowiązany jest kalkulować i wpisywać w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku. 2. Wykonawca powinien wycenić wszystkie pozycje wchodzące w skład pakietu (części zamówienia) – pod rygorem odrzucenia oferty. 3. Wykonawca ma obowiązek wypełnić w tabeli – kolumnę: „Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta” dla każdej pozycji pakietu, w którym składa ofertę poprzez podanie odpowiednio nazwy handlowej, nazwy producenta, numeru katalogowego producenta; w przypadku, gdy przedmiot zamówienia oznaczony jest jedynie jedną z wymaganych informacji wykonawca podaję tę informację.
Pakiet nr 1
Lp. | NAZWA | JM | ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | Serweta minimalny rozmiar 210 x 310 cm, wykonana z mocnej, przeźroczystej folii polietylenowej o gramaturze 50g/m2, w środkowej części na całej długości wzmocnienie chłonne o minimalnej szerokości 95cm, tworząc laminat trzywarstwowy o gramaturze 95 /m2.Posiada dwa otwory o średnicy 14cm wypełnione folią chirurgiczną o grubości min. 25 mikronów. Odległość między średnicami otworów 26-30cm,otwory umieszczone na serwecie w okolicach klatki piersiowej w taki sposób, aby dalsza część serwety zapewniała okrycie pacjenta powyżej jego głowy, odległość (wzdłuż długoście serwety) mierzona od średnicy otworów do jednego (krótszego) boku serwety 115cm +/-5cm. Do okoła otworów dodatkowy pad wysoko chłonny o wymiarach 100x150cm i gramaturze 80 g/m2, elastyczność serwety ozwalające na dokładne i równomierne okrywanie pacjenta, zabiegu, trwałość połączenia serwety z warstwą chłonna, elastyczność folii pozwalająca na dobre przyleganie do skóry pacjenta przez cały czas trwania zabiegu, łatwość w usuwaniu po zabiegu ze skóry pacjenta, materiał warstwy chłonnej, wytrzymałość serwety, odporność na przenikanie cieczy. Sterylny fartuch chirurgiczny Standard Pełnobarierowy, wykonany z miękkiej, bezwonnej i przewiewnej włókniny SMMS o gramaturze 35 g/m2. Rękawy typu reglan zakończone miękkimi mankietami poliestrowymi o długości min. 5cm, niepowodującymi ucisku na skórę. Fartuch wyposażony w 2 troki zewnętrzne i 2 wewnętrzne, troki zewnętrzne połączone kartonikiem. Fartuch złożony w sposób zapewniający zachowanie sterylności z przodu i z tyłu operatora, w okolicy szyi zapięcie na rzep. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Bezpośrednio na fartuchu informacja o rozmiarze w postaci nadruku. Fartuch spełniający wymagania EN 13795-1:2019. Odporność na przenikanie cieczy ≥56cm H2O, odporność na rozerwanie na sucho/mokro: ≥205kPa, odporność na rozciąganie na sucho/mokro ≥ 62N, odporność na przeniknie drobnoustrojów 2,9 IB, pylenie ≤2,1log10, czystość mikrobiologiczna ≤24CFU/100cm3. Fartuch oznaczony literowo i w centymetrach, XL - 145cm. Osłona na aparaturę - 1 sztuka, Ø140 cm.Wykonana z transparentnej folii polietylenowej o grubości 40µm, ściągnięta elastyczną gumką 100-240cm.Ściereczki chłonne - 2 sztuki, rozmiar: min 30x30cm. Jałowa serweta na stół do instrumentarium 150x190cm, szt 1, wzmocnienie 75x190cm. Wykonana z nieprzemakalnej folii polietylenowej o grubości 50μm z dodatkowym wzmocnieniem włókninowym o łącznej gramaturze 76,6g/m2. Materiał spełnia wymagania wysokie normy EN 13795-1:2019. Odporność na penetrację płynów min. 236cm H2O, odporność na rozerwanie na sucho/mokro min. 136,8/139,8 kPa. ,zestaw zaopatrzony w min. 2 metki do wklejania do dokumentacji medycznej, zawierające min. Nr REF, LOT, datę ważności, nazwę marki,na opakowaniu jednostkowym etykieta zawierająca min. nazwę, nr REF, | kpl | 140
Pakiet nr 2
Lp. | NAZWA | JM | ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | Jałowa osłona na aparaturę ramię C ,średnica min. 90cm, wykonana z przezroczystej folii polietylenowej o grubości 40µm,łatwość aplikacji, na opakowaniu jednostkowym etykieta zawierająca min. nazwę, nr REF, LOT, datę ważności, zawartość przedstawioną obrazkowo, min. 2 etykiety samoprzylepne z min. Nr REF, LOT, datą ważności, nazwą marki, opakowanie jednostkowe papier-folia | szt | 1000
Pakiet nr 3
Lp. | Opis wyrobu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
I | Stymulator jednojamowy zestaw:
1 | IPG SR MRI | szt. | 10
2 | elektroda stymulująca | szt. | 10
3 | Introducer | szt. | 10
II | Stymulator dwujamowy zestaw:
1 | IPG DR MRI | szt. | 50
2 | elektroda stymulująca | szt. | 50
3 | Introducer | szt. | 50
III | Zestaw do stymulacji HIS:
1 | elektrody stymulujące bezmandrynowe do CSP | szt. | 10
2 | koszulki HIS sterowalne i niesterowalne | szt. | 10
3 | nożyki do rozcinania koszulek | szt. | 10
IV | Kardiowerter- defibrylator jednojamowy zestaw:
1 | ICD VR MRI DF1/DF4 | szt. | 5
2 | elektroda defibrylująca | szt. | 5
3 | Introducer | szt. | 5
V | Kardiowerter- defibrylator dwujamowy zestaw:
1 | ICD DR MRI DF1/DF4 | szt. | 5
2 | elektroda defibrylująca | szt. | 5
3 | elektroda stymulująca | szt. | 5
4 | Introducer | szt. | 5
VI | Dodatkowe akcesoria implantacyjne:
1 | Mandryny | szt. | 2
2 | Śrubokręt | szt. | 2
3 | Motylek/Torker | szt. | 2
4 | Kapturek na elektrodę | szt. | 2
5 | Zaślepka do gniazda stymulatorowego | szt. | 2
6 | Zaślepka do gniazda kardiowerterowego | szt. | 2
7 | Magnes ( 4 szt. w opakowaniu)cena za opakowanie | op. | 1
8 | Koperta atybakteryjna, dwuantybiotykowa | szt. | 1
9 | Rejestrator arytmii 2.0 | szt. | 2
10 | Kable do analizatora | szt. | 10
11 | Papier do programatora (1op. 6 ryz papieru) | op. | 5
12 | Zestaw do zdalnego monitorowania pacjenta z domu wraz z dostępem do sieci | szt. | 1
13 | Elektroda defibrylująca DF4, rozmiar 4,7F, przeznaczona do stymulacji LBBAP | szt. | 10
13 | Zamawiający wymaga dostarczenia w formie bezpłatnej dzierżawy 2 szt. programatorów do implantacji i kontroli pacjentów | szt.
RAZEM
konieczne utworzenie depozytu ,asortyment i rozmiary do ustalenia z operatorem