# Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni

# im. Jerzego Habera

# Polskiej Akademii Nauk

30-239 Kraków, ul. Niezapominajek 8 
telefon: (0-12) 639 51 01, e-mail: sekretariat@ikifp.edu.pl

Sprawa: KAT-271-9/2026                                               		                     Kraków, 4 listopada 2026 r.

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji na dostawę analizatora wielkości, stężenia i potencjału zeta cząstek nanometrowych dla IKiFP PAN, znak sprawy: KAT-271-9/2026

ODPOWIEDZI NA PYTANiA

Na podstawie art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2023 r., poz. 1605 ze zm.) Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania Wykonawców, które wpłynęły drogą elektroniczną.

Pytanie nr 1

Wyznaczanie współczynnika kD i pomiar współczynnika załamania światła (pkt 3.4.2 OPZ)

Czy Zamawiający dopuści analizator, który nie posiada dedykowanej funkcji wyznaczania współczynnika oddziaływań dyfuzyjnych kD, ale w zamian oferuje wbudowaną funkcję bezpośredniego pomiaru współczynnika załamania światła (RI)?

Uzasadnienie:

Współczynnik kD można samodzielnie wyznaczyć na podstawie serii pomiarów DLS przy różnych stężeniach próbki, analizując zależność współczynnika dyfuzji od stężenia metodą regresji liniowej. Nie wymaga to dedykowanej funkcji obliczeniowej w oprogramowaniu analizatora.

Proponowane urządzenie oferuje natomiast dodatkową funkcjonalność o istotnej wartości analitycznej – bezpośredni pomiar współczynnika załamania światła (RI). Jest ona szczególnie przydatna w badaniach niestandardowych mieszanin, biopolimerów, surfaktantów oraz nowych formulacji, dla których wartości RI nie są znane lub dostępne w literaturze. Możliwość samodzielnego określenia RI przy długości fali i temperaturze pomiaru pozwala dokładniej scharakteryzować ośrodek dyspersyjny, wykorzystać uzyskaną wartość w analizie DLS oraz wyeliminować konieczność stosowania dodatkowego refraktometru.

W rezultacie Zamawiający zachowuje możliwość wyznaczenia kD na podstawie wyników DLS, a jednocześnie zyskuje dodatkową funkcję pomiarową o dużej wartości praktycznej, rozszerzającą możliwości analityczne urządzenia.

Odpowiedź

Bazując na wieloletnim doświadczeniu w prowadzeniu tego typu analiz, Zamawiający samodzielnie wyznacza współczynnik załamania światła (RI), wykorzystując sprawdzone i zweryfikowane metody pomiarowe. W związku z tym funkcja bezpośredniego pomiaru RI nie stanowi dla nas kluczowego kryterium wyboru analizatora. Zdecydowanie większe znaczenie ma natomiast możliwość automatycznego wyznaczania współczynnika oddziaływań dyfuzyjnych (kD), która pozwala na usprawnienie i zwiększenie efektywności prowadzonych analiz.

Pytanie nr 2

System filtrów fluorescencyjnych i polaryzacyjnych (pkt 3.6.2 OPZ)

Czy Zamawiający dopuści analizator wyposażony w wymienne, ręcznie montowane filtry fluorescencyjne i polaryzacyjne, zamiast filtrów przełączanych automatycznie z poziomu oprogramowania, jeżeli rozwiązanie umożliwia stosowanie filtrów przy wszystkich trzech kątach detekcji (15°, 90° i 175°), również jednocześnie?

Uzasadnienie:

Podstawowym zadaniem filtrów optycznych jest ograniczenie niepożądanego sygnału pochodzącego m.in. od fluorescencji próbki oraz umożliwienie analizy odpowiednich składowych polaryzacji światła rozproszonego. Oferowane rozwiązanie w pełni realizuje te funkcje pomimo ręcznego sposobu wymiany filtrów.

Należy podkreślić, że rozwiązanie z automatycznym przełączaniem filtrów, do którego odnosi się wyspecyfikowane wymaganie, umożliwia stosowanie filtracji wyłącznie przy jednym kącie detekcji. Oznacza to, że nie pozwala wykorzystać filtrów podczas pełnej analizy wielokątowej DLS, w której dane z trzech kątów są łączone w jeden rozkład wielkości cząstek. Proponowane urządzenie umożliwia natomiast jednoczesne zastosowanie odpowiedniej filtracji przy wszystkich trzech kątach, co pozwala wykorzystać zalety analizy wielokątowej MAPS również w przypadku próbek fluorescencyjnych lub wymagających analizy polaryzacyjnej. Automatyczna zmiana filtrów stanowi zatem udogodnienie obsługi, podczas gdy oferowany

system zapewnia większą elastyczność i szersze możliwości analityczne.

W związku z powyższym wnosimy o dopuszczenie ręcznie wymienianych filtrów jako rozwiązania równoważnego funkcjonalnie, oferującego dodatkową korzyść w postaci możliwości stosowania filtracji podczas pomiarów wielokątowych DLS.

Odpowiedź

Zamawiający preferuje analizatory wyposażone w automatycznie przełączane filtry fluorescencyjne i polaryzacyjne, sterowane z poziomu oprogramowania. Takie rozwiązanie zapewnia większą wygodę obsługi, ogranicza konieczność ingerencji operatora oraz minimalizuje ryzyko wystąpienia błędów ludzkich związanych z ręcznym montażem i wymianą filtrów. Ponadto ręczna wymiana filtrów może wiązać się z ryzykiem ich uszkodzenia, nieprawidłowego zamontowania lub wystąpienia różnic w powtarzalności pomiarów. W związku z powyższym Zamawiający preferuje rozwiązanie zapewniające automatyczną zmianę filtrów z poziomu oprogramowania.

Powyższa odpowiedź stanowi integralną część SWZ.

Termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.